矢量网络分析测试系统
一、项目要求

	项目名称
	矢量网络分析测试系统

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	根据矢量网络分析仪测量的S参数计算材料的导磁率、介电常数、反射率、屏蔽性能等参数，测试反射率、屏蔽性能。

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	矢量网络分析测试系统
	套
	1
	


	序号
	设备名称
	功能要求
	技术参数
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案
	备注

	1
	导磁率、介电常数测试系统
	见技术指标里功能
	一、环境条件：

1. 运行环境温度：5℃–40℃
2. 运行环境湿度：满足IEC60068-2-30标准
3. 工作电压：220+5% V 
二、主要技术指标和规格：

1、矢量网络分析仪主机1套
要求：▲⑴ 频率范围：不小于10 MHz～40 GHz

⑵ 可升级性：无需更改硬件，直接将频率上限升级至50 GHz
▲⑶ 动态范围：≥110 dB@40 GHz
▲⑷ 端口数：≥2
⑸ 0.1 dB压缩：≥1 dBm@40 GHz

⑹ 本底噪声：≤-105 dBm@40 GHz、10 Hz IFBW

⑺ 迹线噪声：≤0.007 dBrms@40 GHz、1 kHz IFBW

⑻ 稳定度：≤0.03 dB/℃@40 GHz

⑼ 2次和3次谐波：≤-29 dBm@40 GHz

⑽ 测量完成循环时间：≤9 ms@1601点、600kHz IFBW

2、同轴空气线测量装置1套

要求：▲⑴ 频率范围：不小于100 kHz～18 GHz。
⑵ 同轴校准套件1套：DC～18 GHz，含短路、开路、负载、直通校准件和力矩扳手等。
3、波导测量装置1套

要求：▲⑴ 频率范围：不小于18 GHz～26.5 GHz。

⑵ 校准件：不小于18—26.5 GHz的波导校准件1套。
⑶ 适配器：配套提供同轴至波导适配器，可建立网络分析仪与波导测量装置之间的连接。
4、波导测量装置1套

要求：
▲⑴ 频率范围：不小于26.5 GHz～40 GHz。

⑵ 校准件：不小于26.5—40 GHz的波导校准件1套。
⑶ 适配器：配套提供同轴至波导适配器，可建立网络分析仪与波导测量装置之间的连接。

5、控制平台

要求：
⑴ 计算机1台：操作系统：Win8；CPU描述：intel i5；CPU型号：i5-4460核心数/线程：四核心/四线程；内存容量：4G；硬盘容量：1TB；显卡类型：独立屏幕规格：23英寸光驱类型：DVD刻录。
⑵ 打印机1台：国产品牌主流配置。
⑶ USB/GPIB转换器。
6、附件

要求：
⑴ 电缆：提供测量系统中所需的射频/微波电缆。
⑵ 转接头：提供测量系统中所需的射频/微波转接头。

(3) 分析天平1台：最大200 g/精度0.1 mg。
(4) 加热平台1台：加热温度50-450℃。LED数显；220V；功率1 KW；工作盘材料：陶瓷。
7、测量软件1套

要求：
▲⑴ 能够与网络分析仪、测量装置和控制平台无缝对接。
▲⑵ 能够对材料的复介电常数和复磁导率进行自动测量。
⑶ 能够将测量结果以多种格式（εr′、εr″、tanδ、μr′、μr″、tanδm、Cole-Cole）绘制成图。
⑷ 能够轻易地与其他基于Windows的程序或通过用户可编程组件对象模型（COM）实现数据共享。
⑸ 能够提供算法，对由于试样与传输线测量装置之间的空隙导致的误差进行修正。
⑹ 提供多种测量方法和数学模型，满足大多数应用需求。
	行业标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求
	

	2
	反射率测试系统
	见技术指标里功能
	1、测试拱型架 1套
(1) 拱型环材质要求：非金属。
(2) 拱型环的直径：≥3米。
(3) 测试天线的角度可调：不小于15—85度。
(4) 测试台：不小于0.5 m*0.5 m。
(5) 测试台反射板：1套。
(6) ▲预置射频测试电缆：不小于1—40 GHz。
(7) ▲具有激光定位系统。
(8) 提供交钥匙工程。
2、测试天线 2套
(1) ▲频率范围：不小于1—40 GHz。
(2) 驻波比：优于2.5:1。
(3) 最大输入功率：≥10 W。
(4) 工作温度范围：不小于-40—70度。
(5) 底座：提供配套的快速安装底座。
3、测量场地改造
⑴ 改建：将现有平面尺寸约6.1 m（长）×3.3 m（宽）的实验室改建成吸波材料反射率测量场地。
⑵▲墙面：在可能影响测量结果的墙面上贴装吸波材料，其吸波性能优于-30 dB。
⑶▲地面：在测试台周围地面上安放可拼装可移动的吸波材料，其吸波性能优于-30 dB。
4、测量软件1套
要求：
⑴ 能够按照NRL拱形法的要求，实现针对吸波材料反射率的自动测量。
⑵ 具有设备管理功能和环境配置功能。能建立设备库，将测量系统中所需的仪器设备如网络分析仪、测量天线等进行集中管理；能选择设备，以图形化方式显示设备之间的连接关系，建立测量环境。
⑶ 能对测量系统中的路径损耗进行自动校准，校准数据以文件的形式保存。
⑷ 测量结果既可以数据表格的形式呈现，亦可以图形方式展示。
⑸ 支持数据特殊处理功能，可对数据进行智能筛选或人工设置。
⑹ 提供测量结果的对比功能，既可对同一次的测量结果进行对比，亦可对不同次的测量结果进行对比，并显示对比结果。
⑺ 具备测量报告的导出功能，导出格式可以是Word、PDF、HTML中的一种。
▲⑻ 专用功能：提供算法，并根据材料电磁参数测量系统得到的复介电常数和复磁导率，实现材料反射率的自动计算及结果显示。
	行业标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求
	行业标准

	3
	屏蔽性能测试系统
	见技术指标里功能
	1、同轴测试夹具1套
(1)  ▲测试频率范围：不小于10 kHz—1.5 GHz（可扩展至9 kHz～3 GHz）；
(2)  配套测试射频电缆：1套；
(3)  驻波比VSWR：≤1.2（扩展频段VSWR≤2.0）；
(4)  特性阻抗：50 Ω；
(5)  插入损耗：≤0.5 dB。
2、附件1套：
要求：
(1) 同轴衰减器（2个）：DC～3 GHz，50 Ω，1 W，10 dB。
(2) 射频电缆（2根）：不小于DC～18 GHz。
3、测试软件1套
⑴ 能够按照标准的要求，实现对平面材料屏蔽效能的测量。
⑵ 具有设备管理功能和环境配置功能。能建立设备库，将测量系统中所需的仪器设备如网络分析仪、测量装置等进行集中管理；能选择设备，以图形化方式显示设备之间的连接关系，建立测量环境。
⑶ 能对测量系统中的路径损耗进行自动校准，校准数据以文件的形式保存。
⑷ 测量结果既可以数据表格的形式呈现，亦可以图形方式展示。
⑸ 支持数据特殊处理功能，可对数据进行智能筛选或人工设置。
⑹ 提供测量结果的对比功能，既可对同一次的测量结果进行对比，亦可对不同次的测量结果进行对比，并显示对比结果。
⑺ 具备测量报告的导出功能，导出格式可以是Word、PDF、HTML中的一种。
⑻ 专用功能：提供算法，并根据材料电磁参数测量系统得到的复介电常数和复磁导率，实现材料屏蔽性能的自动计算及结果显示。
	行业标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求
	行业标准


四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限   3  年；
2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额一定比例的履约保证金（进口产品10%）。在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	通知维修后，即时响应，一周内修复。

	交货时间及地点
	时间： （合同签订后90天内）      交货

地点：     浙江师范大学生化学院     

	付款条件
	（1）进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。

（2）国内产品：货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	备品备件及耗材等要求
	质保期满后，仪器零配件按最优惠价供应。


五、对项目的特殊要求及说明
	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准

	依据名称
	【2014】47302号
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