
  氙灯光源 项目谈判需求

一、项目要求

	项目名称
	氙灯光源

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	 3台

	主要功能及用途
	用于光催化、光降解等光化学领域的测试和表征，能够测试、分析、评价功能材料光催化性能。

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	氙灯光源
	台
	3
	


三、技术需求表
	序号
	设备名称
	技术参数
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案

	1
	氙灯光源
	主要性能指标：

（1）电源瞬时稳定性：低于0.3% ；
▲（2）周期稳定性：低于±0.5%（4H）（优于A级太阳光模拟器）；
（3）供电管理：基于微处理器的集中数字管理控制（管理程序可以升级）；   
▲（4）灯泡功率：300W（进口）；
▲（5）灯泡使用寿命：＞1000H；
（6）功率调整范围：150W-300W连续可调；
（7）电控最大电流：22A；
（8）总光功率：50W，可见区17.6W，紫外区6.6W；
▲（9）光束发散角：6°
▲（10）触发方式：二级电压触发且无高压传输。
▲（11）平行光光斑直径：30mm-60mm；
（12）散热形式：涡轮抽出式风冷+复合材质散热片
▲（13）灯箱箱体：  绝缘复合材料
▲（14）风扇自动延时散热功能

（15）实时相对辐照量显示功能
（16）灯泡使用时间显示功能

▲（17）过流过温过载自动断电保护功能。

（18）数字显示屏，可显示相对光伏照度。            
 （19）标准配置：专用300W氙灯稳流电源灯箱、散热模组、转向头及滤光装置、透射-反射式滤光片（可见高反）、升降台。石英反应器容积：250ml、500ml、1000ml可选择或定制
	行业标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求


四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限  1  年；

2、履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	售后技术服务要求
	免费安装、调试仪器，免费培训（包括仪器因特殊原因需要变换地点后的安装和调试均免费）；
通知维修后，即时响应，一周内修复。

	交货时间及地点
	时间： （合同签订后30天内）      交货

地点：   浙江师范大学化学与生命科学学院8幢206        

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。



