采购需求
编号：TP2013005A
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	半导体激光测试设备

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	设备主要是用在制备LED芯片过程抛光后的精细抛光、LED灯珠性能的测试等相关测试。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	COB补粉排测机（LED）
	套
	1
	

	2
	大功率LED分光分色测试机
	套
	1
	

	3
	化学抛光设备
	套
	1
	


三、技术需求表
	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	COB补粉排测机（LED）
	▲1、能够测集成封装COB荧光粉一致性及光、电、色参数功能；
2、正向电压范围0～75V，精度不低于0.02%，分辨率不低于0.1mV;

3、正向电流范围0～2A，精度不低于0.05%，分辨率不低于0.1mA;

4、光通量范围0.1mlm～800lm,精度不低于3%，分辨率不低于0.001lm;

5、主波长范围380～780nm，精度不低于1nm，分辨率不低于0.1nm;

6、峰值波长范围380～780nm，精度不低于1nm，分辨率不低于0.1nm;

7、显色指数范围0～100，精度不低于0.1；

8、色温范围1300～25000K，精度不低于0.8%，分辨率不低于1K；

9、标配夹具至少两套；

10、补粉测试速率不低于12pcs/5S,分光分色速率不低于12pcs/5S。

	2
	大功率LED分光分色测试机
	▲1、测试联排的大功率LED光、色、电参数，并能检测半成品补粉和实现成品分Bin筛选功能；

2、支持光色电各参数任意组合分光测试，自动生成Bin号，并能显示出不同Bin信息；

3、正向电压范围0～5V，精度不低于0.02V，分辨率不低于0.1mV;

4、正向电流范围0～1000mA，精度不低于0.002mA，分辨率不低于0.1mA;
5、反向电压范围0～20V，精度不低于0.02V，分辨率不低于0.1mV;

6、反向漏电流范围0～470uA，精度不低于0.1uA，分辨率不低于0.1uA;
7、光通量范围0.1mlm～300lm,精度不低于0.003，分辨率不低于0.001lm;

8、主波长范围380～780nm，精度不低于1nm，分辨率不低于0.1nm;

9、峰值波长范围380～780nm，精度不低于1nm，分辨率不低于0.1nm;

10、显色指数范围0～100，精度不低于0.1；

11、色温范围1300～25000K，精度不低于0.8%，分辨率不低于1K；

12、标配夹具至少两套；

13、补粉测试速率不低于20pcs/4S,分光分色：20pcs/6S。

	3
	化学抛光设备
	1、基片厚度为70～90um;

▲2、片内公差：
[image: image1.wmf]±

1.5um,（片内5点测量）;

3、表面粗糙度： ((0.3nm （2寸或4寸晶片表面平均粗糙度）；
4、翘曲度：((10um；
5、破损率：((2%；

6、与直径为165mm的陶瓷盘（5片2英寸基片）配套。


四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限壹年；

2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额5%的履约保证金在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	1、免费运送（将平台运送至指定实验室内：科技北楼28幢5楼的房间）。

2、设备安装：设备到货后，按照我方通知的日期选派经验丰富的专家负责安装，调试；.
3、技术培训：安装后进行2天的现场培训，内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等；
4、售后服务：如果仪器出现故障，在接到通知后24小时内卖方须予以答复。如有必要，公司维修人员须在48小时内抵达用户现场维修。重大问题或其他无法迅速解决的问题争取在一周内解决或提出明确解决方案。

	交货时间及地点
	时间：（合同签订后 50 天内） 

交货地点：浙江师范大学，科技北楼28幢5楼  

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。
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