招标需求
编号：ZB2017077 
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求
	项目名称
	眼动仪等设备

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	主要用于特殊教育学专业建设，具体涵盖特殊儿童发展与教育、儿童人体科学、儿童运动康复等课程实验教学

	产地要求（货物采购必备）
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	多功能桌面式眼动仪
	台
	1
	

	2
	便携屏幕式眼动仪
	台
	1
	

	3
	穿戴式眼动仪
	台
	1
	和学院现有三维运动捕捉系统进行数字同步

	4
	高精度眼动仪
	台
	1
	

	5
	眼动仪配套桌椅
	套
	4
	每套含电脑桌1张，椅子1把，测试椅1把。
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3、 技术需求表
	序号
	设备名称
	技术参数
	备注

	1
	多功能桌面式眼动仪
	▲1. 采样频率不低于300Hz；
2. 采样频率浮动率低于0.5%；
▲3. 注视准确度≤0.4°，精确度≤0.1°；
▲4. 头动范围不低于宽x高: 34cm x 26cm @65cm (13.5''x 10''@26'')；(至少一只眼睛被检测到)；最大视角30°；
5. 延迟：整体系统延迟小于5ms；
6. 眨眼：立刻补偿；丢失追踪后≤100 ms；
7. 眼动追踪技术：明瞳与暗瞳追踪，双眼采集；
8. 数据输出（每只眼睛）；
▲9. 提供热点图、注视轨迹图、集簇分析、蜂群图、兴趣区和基于兴趣区的20余项眼动指标统计；提供程序开发工具包（SDK），可自定义开发眼动应用；
▲10. 中、英文双版软件；
▲11. 外部设备同步端口，提供DB9 8TTL端口，可同步脑电、近红外、经颅磁刺激等其他生理仪器；
▲12. 定标方式：自动定标、手动定标、动画定标（专为婴儿定标设计）；
13. 定标完成后，提供左右眼、双眼平均的量化定标效果
14. 供眼睛图像数据视频流，提高眼动追踪效果和有效性； 
15. 配套的数据采集和数据处理软件；
16. 眼动仪配套注意力集中测试系统：
（1）测试区由两个直径为89mm和144mm的白色圆组成，轨道的宽度为8mm，在轨道中有红色发光靶体。在轨迹圆周四角均装有变色的LED灯作为测试用干扰光源，同时内部装有扬声器作为干扰声源；
▲（2）Windows CE嵌入式系统；
▲（3）Wifi数据传输，智能语音引导，配有内置扬声器，标准耳机接口；
（4）使用内置聚合物锂电池，5V电压安全供电，亦可USB外接适配器供电；
（5）内嵌4.3寸触摸屏，触控操作；
▲（6）2套可视化编程刺激呈现，支持文本、图片和声音作为刺激呈现、可以播放多种格式视频，支持新外设操纵杆，支持眼动数据与现有脑电数据同步分析，可进行EEG/ERP/MEG/TMS分析。时频分析（可进行棘波和睡眠波等的EEG/ERPs监测和分析。溯源分析（多维时空偶极子模型、多维信号分类（MUSIC）、低分辨率断层扫描（LORETA）、sLORETA和swLORETA、皮层成像，EEG/ERP数据批量化处理。SDK功能，可进行实时数据处理和分析，包含脑-机接口工具（BCI）与神经生物反馈工具。
	

	2
	便携屏幕式眼动仪
	▲1. 采样率≥120Hz；
▲2. 注视准确度≤0.4°，精确度≤0.24°；
▲3.头动范围不低于50cm x 40cm @ 80cm；
4. 整体系统延迟<11 ms；
5. 追踪技术：明瞳和暗瞳结合追踪，双眼采集；
▲6. 眼动仪追踪器的重量≤250g，具有较高的便携性；
7. 硬件结构：眼动仪追踪器可以使用外置数据处理模块，使眼动仪在受控的环境下运行，也可以直接通过USB连接到计算机；
8. 校准时间小于10秒，可以快速跟踪到被试者的眼睛，不受光线环境、是否带眼镜和眼睛小等条件的影响；
▲9. 定标方式：自动定标、手动定标、动画定标（专为婴儿定标设计）；
▲10. 中、英文双版软件；
11. 带有I-VT注视点过滤器；
▲12. 提供专用手机测试平台，支持手机以及任何10英寸以内的便携设备测试，可在横屏和竖屏模式自由切换；
13. 配套的数据采集和数据处理软件；
14. 配套23.8英寸显示屏1台；
15. 配套智能亮点闪烁测试系统：
（1）用于测试闪光融合频率，并用渐增和渐减方法克服习惯误差和期望误差；
▲（2）Windows CE嵌入式系统；
▲（3）Wifi数据传输，智能语音引导，配有内置扬声器，标准耳机接口；
（4）使用内置聚合物锂电池，5V电压安全供电，亦可USB外接适配器供电；
（5）内嵌4.3寸触摸屏，触控操作；
[bookmark: _GoBack]▲（6）1套可视化编程刺激呈现，支持文本、图片和声音作为刺激呈现、可以播放多种格式视频，支持新外设操纵杆，支持眼动数据与现有脑电数据同步分析，可进行EEG/ERP/MEG/TMS分析。时频分析（可进行棘波和睡眠波等的EEG/ERPs监测和分析。溯源分析（多维时空偶极子模型、多维信号分类（MUSIC）、低分辨率断层扫描（LORETA）、sLORETA和swLORETA、皮层成像，EEG/ERP数据批量化处理。SDK功能，可进行实时数据处理和分析，包含脑-机接口工具（BCI）与神经生物反馈工具。
	

	3
	穿戴式眼动仪
	▲1. 采样率不低于50Hz；
2. 可校准检验，校准便捷，适合儿童定标；
▲3. 重量轻量化眼镜式设计，头戴部分重量≤50g；
▲4. 内置陀螺仪和加速传感器，实现精确地滑移补偿，可建3D眼球模型；
5. 眼动追踪技术：角膜反射，双眼采集，暗瞳追踪；
▲6. 眼动摄像机数量不少于3部眼动摄像机；
7. 自动进行平行视差矫正；
8. 场景摄像机视频分辨率与格式：1920x1080@30fps高清；
9. 支持瞳孔绝对值测量；
10. 场景摄像机视角：90°，16:9；
11. 支持手动coding事件值和热点图叠加功能；
12. 场景摄像机记录角度/视角摄像头采集眼睛视觉范围水平160度，垂直70度；
13. 内置声音采集/麦克风；
14. 支持实时数据传输；
▲15. 可以和现有的Vicon三维运动捕捉系统进行数字同步（使用单位有权要求中标单位进行产品功能演示）；
16. 配套的眼动数据采集和分析软件。
	

	4
	高精度眼动仪
	▲1. 采样率不低于1200Hz（可调成600Hz）；
2. 采样频率浮动率低于0.3%；
▲3. 注视准确度≤0.4°（理想条件可达0.1°），精确度≤0.01°；
▲4. 65cm距离的头动自由度位34cm x 26cm，眼动仪与测试者间的操作距离为55至75cm，最大视角为35°；
5. 最大头动速度≥50cm/s (21"/s)；
6. 延迟：整体系统延迟＜5ms；
7. 失去追踪后恢复时间≤100ms；眨眼后立即恢复追踪；
8. 通过同步输出端口：<0.1ms；
9. 每一组数据样本规定：标准差40μs*；
▲10. 追踪技术：明、暗瞳双眼追踪，两个摄像头捕获双眼的立体图像，以精确测量3D空间中的眼睛注视和眼睛位置，以及瞳孔直径；
11. 数据样本输出（每只眼）：时间标记、眼睛位置、注视点、瞳孔直径、有效性代码；
▲12. 提供眼睛图像数据视频流，提高眼动追踪效果和有效性；
▲13. 定标方式：自动定标、手动定标、动画定标（专为婴儿定标设计）；
14. 定标完成后，提供左右眼、双眼平均的量化定标效果；
15. 接口：局域网（TCP/IP-数据样本）、9针8 TTL同步接口（同步其他外部采集设备，如脑电、近红外等）、3.5mm音频输入；
16. 内置扬声器：3W；
17. 眼动仪处理器：嵌入式；
▲18. 中、英文双版软件；
19. 重量≤5.1kg；
20. 配套的数据采集和数据处理软件；
21. 眼动仪配套注意集中测试仪设备：
（1）测试区由两个直径为89mm和144mm的白色圆组成，轨道的宽度为8mm，在轨道中有红色发光靶体。在轨迹圆周四角均装有变色的LED灯作为测试用干扰光源，同时内部装有扬声器作为干扰声源；
▲（2）Windows CE嵌入式系统；
▲（3）Wifi数据传输，智能语音引导，配有内置扬声器，标准耳机接口；
（4）使用内置聚合物锂电池，5V电压安全供电，亦可USB外接适配器供电；
（5）内嵌4.3寸触摸屏，触控操作；
▲（6）2套可视化编程刺激呈现，支持文本、图片和声音作为刺激呈现、可以播放多种格式视频，支持新外设操纵杆，支持眼动数据与现有脑电数据同步分析，可进行EEG/ERP/MEG/TMS分析。时频分析（可进行棘波和睡眠波等的EEG/ERPs监测和分析。溯源分析（多维时空偶极子模型、多维信号分类（MUSIC）、低分辨率断层扫描（LORETA）、sLORETA和swLORETA、皮层成像，EEG/ERP数据批量化处理。SDK功能，可进行实时数据处理和分析，包含脑-机接口工具（BCI）与神经生物反馈工具。
	

	5
	眼动仪配套桌椅
	1. 电脑桌：尺寸不低于：长150 cm×宽80 cm×高74 cm标准，桌面材质松木，厚度大于5 cm，钢质支架；
2. 椅子：尺寸不低于58 cm×65 cm×94 cm，固定扶手、钢制脚；
3. 测试椅：人体工程学椅，可调节高度尺寸，符合眼动数据捕捉要求；
4. 产品达到国家环保检测及安全标准。
	[image: QQ图片20171106100249][image: TB2SKT4a2APyuJjy0FcXXbCzpXa_!!1680480059]


说明：
上述技术参数为本次招标的基本要求。考虑到品牌间的差异，个别专业术语的命名不一致，允许各投标单位以各自的专业术语响应。
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四、商务要求表
	质保期、履约金及质保金
	（1）免费上门质保期（按照国家安全技术规范维保）至少 叁 年。
（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	售后服务、培训保障、维修响应时间及验收标准
	1. 自仪器安装调试合格之日起免费保修叁年，在质保期内，成交供应商负责为采购人的设备提供免费维护、保养和免费更换损坏的和有缺陷的零部件；质保期满后，中标人应提供终身维修，采购人只付零配件的费用，能长期提供良好的技术支持及零部件的优惠供应；
2. 在仪器到货后，应根据采购人安排尽快派技术工程师进行现场免费安装，并对采购人单位至少两名工作人员进行技术培训，使采购人能掌握有关系统设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作的目的，培训所发生的所有费用由供货商提供； 
3. 当设备发生任何故障或不能正常运转时，成交供应商需提供24小时电话咨询，如故障问题仍无法解决，成交供应商必须在接到采购人通知后24小时内派员到现场解决问题。

	交货时间
及地点
	时间：合同签订后90天内交货。
地点：浙江师范大学指定地点

	付款条件
	合同签订后，甲方支付合同总价款的50%的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。


五、对项目的特殊要求及说明
	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准

	依据名称
	[2017]49662
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