
  振动样品磁强计 项目招标需求

一、项目要求

	项目名称
	振动样品磁强计

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	 1台

	主要功能及用途
	应用于材料研究和开发、质量控制及产品检测，完成对材料磁特性的测量和分析

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	振动样品磁强计
	台
	1
	


三、技术需求表
	序号
	设备名称
	功能要求
	技术参数
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案
	备注

	1
	振动样品磁强计
	见技术指标里功能
	主要性能指标：

（1）可测试粉末、块状、薄膜、液体等磁性样品的饱和磁场（Hm）, 饱和磁化率（Ms）, 剩余磁化率（Mr）, 饱和磁感应强度（Bs）,剩余磁感应强度（Br）, 起始磁导率（u0）, 最大磁导率（um）, 矫顽力（Hc）, 矩形比（Rs）, 居里温度（Tc）等参数；
（2）磁场控制的主要元件是电磁铁或超导磁体；
（3）磁场屏蔽性能良好；
▲（4）室温磁性测量的灵敏度不低于10-6 emu，最大磁场不小于2 T

（5）高、低温磁性测量灵敏度不低于10-5 emu，最大磁场不小于1.35 T；

▲（6）矩测量范围不小于：10-5 emu到300 emu；系统噪音不高于5×10-6 emu
▲（7）磁矩测量自动量程转换能力，根据样品在不同磁化场下所产生的不同大小的磁矩信号，而自动转换测量量程；

（8）系统测量的绝对精度：优于读数的±1%或全量程的±0.2%；

（9）系统测量的重复性：优于读数的±0.5%, 或者全量程的±0.1%；
（10）测量系统可实现样品与磁场成不同角度下的测量；
▲（11）测量的变温范围：100 K—950 K；
▲（12）100 K—950 K之间控温稳定性不低于± 0.5K；

（13）低温控制系统为高效率低噪音的风冷、水冷或液氦、液氮冷却系统；
（14）计算机自动采集数据，测试数据及曲线可以直接进行保存、打印，数据可以输出到origin  等通用软件中进行处理。测试曲线可以保存为JPG、BMP等图形文件格式；

（15）软件界面要求为英文，能在Windows XP等系统下工作，系统软件至少提供SI和CGS两套单位制，相互之间可自动转换，软件有升级能力；
（16）数据采集平均时间为0.5~1000 s；  
	行业标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求
	


四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限  1  年；

2、履约金及质保金：①进口产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

②国内产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	售后技术服务要求
	免费安装、调试仪器，免费培训（包括仪器因特殊原因需要变换地点后的安装和调试均免费）；
▲2.免费质保期满后两年内，供应商再免费提供1次维护和保养服务；

通知维修后，即时响应，一周内修复。

	交货时间及地点
	时间： （合同签订后90天内）      交货

地点：   浙江师范大学生化学院         

	付款条件
	（1）进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。

（2）国内产品：货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。


五、采购人对项目的特殊要求及说明

	采购人的特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准

	依据名称
	浙财采确【2013】03112号



