黑碳仪 项目招标需求

采购单位名称（盖章）：  浙江师范大学  

一、项目要求

	项目名称
	黑碳仪

	采购内容
	详见技术参数

	单位及数量
	1台

	主要功能及用途
	黑碳仪是基于光学衰减法的监测仪器，可连续实时监测大气中碳黑气溶胶的质量浓度。该仪器可长期观测紫外,可见光和近红外七个波段的大气黑碳气溶胶,为大气环境监测的有力工具, 该仪器可应用于大气气溶胶黑碳监测，辐射传输的监测，气溶胶粒径分布监测，紫外吸收的芳香族化合物监测 ，含碳物质的燃烧排放监测， 内燃机燃烧排放监测等

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	黑碳仪
	台
	1
	


三、技术需求表
	功能要求
	必要功能
	准确稳定测定各种天气下大气中黑碳气溶胶

	性能及技术指标
	主要技术指标
	▲测量分辨度：0.001μg/m3
▲测量精度：1分钟测量精度0.03μg/m3
▲监测范围：0.01~100μg BC/m3；
▲时间分辨率：1s-60 s；
▲光学测量范围：七波段370~950nm；
双点位测量技术；
内置真空泵：12 VDC，无刷；

流速：2~5 L/Min；
彩色LED屏，通过RS232、Ethernet、USB数据接口传输；

电源：100~230VAC，50/60 Hz（可调）；
数据处理软件光盘1套；
配套数据处理设备一台：LG gram 15.6寸, ,i7-8550U, 8G, 512GB SSD

	验收条件及标准
	能够实时稳定测定大气中黑碳气溶胶浓度

	验收方法及方案
	学校组织专家按照合同规定进行验收


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期： 1    年；

（2）履约金及质保金：①进口产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

②国内产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	（1）进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。

（2）国内产品：货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  90 天内交货

地点：    浙江师范大学               

	备品备件及耗材等要求
	提供一年的备品备件及耗材


