
编号： ZB2015059 
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	气相色谱仪

	采购内容
	气相色谱仪

	单位及数量
	1套

	主要功能及用途
	有机物的检测特别是环己酮氨氧化反应产物的检测

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	气相色谱仪
	套
	1


三、技术需求

	序号
	设备名称
	功能要求
	技术参数
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案
	备注

	1
	气相色谱仪
	见技术指标里功能
	系统性能

可以安装多达六个EPC 模块，提供多达16 个通道的EPC 控制

1.2 ▲压力设定值和控制最小精度必须达到0.001 psi，显示精度0.001psi，对于低压力的分析提供了更精确的保留时间锁定标准化的大气压和温度补偿，即使实验室环境有变化时，检测结果也不会有改变

流量控制：具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压等操作模式的电子气路控制

从键盘一键式操作进入维护和服务模式

预编程的泄漏测试

保留时间重现性< 0.008% 或< 0.0008 min

峰面积重现性< 1% RSD

二、柱温度箱

温度范围：室温以上4˚C~450˚C；

温度设定精度：0.1˚C；

升温速度：0.1˚C/min~120˚C/min，可调；

温度稳定性；＜ 0.01˚C；

程序升温：≥18阶；

降温速度：从450˚C 降至50˚C小于4min；

电子气路控制（EPC）

 对大气压力或环境温度变化的补偿功能为标准内置

程序三阶升压/升流

 具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式的电子气路控制

进样口系统 

分流/不分流进样口（S/SL）

4.2 可编程设定压力、流速、分流比；

4.3 最高使用温度：≥400˚C；

4.4 ▲压力设定范围：0~150psi，控制精度≤±0.001psi，显示精度0.0010；

4.5 隔垫吹扫流量电子控制可消除鬼峰

4.6 总流量设定范围：N2: 从0 到200 mL/min

H2: 或He：从0 到1250 mL/min

4.7 ▲进样口都标配扳转式顶部密封系统

五、检测器

▲可同时安装FID、ECD、FPD三个检测器，并具有三个独立的加热区

5.1 火焰离子化检测器（FID）

5.1.1 ▲最低检测限（对十三烷）：<1.5 pg C/s

5.1.2线性动态范围：>107

5.1.3▲数据采集速率≥480 Hz，适于半峰宽小到10 毫秒的峰

5.1.4灭火自动检测和自动再点火

5.1.5最高使用温度：450 °C

六、软件系统：

6.1 全中文操作软件

6.2 具有仪器控制、数据采集和数据定量分析及报告、自动故障诊断功能，并能免费升级更新。软件包含美国EPA方法、ISO方法等。支持LIMS系统工作；

6.3 ▲保留时间锁定软件（RTL）。

七、配置清单：

原装进口气相色谱主机
                     1台

毛细管分流/不分流进样口
                     1个

火焰离子化检测器（FID）                      1个

气相色谱工作站软件
                         1套

色谱柱DB-1 30m, 0.32mm, 0.25um                 1根

气路管线                                     1套
	行业标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求
	


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  壹   年；

（2）履约金及质保金：进口产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。



	付款条件
	合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  120 天内交货

地点：   浙江师范大学物理化学研究所    

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	通知维修后，即时响应，一周内修复。

	备品备件及耗材等要求
	质保期满后，仪器零配件按最优惠价供应。
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