编号： ZB2014036 
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	原位红外漫反射系统

	采购内容
	原位红外漫反射系统

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	原位红外光谱技术在催化研究的应用中发展迅速，主要如下功能：能够提供催化剂本身以及表面上物种的结构信息；容易实现原位条件(高温、高压、复杂体系)下的催化研究；可用于催化剂制备的研究，特别是可以对催化剂制备过程进行从水相到固相的实时研究。

	产地要求
	本项目产品须为与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	漫反射附件
	套
	1
	

	2
	原位池
	套
	1
	

	3
	温度控制模块
	套
	1
	


三、技术需求

	序号
	设备名称
	功能要求
	技术参数
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案
	备注

	1
	漫反射附件
	采用整体椭圆大镜面设计，高光通量, 光路稳定。大样品舱可以容纳大的加热附件，可以用于研究温度的影响、反应机理和催化机理。应用推拉定位销可以很方便地将加热舱送入和取出。
	1. 光学设计：3X椭圆形
2. 入射角：30度
3. 样品聚焦：千分尺
4. 样品位置：2个位置，滑块锁止。
	行业标 准
	根据行业标准以及合同约定
	按合同约定性能及技术指标逐一进行测试。
	

	2
	原

位

池
	加热样品原位池为 -150 °C 和 450°C 。耐压达 1,500 psi.。可拆卸的前板，便于标准的样品杯测量和使用加热样品原位池的测量。
	1. LTV的温度范围：-150 到450 °C；
▲2. 精确度：≤±0.5%
3. 工作电压：24V/84W；
4. 温度控制：数字显示或电脑显示；
▲5. 最大升温速率：125°C/分钟；
6. 动态设置：10个程序；
	行业标 准
	根据行业标准以及合同约定
	按合同约定性能及技术指标逐一进行测试。
	

	3
	温度控制模 块
	控温软件具有友好的用户界面，可以根据图示设置多阶程序升温，软件自动执行控温和数据采集。该附件适用于分析粉末样品和难处理的固体样品。
	1. 可以单个升温速率和保存时间设置；
2. 具有图形显示界面功能；
3. 可在指定的时间或温度下收集数据；

4. 具有USB接口功能；

▲5. 传感器：RTD系列pt100型；
6. 真空度：≤1 x 10-6托(13 x 10-4Pa)；

7. 窗片尺寸：32 x 3 mm ，32mm ZnSe晶体；
▲8. 泄漏率：≤6.0 x 10-11Pa m3/sec

9. 最高压力 1500 psi，适用于HP适配器

10.14.7 psi (1 atmosphere)， 无需高压适配器
	行业标 准
	根据行业标准以及合同约定
	按合同约定性能及技术指标逐一进行测试。
	


四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限   壹  年；

2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额一定比例的履约保证金（进口产品10%）。在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	通知维修后，即时响应，一周内修复。

	交货时间及地点
	时间： （合同签订后120天内）      交货

地点：     浙江师范大学物化所     

	付款条件
	进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50%的预付款，货物安装调试完毕，验收合格后支付余款。



	备品备件及耗材等要求
	质保期满后，仪器零配件按最优惠价供应。


五、对项目的特殊要求及说明

	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准

	依据名称
	确认书号【2014】24255
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