     植物培养箱    项目招标（谈判）需求

采购单位名称（盖章）：  浙江师范大学  

一、项目要求

	项目名称
	植物培养箱

	采购内容
	植物培养箱

	单位及数量
	2台

	主要功能及用途
	用于植物病理学研究，维管植物生长，种子发芽及生长等研究。

	产地要求（货物采购必备）
	 本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	植物培养箱
	台
	2
	


三、技术需求表

1.如为单台设备请用以下表格：
	功能要求
	必要功能
	a1、适用于植物病理学研究，维管植物生长，种子发芽及生长等研究


	性能及技术指标
	主要技术指标
	1，温控范围：0-44℃，温度控制精度0.1℃；
2， 内部容积：内部有效体积不小于1000L；
▲3，光源：顶部光源，两层光照，每层配有荧光灯管接口和白炽灯泡接口，荧光灯管和灯泡直接暴露于空气中，避免放置玻璃隔板，每层光照强度不低于600ｕmol/m2/s（灯管下15cm左右处测得），适宜大多植物生长；
▲4，隔板：标配2层隔板，总隔板面积大于1.2m2 ,单层隔板长大于90cm，高度大于50cm，深大于68cm；
5，控制器：标配有微处理器控制器，温度、光强、湿度多种试验条件下同时测定提供多参数复杂运算的结果，可以最有效的模拟自然气候，可以设定简单昼夜模式、24小时实时程序运行模式。无限编程，可调温度保护；
6，温控系统：带热气旁路系统的空气冷却/加热装置，工作过程中压缩机始终处于运行状态，延长了压缩机的寿命，同时消除了换热器表面结冰的现象；
7，报警系统：高低温保护，声音报警，通过微信告知客户，实时监控箱体温度。光源寿命报警功能，自动累计计算光源的使用时长，达到5000小时报警通知用户；
8，箱体结构：单门结构，便于样品摆放和人员操作。带脚轮，可以方便移动；
9，箱体侧面留有一个直径约15cm的预留孔，方便后期其他设备接入箱体内部；
▲10，湿度控制：超声波或盘式加湿除湿装置，带有电子湿度传感器，湿度范围30---90%，加湿器入水口可以直接和自来水出水口相连，配备自来水过滤装置；
▲11，配有连续光强调节装置，按照%进行光照强度调节，范围10-100%，每层光照强度可以单独调节，真正达到一机多用；
12，箱体内有3孔插座，便于外接设备通电；
13，每台配备备用随机原装荧光灯各两套（包括白炽灯）。

	质量标准
	通过ISO9001质量体系认证

	验收条件及标准
	设备的参数功能逐一测试验收

	验收方法及方案
	学校组织专家按照合同规定进行验收或送有关部门进行检测


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  2   年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。



	付款条件
	合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  180   天内交货

地点：        浙江师范大学生化学院                    

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	仪器到货后两周内上门安装调试。接到报修后，1个工作日内作出回应。在接到返修仪器后，我方工程师在两周内完成检修工作。



分管领导：

                                     日期：

注意事项：
1. 请科学、合理地提供本项目的有关采购需求，这是采购工作能否取得成功的关键。

2. 对于重要且不可偏离的性能与技术指标请务必在有关技术参数前加“▲”，在评标时，如发现供应商提供的产品在该技术参数上有负偏离时，该供应商的投标书则为无效标。

3. 除单一来源采购项目外，不得指定品牌或供应商进行采购。因项目特殊并经专家论证确需指明相关产品品牌的，则品牌数量不得少于3个，且品牌之间应当具有可比性（相关推荐品牌请在备注栏中注明）。同时必须在采购文件中表示“除采购文件明确的品牌外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加”的意思。

4. 若是单一来源谈判的项目，则要求提供单一来源谈判的供应商名称，联系人，电话，E-MAIL地址等信息。同时要求参加单一谈判的供应商应是浙江采购网注册的供应商，否则，无法进行相关谈判。

   5. 使用部门除交纸质材料外，另发一份电子稿给我中心项目经办人。

