混合信号数字荧光示波器等设备项目谈判需求

采购单位名称（盖章）：  浙江师范大学  

一、项目要求
	项目名称
	混合信号数字荧光示波器等设备

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见清单

	主要功能及用途
	实现复杂电信号以及无源元件的精确分析测量

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	混合信号数字荧光示波器
	台
	1
	

	2
	高精度台式万用表
	台
	1
	


三、技术需求表
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量

	1
	混合信号数字荧光示波器
	▲1、模拟通道数（带电流电压测量探头）：≥4； 
▲2、数字通道数（带逻辑分析功能）：≥16；

▲3、模拟信号带宽：≥500MHz；

4、模拟通道记录长度：≥10M；

▲5、模拟通道取样速率：≥ 5GS/s；
6、具有FFT等常见数学分析计算功能
7、显示器物理分辨率：≥1024×768；

8、支持荧光（或数字荧光）显示技术或余辉显示技术。
9、具有海量数据存储功能，配有USB存储接口,屏幕截图和波形数据可以电子图片和PDF文档格式导出；

10、配件齐全，到付即可使用全部标准功能。
	1

	2
	高精度台式万用表
	▲1、分辨率：6位半或更高；

  2、电压量程100 mV-1000V或更大，最高分辨力≤100 nV；

  3、频率量程3 Hz 至 300 KHz或更大；

▲4、电阻量程10Ω-1GΩ或更大，最高分辨力≤10μΩ；

  5、电流量程100μA-10A或更大，最高分辨力≤100pA，交流电流信号的最高频率≥10KHz；

▲6、电容量程1nF-0.05F或更大，最高分辨力≤1pF，误差≤1%；

  7、数学功能：至少包含校零，最大/最小值，平均值，标准差，dB/dBm等分析功能；

▲8、输出接口：USB存储器接口和数字通讯接口；    
  9、配件齐全，到付即可使用全部标准功能。
	1


验收条件及标准：满足技术参数指标要求，并且整机运行稳定；设备正常运行一个月。
验收方法及方案：学校组织专家组，进行现场测试，指标达到要求。

四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  1   年；
（2）合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。

	交货时间
及地点
	时间：（合同签订后 45天内） 

交货地点：浙江师范大学，3幢201室  

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1、免费运送。

2、设备安装：设备到货后，按照我方通知的日期选派经验丰富的专家负责安装，调试；.

3、技术培训：安装后进行1天的现场培训，内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等；

4、售后服务：如果仪器出现故障，在接到通知后24小时内卖方须予以答复。如有必要，公司维修人员须在48小时内抵达用户现场维修。重大问题或其他无法迅速解决的问题争取在一周内解决或提出明确解决方案。


五、对项目的特殊要求及说明

	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准

	依据名称
	浙财采确【2013】30131


