全自动临界点干燥仪、冷冻切片机

一、项目要求

	项目名称
	全自动临界点干燥仪、冷冻切片机

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	全自动临界点干燥仪主要功能及用途：临界点干燥法一直是生物样品干燥的常用方法，用于扫描电镜观察。液体转化成气体产生的巨大表面张力会破坏样品表面精细结构，而使用临界点干燥法则可以保存这些精细结构。
冷冻切片机主要功能及用途：对生物样本进行冷冻切片，用于组织形态、免疫组化等研究

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	全自动临界点干燥仪
	套
	1
	

	2
	冷冻切片机
	套
	1
	


三、技术需求
	序号
	设备名称
	功能要求
	技术参数
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案
	备注

	1
	全自动临界点干燥仪
	干燥过程可以很好的保持样品表面的精细结构。
	1样品室：容积≥175ml，可选配填充板，将容积降至30ml，有效降低CO2消耗量；
2 样品室设计：顶部和前部有视窗，螺旋盖封闭设计，带有探测器；如样品室未关牢，系统会自动报警；
▲3 触摸屏设计，尺寸≥7英寸； 
▲4 参数设定：样品室温度、CO2灌注速率、置换速率、样品室加热速率、CO2出气速率均可由用户预先设定；
5 温度控制范围：制冷温度范围：5－25℃，可调；加热温度范围：30－40℃可调，温度最高允许达到45℃；
6 压强范围：1－80bar可调，最大安全压强允许达到150bar；

7 置换速率：1－12档可调；
8 CO2出气速率：快、中、慢三档可调。慢档具有高级模式，可选极慢速，20－100%可调；
▲9 废气处理：带有废气分离装置，容积≥2L。
10 仪器配置： 

全自动临界点干燥仪
1台 

样品转移篮（铝）

1个 

填充板，1/3体积

1个 

填充板，1/6体积

2个 

细网筛型样品架

1个 

细网筛样品篮

4个 

3m C02 软管

1根

快速释放柄

1个 

样品转移蓝底座

1个 

次要指标：

1 样品室照明：LED照明，亮度可调。

2 CO2灌注速率：快、中、慢三档可调

3 样品室加热速率：快、中、慢三档可调

4 CO2气瓶内气体用完，系统会自动报警提示，关闭阀门。

	通过ISO9001质量体系认证
	设备的参数功能逐一测试验收
	学校组织专家按照合同规定进行验收或送有关部门进行检测
	

	2
	冷冻切片机
	必要功能：a1、进行常规冷冻切片，能对样本与刀进行单独制冷

a2、样品头行程：垂直方向运动，样本头会只负责上下垂直运动，不做前进后退进样，确保样本进样精确。刀架行程：水平方向运动，双轴步进电机进样系统，确保切片稳定性与重复性。
辅助功能：b1、照明亮度：0-100%可调，满足遮光切片

b2、样本头温度为+10℃至-43℃±2℃
b3、样本头有升温功能，最高可到10℃。具备样本快速分离与单独迅速样本头除霜功能。
	技术参数：
1．仪器可设定温度、除霜时间、切片修块厚度、仪器高度升降、速冻开启和切削窗口设定等
2．箱体温度控制为-25℃±2℃（-13℉）（在20℃室温下）。恒温控制，连续制冷。隔绝切片时内外冷热空气交换，防止切片卷曲。 

    3．▲样本头温度为+10℃至-43℃±2℃（-45.4℉）。（在20℃室温条件下）
4． 样品台具有半导体或压缩机制冷功能，样品点位最低为-57±3℃（-70.6±5.4℉）（20℃室温下）
5．  ▲刀架主动，单独压缩机制冷，温度恒定在-27℃±2℃（-16.6℉）。刀架表面温度不随箱体温度变化而改变。刀架具备单独压缩机管路连接。独立刀架进样系统，刀架制冷温度为恒温，达到切片平整吸附在刀架平面而样本不卷曲。
6．▲样本台速冻点数量：样本头卡位不少于18个，有半导体速冻卡位
7． ▲样品头行程：样本头上下垂直运动，不做前进后退进样，确保样本进样精确。刀架行程：水平方向，双轴步进电机进样系统，确保切片稳定性与重复性。

8. ▲配备真空抽吸装置，能辅助展平切片，减少皱褶，获得高品质的切片；同时真空抽吸装置也能与长的吸管连接，快速有效清除碎屑等垃圾。
9. 样品最大尺寸不大于70×55mm。
  10．可以定时自动除霜，也可以手动除霜。
    11．切片厚度范围：1-100微米，最小切片进度为1μm，可切出1μm和1.5μm 等样本。修片厚度范围：5-500μm :5μ（5-10μ）；10μ(10-100μ)；20u(100-200μ)；50u(200-500μ)。
    12．样本头定位：x轴、y轴通用8°可调；z轴360°可调。
13．▲箱体为LED照明，照明亮度0-100%连续可调,满足遮光切片要求。
14．防卷板具备防静电与防反光镀膜设计，可防止静电引起的飘片与反射光刺眼干扰。
15．样本头有升温功能，最高可到10℃。具备样本快速分离与单独迅速样本头除霜功能。
    18．冷冻箱体大于40升，操作空间大。
    19．配备MX35一次性刀片2盒（50片/盒），彩色冷冻包埋剂6瓶，防卷板二块，30mm冷冻样本头19个。
20．搭配切片机 finesse ME+ 50x45mm标准样本夹一个，ME+ EBH树脂样本夹插件一套， ME+ JB4树脂样本夹插件一套。

次要指标：

出保后免费维修。不收人工服务费。配件9折供应。
	通过ISO9001质量体系认证
	设备的参数功能逐一测试验收
	学校组织专家按照合同规定进行验收或送有关部门进行检测
	


四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限   1  年；

2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额一定比例的履约保证金（进口产品10%）。在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	通知维修后，即时响应，一周内修复。出保后免费维修。不收人工服务费。

	交货时间及地点
	时间： （合同签订后90天内）交货

地点： 浙江师范大学生化学院     

	付款条件
	（1）进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。

（2）国内产品：货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	备品备件及耗材等要求
	质保期满后，仪器零配件按最优惠价供应。


五、对项目的特殊要求及说明

	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准

	依据名称
	【2017】32742、32743


