编号： TP2014054 
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	比表面积及孔径测试仪等设备

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	用于科学研究

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	马弗炉
	台
	1

	2
	反应釜
	套
	1

	3
	恒温油浴锅
	台
	1

	4
	离心机
	台
	1

	5
	电子天平
	台
	1

	6
	电子天平
	台
	1

	7
	电子天平
	台
	1

	8
	真空干燥箱（搭配真空泵）
	台
	1

	9
	旋转蒸发仪
	台
	1

	10
	电热鼓风干燥箱
	台
	1

	11
	超声波清洗仪
	台
	1

	12
	电动搅拌器
	台
	1

	13
	数显磁力搅拌器
	台
	1

	14
	比表面积及孔径测试仪
	台
	1

	15
	电热套
	个
	2

	16
	小型循环水多用真空泵
	台
	1


三、技术需求表
	序号
	设备

名称
	功能

要求
	技术

参数
	质量

标准
	验收方法及方案
	备注

	1
	马弗炉
	1、通用的高温加热设备
	1、额定功率：10 kw       2、电压范围：50~360v
3、相数：3                ▲4、额定温度：1300℃

▲5、工作室尺寸：40×20×16mm

6、外形尺寸：76×66×68mm
	国家标准
	按参数以及功能逐一测试验收
	

	2
	反应釜
	1、实现工艺要求的加热、蒸发、冷却及低高速的混配反应功能。
	1、功率：60w 
2、搅拌转速：0-650r/min     ▲3、最大扭矩：132N/cm
▲4、物料容积：10l

5、夹层容积：3l

6、电源:220V/50Hz
	国家标准
	
	

	3
	恒温油浴锅
	1、配套反应釜的加热装置
	1、储液容积：10l 

2、空载最高温度：260℃      

3、加热功率：2000w  

4、电源：380/220VV  50Hz   

5、压力：1.45mpa         

6、功率：1.5kw

▲7、流量：18.3l/min   

▲8、调节温度：室温-250℃

9、控温误差：≤2.5%  湿度：60%  

10、使用导热油粘度：500C℃·S·t以下 

11、重量（kg)：45

	国家标准
	
	

	4
	离心机
	1、利用离心力使得需要分离的不同物料得到加速分离的机器
	1、最高转速：5000 r/min       

▲2、最大离心力：4800 ×g

3、最大容量：4×500 ml           

4、定时范围：0-99 min/连续/短时离心

5、噪    音：≤65 dB             

6、电    源：AC220V 50Hz

7、重    量：50 kg          

▲8、配转子：4×500ml
	国家标准
	
	

	5
	电子天平
	1、精密电子测量物体重力
	1、测量范围：100g

▲2、分辨率：0.01mg

3、秤盘尺寸：Φ80mm（三角）

4、平均响应时间：12s

▲5、重复性：0.02mg

6、线性：0.03mg

7、校正方式：isoCAL
	国家标准
	
	进口

	6
	电子天平
	a1、精密电子测量物体重力
	▲1、分辨率：1mg
2、称量范围：220g，外部校准
	国家标准
	
	

	7
	电子天平
	a1、精密电子测量物体重力
	▲1、分辨率：10mg，
2、称量范围：820g，外部校准
	国家标准
	
	

	8
	真空干燥箱（搭配真空泵）
	a1、干燥热敏性，易分解和易氧化物质而设计
	1、电源：交流 220V, 50Hz    

2、消耗功率：0.5KW

▲3、控温范围:50～200℃       

4、温度波动度:±1℃

5、真空度:<133PA            

6、工作室尺寸:300×300×280cm

7、其他要求：微电脑智能控温仪；工作室采用优质冷轧板或不锈钢板制成；钢化、防弹双层玻璃门；

箱门闭合松紧能调节；门密封圈采用硅橡胶制成，确保箱内真空度的维持；可向工作室内充入惰性气体（充气压力不大于0.1Mpa）。
	国家标准
	
	

	9
	旋转蒸发仪
	a1、用于在减压条件下连续蒸馏大量易挥发性溶剂
	1、转速：20–280 rpm

2、蒸发瓶容量：50 – 4000 ml

3、蒸发瓶转速旋钮控制，无极调速

4、水浴锅面板同时显示设定温度和实际温度；设置温度安全锁定功能，加水或倒水时不需要插拔电源；

5、水浴锅温度红外无线传输给真空控制器.
6、7种冷凝器可选

▲7、冷凝面积≥1700 cm2
8、分体式水浴锅设计。

9、水浴锅既可做水浴也可做油浴
10、水浴锅具备防干烧保护装置

11、手柄按钮升降

12、配29号1L旋转瓶和35/20号1L接收瓶各1个.
	国家标准
	
	

	10
	电热鼓风干燥箱
	a1、采用电加热方式进行鼓风循环干燥
	1、内胆容积（L）/尺寸（cm）：31.5/30×30×35；

2、功率（KW）：0.7；

▲3、温度范围：室温 10℃～200℃；

4、不锈钢制成的工作室；设定温度具有保护装置；设定、测定温度均为数字显示。

	国家标准
	
	

	11
	超声波清洗仪
	1、具有高效，高质量的清洗功能
	▲1、容量：5L

2、工作频率：40KHz

3、超声功率：120W

4、加热功率:800W

5、温度可调:室温-60℃

6、时间可调：1-600min

7、数显累计时间：99999h

8、网篮：有

9、降音盖：有
	国家标准
	
	

	12
	电动搅拌器
	1、一种使液体、气体介质强迫对流并均匀混合的器件
	1、最大搅拌量(H2O)：20 l   

2、电机输入/输出功率：60/50w

3、电压：100-240 v        

4、频率：50/60 HZ

5、功率：70 w              

▲6、转速范围：0-2200 rpm

7、转速显示：LED             

8、转速显示分辨率：±1 rpm

9、最大扭矩：40 N.cm        

10、过载/电机保护：LED灯亮，自动停止

11、最大粘度：10000 mpas    

12、钻夹头夹持直径范围：0.5-13 mm

13、支撑杆尺寸(dia.xl)：14 x 220 mm

14、外形尺寸：83 x 220 x 186 mm

15、保护级别(DIN EN 60529)：IP21

16、环境温度：5-40 ℃

17、相对湿度：80%

▲18、:其他要求：无刷直流电机，噪音小，免维护；过载保护：过载自动停止；安全回路设置：异常情况自动切断电路。
	国家标准
	
	

	13
	数显磁力搅拌器
	1、一种使液体、气体介质强迫对流并均匀混合的器件
	1、电压:220v             

2、频率:50/60 Hz   功率:550 w  

3、搅拌点位数量:1            

4、最大搅拌量(H2O):20 l

5、搅拌子最大长度:80 mm    

6、电机类型:无刷直流电机  

7、电机输入功率:18 w       

8、电机输出功率:10 w

9、速度范围:100-1500 rpm   

▲10、转速显示精度:1 rpm    

11、工作盘材质:搪瓷/不锈钢 

12、工作盘尺寸：φ135mm      

13、加热功率：500 w

14、加热速度(1升水)：6 k/min 

15、加热温度范围：室温-340℃

16、温度显示：LCD              

17、温度显示精度：0.1 ℃ 

18、加热温度控制精确度：1℃  

19、工作盘安全温度范围：100-350℃ 

20、外置温度传感器：PT1000     

21、外置温度传感器控温精确度：0.2℃ 

22、允许环境温度：5-40℃     

23、允许环境湿度：80% 

24、DIN EN60529保护方式：IP42  

	国家标准
	
	

	14
	比表面积及孔径测试仪
	1、等温吸脱附曲线；单点、多点BET比表面积；Langmuir比表面积；外表面积（STSA）；单点
	1、原理方法：气体吸附法，静态容量法；

2、测试气体：氮、氧、氢、氩、氪、二氧化碳、甲烷等；

▲3、测试范围：比表面积0.005(m2/g)--至无上限；介孔、大孔分析2nm-500nm；微孔常规分析0.35nm-2nm；总孔体积0.0001cc/g—至无上限；

▲3、重复精度：比表面积≤± 1.0%；外表面积≤± 1.5%；最可几孔径≤0.02nm；真密度≤±0.04%

4、测试效率：比表面积平均每样15 min；介孔、大孔分析平均每样2-3小时；

5、分析站：2个独立样品分析位，可同时进行样品测试；每个分析位原配单独的3L或1L真空玻璃内胆:瓦瓶，共2个；

6、P0位：每个样品分析位设有独立的P0管，共2支，由单独的进口双压力传感器控制，

7、升降系统：2个样品分析位原位设有2套独立的升降系统，电动控制、自动控制，且互不干扰；

8、真空系统：可在2-200ml/s范围内自动调节；

9、真空泵：极限真空度4-6.7*10<sup>-2</sup>Pa；

▲10、脱气系统：标配2套同位脱气系统，2个独立加热包，2套独立温控表，均可程序升温控制，升温阶数多达10阶

11、脱气温度：室温—400℃，精度±1℃；

▲12、压力传感：原装进口硅薄膜电容式多压力传感器，1000 torr(133.3KPa)，精度≤± 0.15％；

13、分压范围：P/Po 准确可控范围达10-4-0.998 ，可测1000点以上；

14、压力控制：平衡压力智能控制法，压力可控间隔＜0.1KPa，吸附最高压力点可自动控制；

15、其他要求：包含气体钢瓶，电脑打印机等附件在内。
	国家标准
	
	

	15
	电热套
	1、普通加热
	1、电源：220v50HZ         

2、功率：根据加热规格

3、工作时间：＞8小时      

4、控温精度：±1℃

5、控温方式：热电偶感温可控硅控制

▲6、控温范围：室温-400℃

7、绝缘电阻：＞500兆

8、尺寸规格要求：500ml、1000ml各一个
	国家标准
	
	

	16
	小型循环水多用真空泵
	1、真空抽气装置,同时还能向反 应装置中提供循环冷却水
	1、功率：180w              

2、工作电源：220/50V/HZ 

3、流量：60l/min           

▲4、扬程：8m

5、机体材质：防腐          

6、最大真空度：0.098mpa

7、单头抽气量:10l/min      

8、抽气头数：2个

9、储水箱容积：15L
	国家标准
	
	


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  1   年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  90   天内交货

地点：    浙江金华                        

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	厂家提供，响应时间24小时


