一、项目要求

	项目名称
	数字化摄影系统

	采购内容
	数字化X线摄影系统

	单位及数量
	1套

	主要功能及用途
	用于头颅、颈椎、四肢、胸部、腹部等站立位、卧位和水平侧位的数字X线摄影系统

	产地要求（货物采购必备）
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单

位
	数量
	备注

	1
	数字化X线摄影系统
	套
	1
	


三、技术需求

	序

号
	设备名称
	功能要求
	技术参数
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案

	1
	数字化X线摄影系统
	见技术指标里功能
	  一、数字化X线摄影系统（DR）总体要求：

  （一）主要功能与用途：通过X线系统和数字探测器成像捕获系统，能方便对胸部、四肢、颈颅和腹部等部位进行立位、卧位和坐轮椅病人的检查，完成高分辨率的数字化成像和自动影像处理，能进行胸片摄影和膝以下的站立位投照。

  （二）竖式多功能摄影架，悬吊球管，卧位摄影床。

  二、主要技术参数要求：

  1设备名称：数字化X线摄影系统（DR）；

2数量：一套；

3设备用途：用于头颅、颈椎、四肢、胸部、腹部等站立位、卧位和水平侧位的数字X线摄影系统；

▲4设备具有国家三类医疗器械注册证（SFDA）及CCC认证；

5主机

5.1探测器

▲5.1.1材料组成：非晶态硅平板探测器；
▲5.1.2有效采集区域≥43×43cm

  5.1.3像素尺寸≤143微米；

  ▲5.1.4像素矩阵≥3000×3000像素；

 5.1.5空间分辨率≥3.7线对/mm

 5.1.6灰阶≥14bit；

 5.1.7整板无拼接
 5.1.8冷却方式：自然冷却，无需外部附加冷却装置。

 5.1.9成像时间≤6秒

5.2高频逆变式X线高压发生器

  5.2.1最大输出功率≥50KW；

  5.2.2逆变频率≥430KHZ；

  5.2.3最大管电压150KV；

 ▲5.2.4最大管电流≥635mA；

 ▲5.2.5最大电流时间积≥635mAs
  5.2.6人体器官程序摄影可预设900种以上。

 5.3高速X线管球

  5.3.1阳极热容量≥320kHU；

5.3.2球管焦点：小焦点≤0.6mm  大焦点≤1.1mm；
5.3.3球管焦点功率：小焦点≥25kw   大焦点≥50kw；

    5.3.4阳极最高转速≥10000 rpm。

 ▲5.4悬吊式球管吊架

5.4.1球管垂直升降行程≥1200mm

5.4.2机头旋转行程：-20º ~ 0°~ 45°~ 90º

5.2.3机头前后运动行程：2100mm

5.2.4球管具有和探测器同步跟踪功能。

5.5立柱式摄影架

  5.5.1胸片架高度行程：≥1200mm；

  5.5.2探测器可电动旋转：-20°~+90°；

  5.5.3可变集点-探测器距离（SID）：100cm-180cm；

  5.5.4滤线器栅比8：1

  5.5.5栅焦距1300mm。

5.6碳纤维移动式摄影床

  5.6.1无需任何固定，可以随意移动到任何位置进行摆放；

  5.6.2尺寸：≥2000mm×700mm×650mm；

  5.6.3承重≥130kg。

 5.7图像采集、操作控制系统

  5.7.1酷睿双核处理器；

  5.7.2内存≥2GB，硬盘≥1TB；
  5.7.3 19’’高亮度液晶监视器一台；

  5.7.4DICOM标准：支持多项DICOM服务类别，如存储，传输，接收，工作列表等；打印功能：标准DICOM打印通讯，可直接打印、协议打印；图像在胶片上可以任意排列组合；

 ▲5.7.5图像采集工作站：须为设备厂家原厂生产并提供国家版权局颁发的著作权证；

  5.7.6患者信息输入及查询；

  5.7.7预设检查体位选择；

  5.7.8图像快速预览，显示自动优化处理；

  5.7.9旋转、放大、漫游、剪裁、标注、测量、窗宽窗位调整、图像导入导出。

 6影像后处理工作站一台

  6.1酷睿双核处理器；

  6.2≥19英寸高分辨率液晶显示器一台；

  6.3内存：≥1GB、硬盘：≥160GB

  6.4DVD刻录机；

  6.510M/100M自适应快速以太网接口；

  6.6图像处理系统：窗宽窗位的调节；图像的放大/缩小；图像漫游；反白（正负片）；多种滤镜功能、边缘增强、阴影、锐化、模糊；恢复初始状态；矢状位/冠状位重建；系统支持多个窗口影像对比显示；电影回放；伪彩色；组织透镜功能，支持同一副图像应用多种窗值；组织均衡化处理功能，针对CR和DR的图像处理进行了增强；

  6.7测量功能：各种形状区域面积的平均值、均方差值、标准差等、直线可显示直方图；系统支持JPG、BMP、TIFF等多种格式存储；显示感兴趣区域的密度分布和截面密度曲线、求平均值等；

  6.8报告功能：报告的模板和样式管理基于MODALITY和部位的不同；针对不同的影像设备所采集的资料，都提供了完整的词库；报告的编辑；支持对报告的审核功能；报告词库的动态扩充；支持语音录入的审核意见；支持图文混排；可将测量结果自动对应到报告中相应项目位置；

  6.9刻盘功能：DICOM DIR读取和制作；图像可刻录成DICOM、AVI和JPG格式文件；内含浏览软件支持WINDOWS上的播放；光盘完整性自动检查；光盘归档、患者信息、报告信息检索功能；系统提供DVD/CD刻录自由转换功能；

6.10胶片打印系统（含胶片打印机）：所见所得排板功能；患者信息和MODALITY信息中文打印；支持多种幅面格式和胶片类型的自由选择；系统支持DICOM打印监控和存储功能，实现电子胶片存储和智能分配相机；支持多患者、多类型图像的混排；支持胶片上条码打印，在符合IHE规范的工作流当中顺利衔接。 

7、安装调试及验收

8.1负责机房免费设计、线路布置，设备安装、调试，确保正常运到；

8.2负责操作人员的免费培训，直到他们对操作技术完全掌握为止；
	行业标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求


四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限  1  年；

2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额一定比例的履约保证金（进口产品10%）。在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	1． 即时响应，24小时内维修工程师到现场，一周内修复。定期回访半年一次；

2． 厂家提供终身免费远程联机维护功能，能实时对设备进行软件免费升级及故障分析
3． 为确保医院享受原厂服务，厂家需在浙江省内有工商注册的分公司或办事处（提供权威证明文件），必须有常驻工程师

	交货时间及地点
	时间：（合同签订后30天内）   交货

地点：  浙江师范大学医院   

	付款条件
	（1）进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证（提供增值税发票）齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。

（2）国内产品：货到验收合格后，在乙方票证（提供增值税发票）齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	备品备件及耗材等要求
	4． 质保期满后，仪器零配件按最优惠价供应。不收取工程师工时费。

5． 提供免费800/400维修热线电话：


