一、项目要求

	项目名称
	连续流动分析仪

	采购内容
	连续流动分析仪

	单位及数量
	1台

	主要功能及用途
	测定地表水、污水、土壤提取液中的总氮、总磷、氨氮、硝氮、亚硝氮、磷酸盐等指标。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目产品须是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	连续流动分析仪
	地环学院
	1


三、技术需求表
	功能要求
	必要功能
	采用连续流动分析模式，可实现自动进样、稀释、前处理、检测、数据处理等；可以稳定、快速、准确的检测地表水、海水、污水、土壤提取液等样品中的总磷（同时可测正磷酸盐）、总氮、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐等项目的全自动分析。

	
	辅助功能
	后续可以升级增加化学模块，增加检测项目，如挥发酚、氰化物、凯氏氮、阴离子洗涤剂、氯化物、COD、硫化物、硅酸盐、佛化物、钙、碘、钾、钠等

	性能及技术指标
	主要技术指标
	1．应用

1.1 用于测定地表水、海水、污水、土壤提取液中等样品中总氮、总磷、氨氮、硝氮、亚硝氮、磷酸盐等指标稳定、准确、快速的测定

2. 化学分析项目及技术指标（需符合国家环保部标准）

2.1 总氮：消解、镉柱还原、磺胺法，检测范围：0-10mg/L, 检出限：≤0.04mg/L

2.2 总磷：消解、钼酸铵恒温加热比色法，检测范围：0-5mg/L, 检出限：≤0.01mg/L.

2.3 亚硝酸盐：磺胺法，检测范围：0-5mg/L，检出限：≤0.02mg/L

2.4 硝酸盐：镉柱还原，磺胺法，检测范围：0-5mg/L，检出限：≤0.02mg/L

2.5 氨氮：水杨酸恒温加热比色法，检测范围：0-5mg/L ,检出限：≤0.02mg/ L

2.6 正磷酸盐：钼酸铵比色法，检测范围：0-5mg/L, 检出限：≤0.01mg/L.
3.仪器性能指标

3.1 连续流动水质分析仪应能满足≥3通道项目全自动分析、样品自动稀释和进样的功能。

3.2仪器配置满足开机后10-20分钟内能开始检测样品，确保检测速度。
▲3..3分析速度：需在线前处理的指标，大于20样品/小时。

                无需在线前处理的指标，60--150样品/小时。
3.4 重现性好（RSD< 1%），准确性高（与真实值的误差<5%）。
4. 系统配置和要求
▲4.1 整套系统除电脑、打印机、循环冷却水装置外，其他部件必须为同一品牌且为原装进口（在中标后提供原产地证明）。
▲4.2系统配置要求：至少包含三个化学模块，分别为1）总氮、总磷模块（同时可测正磷酸盐）；2）硝氮、亚硝氮模块；3）氨氮模块。
4.3 总氮、总磷模块：需带在线紫外、或在线紫外-高温高压消解装置，确保样品彻底消解；

4.4氨氮模块：需带在线蒸馏器，能确保基体较为复杂的水样中氨氮的检测；
4.5 混合圈材质：为化学惰性（玻璃或TEFLON材料），不需常更换，易维护。
4.6.系统主机：≧3通道, 每一分析通道可单独使用。包括电源，高强度光源和光纤，加热器控制电路板，多通阀分配电路板，计算机接口电路板和AC滤波器等。

4.7自动进样器：可自动控制进样量， 一次可放置180个样品管（容量≈10ML），可放置≧10个标准溶液和空白溶液的样品管（容量≈20ML），与稀释器配合使用可以全自动完成标准系列溶液的配置及超线性范围样品的稀释工作。

4.8自动稀释器：当样品含量超过量程时，须能进行自动判断稀释倍数并稀释，稀释倍数1-4000倍，准确性较好，离真实值的误差需<0.5%。

4.9蠕动泵：≧12管位, 高精度，应能程控或手动变速。
4.10管路：所有管路采用不易破碎、耐热、耐腐蚀的聚四氟乙烯材料、易更换。
4.11 加热器：软件控制, 要求可设定温度由室温到160oC，温度精度(5 oC。

4.12 测漏报警系统: 软件设定, 自动停止试剂蠕动泵及加热器。



	
	
	4.13检测器 ：检测波长: 340-880nm, 光纤式双光束吸光度检测器，24位的A/D转换器能提供不小于三个数量级的动态范围，密集型设计以便有效地利用实验台的空间，噪音（无水情况下）：0.00008AU。
4.14仪器控制及数据处理系统

4.14．1电脑配置：不低于内存4G，500G硬盘，DVD刻录，WIN7专业版，19寸显示器的Dell品牌机。

4.14．2分析软件：可在win98/win2000/winNT/XP 环境正常运作的多任务程序控制软件，可同时显示所有分析通道的实时谱图。 

▲4.14．3数据处理系统：自动产生文件名与样品编号，处理全部分析数据，能完成数据质量控制管理和仪器控制，自动标定曲线。自诊系统连续监测精密度和准确度并根据需要进行必要的对超出测量范围的样品复校及报警功能。
4.14．4使用USB通讯介面, 无需在计算机安装电路板。
4.14．5方法手册：每个化学方法分析需配套有专门的方法手册，详细说明该方法的量程范围及应用原理、操作程序，所需的化学试剂、标准溶液的制备方法等项目及工作曲线、检出限、重复实验的标准差等指标的支持数据、图谱。

5 附件及备品备件

5.1 提供仪器正常运行的附件（包括但不限于：全套样品试管，标准样试管，电源板，管线接头，O型环，接头适配器，泵管适配器，反应圈支持套，PTFE反应管线，Tygon输送管线，螺纹接头，管线夹，O-型环夹取器和切割工具等能确保仪器正常运行的一切物品物件。）

▲5.2 提供仪器三年正常使用的易耗品（按每月每个指标100个样品算）。

5.3 提供仪器必需的专用工具。

5.4 提供所需试剂瓶。

6、技术资料：

6.1 提供中英文版操作手册及维修手册。

6.2软件免费升级：中标仪器自有配套软件在用户使用过程中若有更新和升级，免费为用户更新和升级。

	
	次要指标
	1、对设备的其他要求：

1.1 工作温度：5℃～40℃
1.2 相对湿度：20%～90%

1.3 供电电源：AC 220V±10%，50Hz
2、打印机要求
2.1 打印机：佳能激光打印机

	质量标准
	有ISO或CQS证书，通过出厂国的认证。

	验收条件及标准
	工程师会按照客户要求调试标书所要求的所有检测参数 

	验收方法及方案
	学校组织专家按照合同规定进行验收或送有关部门进行检测等


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期： 两 年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。



	付款条件
	进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后 90天内交货

地点：    浙江师范大学地环学院            

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1.优先考虑厂家直接提供售后服务；若仪器厂商、总代理商或经销商在浙江设有售后服务部也可，但要保证售后服务的质量和效果（提供原厂家授权书和售后服务承诺书）。
2.要求售后服务响应时间为2小时，在24小时内派人到现场解决问题。

3.提供两人次的免费培训，至受培训人能熟练操作仪器，并能对仪器进行简单的维修维护。

	备品备件及耗材等要求
	▲保修期满后，供方需长期保证提供优惠价格的各种零配件（不高于中标时零配件的投标价格），维修人工费用收费合理。


