磁化率测量系统项目招标需求
一、项目要求
	项目名称
	磁化率测量系统

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	1套

	主要功能及用途
	测定地学与环境学样品磁化率

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	磁化率测量系统
	套
	1
	


三、技术需求

	序号
	设备名称
	技术参数
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案

	1
	磁化率测量系统
	1.  技术指标：
1.1▲ 磁化率测量功能：能够高效快捷的测量地学样品或环境学样品磁化率，
1.2▲ 高灵敏度：测试精度高于1x10-5 SI(10-6CGS)。
1.3   可测量立方体与圆柱体等形态的样品。可测量的圆柱体样品直径范围不超出25±5mm, 长度范围不超出22±5mm；立方体边缘长度范围不超出20±5mm。

1.4   配备自动归零系统
1.5   可以对样品测量进行校正，使测量结果具有可比性
1.6   一次测量耗时不超过6秒。
1.7   可以直接连接计算机，自动完成测量数据的采集、计算处理以及成图或存贮等。
2.  基本配置：
2.1  主机               

2.2  样品架等附件
2.3  配套软件包
2.4  连接线缆
2.5  笔记本一台（目前主流配置）
	行业标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求


四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限   1  年；
2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额一定比例的履约保证金（国内产品5%、进口产品10%）。在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	通知维修后，即时响应，一周内修复。

	交货时间及地点
	时间： （合同签订后90天内）      交货
地点：     浙江师范大学地理与环境科学学院     

	付款条件
	（1）进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。
（2）国内产品：货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	备品备件及耗材等要求
	质保期满后，仪器零配件按最优惠价供应。


五、对项目的特殊要求及说明

	特殊要求及说明
	

	理由
	

	依据名称
	


