纳米粒度与Zeta电位分析仪项目招标需求
一、项目要求

	项目名称
	纳米粒度与Zeta电位分析仪

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	纳米粒度与Zeta电位分析仪采用光散射技术测量蛋白质和纳米颗粒的水动力学半径、Zeta电位与分子量

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产。


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	纳米粒度与Zeta电位分析仪
	套
	1
	


三、技术需求

	序号
	设备名称
	功能要求
	技术参数
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案

	1
	纳米粒度与Zeta电位分析仪
	见技术指标里功能
	1.  粒径测量：

粒径范围：1 nm ~ 3 μm，可以测量纳米材料，包括乳液、悬浮液及蛋白质等样品的粒径；

▲ 最小样品量：≤50 μL；
最低浓度：0.1 mg/mL。

2. Zeta电位测量：

粒径范围: 5 nm -10μm，可以测量纳米材料，包括乳液、悬浮液及蛋白质等样品的Zeta电位；

最小样品量：1 mL；

电导率范围：0~200 mS/cm。

3. 分子量测量：

分子量范围：104 ~ 2 x 107 Da, 可测量高分子及蛋白质等样品的分子量；
最小样品量：50 μL。

4．温度范围宽0-90℃，控温精度：±0.1℃，可以得到粒径随温度等参数变化的趋势图。

▲5．激光器要求：4 mW He-Ne, 633 nm, 级别为一级。

▲6．采用高灵敏度的APD检测器。

7．采用混合模式光纤技术。

8．采用研究级的相关器，不少于4000多个通道，采样时间25ns-4000s。

9．可以测量Zeta电位的分布，能测量低迁移率和高盐离子浓度的样品，能克服电渗效应；可以进行Zeta电位趋势分析。
10．能测量的高盐浓度体系可达到2 M。
11．可以测量蛋白质的熔点, 可以测量蛋白质和聚合物的第2维里系数。

12．软件提供粒度和Zeta电位的质量报告，可提供粒度分布拟合图，自动判断样品结果的好与坏，并提供指导。

13．提供粒径和Zeta电位的标样；提供各种容量的样品池。
14．可外部连接色谱仪，串联外部检测器（如（RI、UV等））。

15．软件可以可以把原始数据输出到Excel，Word，Origin，TXT等格式，并可以作图。

16．配备品牌台式电脑一台 (联想或DELL，最低配置要求：Intel奔腾双核 E5300 / 内存2G DDR2 / 独立显卡 512M / 硬盘320G / DVD刻录 / 液晶19英寸) ，主机带相应操作控制系统。
	行业标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	1、免费质保期限   1  年；
2、履约金及质保金：①进口产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

②国内产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	售后技术服务要求
	通知维修后，即时响应，一周内修复。

	交货时间及地点
	时间： （合同签订后90天内）      交货
地点：     浙江师范大学生化学院     

	付款条件
	（1）进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。
（2）国内产品：货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	备品备件及耗材等要求
	质保期满后，仪器零配件按最优惠价供应。


五、对项目的特殊要求及说明

	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准

	依据名称
	浙财采确【2012】67079


