招标需求
编号： ZB2014002

采购单位名称：浙江师范大学

一、项目要求

	项目名称
	特气防护设备

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	1. 特气泄漏的监测及报警；

2. 特气泄漏事故发生后的防护及保证救援人员的安全；

3. 特气（高纯理化气体）的稳定准确输出。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	乙硼烷气体检测仪
	台
	2
	

	2
	磷烷气体检测仪
	台
	2
	

	3
	氨气气体检测仪
	台
	2
	

	4
	锗烷气体检测仪
	台
	2
	

	5
	一氧化二氮气体检测仪
	台
	2
	

	6
	硅烷气体检测仪
	台
	2
	

	7
	气体报警控制系统
	套
	1
	

	8
	防护服
	套
	1
	

	9
	自给式空气呼吸器
	套
	1
	

	10
	乙硼烷减压阀
	个
	1
	

	11
	磷烷减压阀
	个
	1
	

	12
	氢气减压阀
	个
	1
	


三、技术需求表

	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	乙硼烷气体检测仪
	▲1)传感器类型：3电极式电化学传感器；
▲2)测量范围：0-0.4ppm；
▲3)可重复性：小于测试值的2%；
▲4)最低警报设置点：不高于0.05ppm；
▲5)可探测最低值：不高于0.036ppm；
▲6)反应时间：小于15秒；
7)温度敏感性：小于测试值的1%/℃（0-40℃正常工作）；
8)湿度敏感性：小于测试值的0.5%/%rH（10-95%rH正常工作）。
9）配备采样泵（能实现30米有效取样；有取样管道和排气管道）；
10）可视类输出：警报、电源和故障等以及带有气体读数和结果的背光液晶显示器；
11）以太网供电（PoE）通讯和供电平台；
12）具有键盘接口和远程网络浏览器接口；
13）固定式；

14) 额外配备原装气体传感器一个,供更换。

	2
	磷烷(PH3)气体检测仪
	▲1)传感器类型：3电极式电化学传感器；
▲2)测量范围：0-1.2 ppm；
▲3)可重复性：小于测试值的5%；
▲4)最低警报设置点：不高于0.15ppm；
▲5)可探测最低值：不高于0.11ppm；
▲6)反应时间：小于10秒；
7)温度敏感性：小于测试值的0.6%/℃（0-40℃正常工作）；
8)湿度敏感性：小于测试值的1%/%rH（10-90%rH正常工作）。
9）配备采样泵（能实现30米有效取样；有取样管道和排气管道）；
10）可视类输出：警报、电源和故障等以及带有气体读数和结果的背光液晶显示器；
11）以太网供电（PoE）通讯和供电平台；
12）具有键盘接口和远程网络浏览器接口；
13）固定式；

14) 额外配备原装气体传感器一个,供更换。

	3
	氨气(NH3)气体检测仪
	▲1)传感器类型：3电极式电化学传感器；
▲2)测量范围：0-100ppm；
▲3)可重复性：小于测试值的5%；
▲4)最低警报设置点：不高于12.5ppm；
▲5)可探测最低值：不高于9pm；
▲6)反应时间：小于10秒；
7)温度敏感性：小于测试值的1%/℃（0-40℃正常工作）；
8)湿度敏感性：小于测试值的1%/%rH（15-90%rH正常工作）。
9）配备采样泵（能实现30米有效取样；有取样管道和排气管道）；
10）可视类输出：警报、电源和故障等以及带有气体读数和结果的背光液晶显示器；
11）以太网供电（PoE）通讯和供电平台；
12）具有键盘接口和远程网络浏览器接口；
13）固定式；

14) 额外配备原装气体传感器一个,供更换。

	4
	锗烷(GeH4)气体检测仪
	▲1)传感器类型：3电极式电化学传感器；
▲2)测量范围：0-0.2ppm；
▲3)可重复性：小于测试值的2%；
▲4)最低警报设置点：不高于0.025ppm；
▲5)可探测最低值：不高于0.018ppm；
▲6)反应时间：小于15秒；
7)温度敏感性：小于测试值的1%/℃（0-40℃正常工作）；
8)湿度敏感性：小于测试值的0.2%/%rH（10-95%rH正常工作）。

9）配备采样泵（能实现30米有效取样；有取样管道和排气管道）；
10）可视类输出：警报、电源和故障等以及带有气体读数和结果的背光液晶显示器；
11）以太网供电（PoE）通讯和供电平台；
12）具有键盘接口和远程网络浏览器接口；
13）固定式；

14) 额外配备原装气体传感器一个,供更换。

	5
	一氧化二氮（N2O）气体检测仪
	▲1)传感器类型：非色散红外探测器；
▲2)测量范围：0-1000ppm；
▲3)可重复性：20℃下偏差小于40ppm；
▲4）测量精度：10ppm；
▲5)最低警报设置点：不高于150ppm；
▲6)可探测最低值：不高于100ppm；
▲7)反应时间：小于30秒；
8）配备采样泵（能实现30米有效取样；有取样管道和排气管道）；
9）可视类输出：警报、电源和故障等以及带有气体读数和结果的背光液晶显示器；
10）以太网供电（PoE）通讯和供电平台；
11）具有键盘接口和远程网络浏览器接口。
12）固定式；

13) 额外配备原装气体传感器一个,供更换。

	6
	硅烷(SiH4)气体检测仪
	▲1)传感器类型：3电极式电化学传感器；
▲2)测量范围：0-2ppm；
▲3)可重复性：小于测试值的2%；
▲4)最低警报设置点：不高于0.24ppm；
▲5)可探测最低值：不高于0.18ppm；
▲6)反应时间：小于3秒；
7)温度敏感性：小于测试值的1%/℃（0-40℃正常工作）；
8)湿度敏感性：小于测试值的0.5%/%rH（10-95%rH正常工作）。

9）配备采样泵（能实现30米有效取样；有取样管道和排气管道）；
10）可视类输出：警报、电源和故障等以及带有气体读数和结果的背光液晶显示器；
11）以太网供电（PoE）通讯和供电平台；
12）具有键盘接口和远程网络浏览器接口；
13）固定式；

14) 额外配备原装气体传感器一个,供更换。

	7
	气体报警控制系统
	1）能实现对气体检测仪的供电；
▲2）实现实时采集气体检测仪的信号并进行分析处理；
3）能实现针对具体泄漏点的报警；
4）共有三个警报器，报警效果为三处同步，1处安装在实验员准备室，1处安装在超净间内，1处安装在气瓶柜上。

	8
	重型化学防护服
	由多层高性能防化复合材料制成，具有防撕裂、防扎耐磨、阻燃、耐热，绝缘，防水密封等优异性能，能够全面防护各种有毒有害的液态、气态、烟态、固态化学物质。

▲1）全封闭式，通过内部使用自给式空气呼吸器供氧；
▲2）抗化学物质渗透性能：按GB/T 23462-2009中6.4的规定进行测试，至少能达到EN374-3标准的2级。

▲3）耐火性：阻燃牢度达到EN 13274-4标准中的3级。
4）机械性能至少满足GB 24541-2009中的2级。即耐摩擦性大于等于500周期、耐切割指数大于等于2.5、耐撕裂性大于25N、耐穿刺性大于60N。
5）适合身高1.75m的中等身材男性穿着；
6）能随时对防护服进行气压检测，且漏气率满足国家标准；
7）有专配的防护手套及消防胶靴；
8）目护镜的大小合理，人的视场不小于100°；

9）商品包装上应有出产日期及使用期限标识，出产日期应不得早于供货时间半年。

	9
	自给式空气呼吸器
	1）能与防护服配套使用；
2）气瓶容积3.0L，能有效供气半小时以上；
3）减压阀输出稳定，呼吸阻力符合人体学设计；
4）气瓶须为不锈钢材质，长期使用，内外均不会生锈。

	10
	乙硼烷减压阀
	1.材质：

1）母体：316L；
2）阀座：PCTFE；
3）膜片：316L(或C22哈氏合金)；
4)上盖：316L。
2.结构特点：

1）膜片式硬密封（metal to metal seal）；
2) 内部电解抛光，适用于高纯度的半导体产业。

3.功能特性：

1）流量：Cv=0.1（0.06-1亦可）；
2）母体泄漏率：小于等于
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3）阀座泄漏率：小于等于
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4）设计验证压力：不小于最大额定压力的150%；
5）设计爆破压力：不小于最大额定压力的400%。
4.端口配置：

1)一进一出:进气形式A为CGA350，出气形式为1/4英寸卡套；
2)进气压力表1支（要求进口波登管），最大量程3000psi；
3)出气压力表1支（要求进口波登管），量程0-100psi。

	11
	磷烷减压阀
	

	12
	氢气减压阀
	


说明：▲气体检测仪应具有CE标识，其余产品至少应具有CE标识或CCC标识或CQC标识中的一种。投标时应提供认证的相关证明资料。
三、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限至少贰年；
2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额5%的履约保证金。在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，在承诺的质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后服务保障或维修响应时间
	1、设备安装和验收：设备到货后，按照用户通知的日期选派经验丰富的专家负责安装，调试；验收要求供应商现场免费测试检测仪达到相关技术参数，或免费邀请需方到有条件的地方一起测试检测仪达到相关技术参数。

2、技术培训：安装后进行现场培训，内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等，培训时间视用户掌握情况而定。

3、售后服务：如有软件升级需终身免费。如果仪器出现故障，在接到通知后即时响应。如有必要，公司维修人员须在48小时内抵达用户现场维修。重大问题或其他无法迅速解决的问题争取在一周内解决或提供备品备件,不影响我方的使用。

	交货时间及地点
	时间： （合同签订后 60天内）交货

地点：  浙江师范大学28幢528室 

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。
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