扫描系统项目招标需求

采购单位名称（盖章）：  浙江师范大学  

一、项目要求

	项目名称
	便携式扫描系统项目

	采购内容
	便携式扫描系统项目

	单位及数量
	2套

	主要功能及用途
	由便携式三维扫描仪和专业扫描软件构成，可完成实验室或现场对文物、人体及其他零部件的三维扫描测量功能。能快速对复杂自由曲面物体进行三维扫描，并得到实物的三维数据。

	产地要求
	本项目产品为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产。


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	便携式扫描系统项目
	套
	2
	


三、技术需求表
	功能要求
	 
	该系统是由便携式三维扫描仪和专业扫描软件构成，可完成实验室或现场对文物、人体及其他零部件的三维扫描测量功能；该软件将实物转化为点数据，可对点云进行逆向设计前期处理工作，并能输出为STL档案做后处理，甚至转为CAD文件作逆向工程应用。能快快速对复杂自由曲面物体进行三维扫描，并得到实物的三维数据；所得到的三维数据可用于产品研发设计、逆向设计及三维检测。

	性能及技术指标
	主要技术指标
	1．便携式扫描系统
▲1.1采用CCD+ LED投影光源结构形式，CCD数量≥3，LED光源无需散热风扇辅助散热，使用寿命长，白光拍照式扫描方式。
▲1.2无须其他机械结构辅助定位，可独立使用扫描，可连续扫描，重量≤1.5Kg，能够手持，便携性好
▲1.3智能混合定位技术：对于具有明显特征的物件，扫描仪能通过软件自动拼接数据，对于一些规则物件，如平面，球体，圆柱等，可以通过辅助设置目标点的形式进行数据自动拼接。
▲1.4测量速率≥550000次测量/秒，设备校准时间≤1分钟
1.5扫描景深≥250mm。
▲1.6扫描精度 ≤0.1mm, 体积精度≤0.3mm/m。
▲1.7扫描幅面≥380mmx380mm。
▲1.8纹理颜色≥24位。
1.9使用环境及条件：可在日光灯或自然光环境下工作。
▲1.10支持Windows 7操作系统、支持.CSF等格式导入。 
1.11可视化的三维图形实时扫描，并以多种标准数据格式文件输出扫描数据后，可以直接输出三角网格面。
1.12 CCD可同时工作，提高整体扫描的精度，也可部分CCD工作，以便扫描到更深的孔位，减少扫描死角。 

1.13要求整套系统方便携带，软硬件操作简便，工作效率高。
▲1.14所投产品必须在国内具有完善的售后服务机构（有扫描仪校准能力），能实现国内产品的维修，备品备件提供等。
▲1.15投标商所及其所投产品必须出具由设备原制造生产厂商的授权书以确保所投产品的品质及良好售后的保障。
2．便携式扫描模块逆向软件与笔记本工作站
2.1支持Windows 7操作系统、支持.CSF格式导入。
2.2可视化的三维图形实时扫描，并以多种标准数据格式文件输出扫描数据后，可以直接输出三角网格面。
2.3可进行点云噪声处理、去除孤岛、修剪等编辑和逆向操作。
2.4 每幅照片的数据都将能够与全局数据进行拼接，而不是仅仅与上一幅数据拼接，提高整体的数据拼接精度。
2.5输出数据接口：扫描数据无厚度，多种标准数据文件格式输出，可直接生成OBJ、STL格式，兼容多种CAD 软件（Catia V5、UGS、PRO-E、Imageware、Geomagic等）；可优化形面，点云不分层。
2.6智能混合定位技术：对于具有明显特征的物件，扫描仪能通过软件自动拼接数据，对于一些规则物件，如平面，球体，圆柱等，可以通过辅助设置目标点的形式进行数据自动拼接。
2.7笔记本工作站要求：
CPU系列：英特尔 酷睿i7 4900代系列，内存容量32GB，内存类型DDR3，硬盘容量1TB，硬盘描述7200转，光驱类型DVD-ROM，专业独立显卡NVIDIA QuadroK1100M，显存2GB)，显示器15英寸，正版Windows 7 专业版64。其他配套必备物件。
3. 精细件全自动三维扫描系统
3.1整机采用开放型设计，用户可自行更换、维护硬件；整机结构采用轻质高强度材料制作。
3.2单面扫描范围灵活≥75×75mm²—600×600mm²。
3.3单面扫描精度≤0.01mm，测量精度≤0.035mm，扫描范围≥10cm—2m。测量景深≥150-350mm。
3.4测量表面无需标记点，扫描数据自动拟合；也可贴标记点实现自动拟合。
▲3.5配备工业相机个数≥2，像素≥280万，标准配置焦距为12毫米镜头。
3.6拍摄距离≥400-1000mm。
▲3.7数据通讯接口为USB3.0接口。
3.8硬件投影模块：采用硬件光栅投射机制，可实现相机和投影直接同步触发及采集。
▲3.9多次曝光采集模块：对黑色介质物体有较强的免疫力，可对部分反光物体以及黑色物体进行免喷粉扫描。
▲3.10 采用动态跟踪技术实现自动对齐扫描，减少人工干预。
▲3.11 可配置单反相机实现彩色扫描，产品需通过相关行业（CE）认证。
▲3.12 如代理商投标，需要原厂家提供该项目的授权书原件。
4. 精细件全自动三维扫描系统软件与笔记本工作站
4.1集成全自动标志点拼合技术，具有手动选点拼接功能，无需借助第三方软件，可独立完成整个工件全流程三维扫描；
4.2.支持全自动转台扫描功能；
4.3.可对扫描的点云、面片、标志点进行选择、反选、裁剪等编辑操作；
▲4.3.输出文件格式：3d3、asc、stl、fbx、ply，obj。可和Geomagic、Polyworks、UG及Proe等第三方建模软件实现无缝衔接；
4.4.动态模型展示模式：扫描效果可在三维窗口中自由旋转，无需人工干预，实现效果360°无死角完美展示；
4.5.系统实时标定模块：系统精度可实时标定，标定过程方便快捷。
4.6.一体化后处理模块：
（1）允许用户多次扫描的部分模型进行整体拼合
（2）去重叠点云处理模块：基于相机视角以及法线的多数据去重叠处理；
（3）自动生成并输出整体STL三角网格面模型，无需借助第三方设计软件实现整体STL数据输出；
（4）一键式数据融合功能：可一键式完成从点云到整体面片的生成操作，无需人工干预；
（5）平滑处理功能：对STL三角网格面片模型实现降噪和平滑处理；
（6）补洞修复模块：对标志点等形成的孔洞进行自动化填补，保证最终数据的完整性。
4.7.笔记本工作站要求
CPU系列：英特尔 酷睿i7 4900代系列，内存容量32GB，内存类型DDR3，硬盘容量500G，硬盘描述7200转，光驱类型DVD-ROM，
专业独立显卡，NVIDIAQuadroK1000M，显存2GB)，显示器15英寸，正版Windows 7 专业版64，其他配套必备物件。



	质量标准
	行业标准

	验收条件及标准
	仪器的性能参数达到合同要求，操作人员和验收专家认可验收设备的性能参数

	验收方法及方案
	学校组织专家按照合同规定进行验收或送有关部门进行检测等


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期： 壹 年；

（2）履约金及质保金：①进口产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

②国内产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	（1）进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。

（2）国内产品：货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  180 天内交货

地点：     浙江师范大学         

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1. 厂家负责免费安排安装、调试、培训和验收，并承担由此发生的一切费用,并提交经买方签字认可的安装调试报告。设备出现故障时，厂家保证在接到用户通知后24小时内响应，如有必要48小时内派出维修人员到达现场进行服务

2. 质量保证：在保修期内，厂家负责免费维修, 免费保修期后，厂家提供终身维修，并保证零配件的供应，提供软件终生免费升级。

3. 技术文件：提供全套书面和光盘的技术资料，包括操作说明书，维护说明书，质量认证等。

4. 每年定期进行客户回访、仪器维护，保障仪器良好运行。 

	备品备件及耗材等要求
	质保期满后，以最优惠的价格供应。


五、对项目的特殊要求及说明
	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准

	依据名称
	【2015】9887号


