一、项目要求
	项目名称
	实验室水电通风系统试验台等装修

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	详见设备清单

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内生产


二、设备清单
	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1 
	通风柜
	1500*850*2350
	组
	2 
	　

	2 
	中央台
	3000*1500*800
	组
	1 
	钢木，理化板台面

	3 
	边台1
	3700*600*800
	组
	1 
	

	4 
	边台2
	1500*750*800
	组
	4 
	口字形钢架，大理石台面，设备需直接接入空开

	6 
	高温台1
	1600*750*800
	组
	2 
	大理石台面，设备需直接接入空开

	7 
	高温台2
	1600*750*600
	组
	1 
	

	8 
	天平台
	900*750*800
	套
	3 
	全钢，接通电源

	9 
	气瓶柜
	900*450*1800
	套
	2 
	带报警，一路N2，一种5%H2。

	10 
	气路
	　
	套
	2 
	需有详细的图纸及设计方案，气阀等主要部件检测报告，配二级减压阀

	11 
	PP药品柜
	900*450*2400
	套
	7 
	带排风，整体接排风系统排出室外

	12 
	文件柜
	1800*850*390
	套
	20 
	双开通玻柜，优质冷轧钢板0.5mm厚。

	13 
	顶排风
	1500*700*300
	套
	11 
	框架：耐蚀铝合金型材/格栅板：1.0厚镀锌钢板/玻璃钢一体成型风罩

	14 
	排风系统
	　
	套
	6 
	采用PVC 315圆形管，需现场测量

	15 
	PP离心风机
	　
	台
	3 
	PP材料,220V400W,2540M3/小时、1900转/分

	16 
	玻璃钢风机
	　
	台
	4 
	斜流风机，功率：0.75KW，风量：5000M3/小时，风压300帕

	17 
	PP水槽
	　
	套
	2 
	　

	18 
	三嘴水龙头
	　
	套
	1 
	　

	19 
	冷热三嘴水龙头
	　
	套
	1 
	　

	20 
	小厨宝
	　
	台
	1 
	8L

	21 
	边台试剂架
	3700*710*200
	组
	1 
	　

	22 
	PP双联插座
	　
	组
	4 
	　

	23 
	铝合金隔断
	　
	平方
	82 
	下面1000为铝合金墙，上面为0.5钢玻，铝合金80，

	24 
	原通风柜拆除
	　
	台
	2 
	不能破坏

	25 
	原323吊顶拆除
	　
	项
	1 
	　

	26 
	吊顶
	　
	平方
	34 
	　

	27 
	照明
	　
	套
	4 
	知名品牌LED，含电线，线槽及开关

	28 
	不锈钢梯子
	　
	套
	1 
	五步梯，使用高度122CM，使用楼层312CM，承重150KG.

	29 
	水电安装及维修
	　
	项
	1 
	根据设备进场时间，配合仪器工程师进行电路和水路的安装或改造及几个实验室的日常维护和改造工作。


三、技术需求表

	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	参数要求
	设备图片

	1 
	通风柜
	1500*850*2350
	组
	▲1、台面：优质黑色12.7mm实芯理化板，具有耐刮磨、耐酸碱、耐腐蚀，易清洗并具有抑制细菌的作用，（耐100度左右温度）

2、内衬板：5mm厚抗贝特板，具有防水、撞击和易清洗维护等特性。

3、导流板：5mm抗倍特板，合理的三段可拆式导流结构，排风集中、高效，使处于不同高度的有毒气体能够迅速排放。

▲4、柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经酸洗磷化处理；表面环氧树脂喷涂，烘箱高温固化。

5、龙头：武洁单口鹅颈化验龙头，加厚铜质，耐酸、防腐、防紫外线、辐射、耐热；陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关50万次；

可拆卸铜质水嘴。

6、水杯：高密度PP，耐强腐蚀，壁厚可达7mm，平整不变形；

▲7、视窗：5mm钢化玻璃，开拉手槽、四边平边，平衡砝码设计，可上下左右任意调节。

8、U字槽：磨具一次成形，用于固定视窗玻璃。

9、照明：节能LED灯12W*2支，用全钢灯罩固定，下置灯罩玻璃。

10、滑轮：聚钾铨材质车制而成。

11、配件：锌合金C型拉手；  插座：多功能5孔插座*1个

12、地脚：不锈钢万向防震节脚，承重0.5T/个；

13、开关：微电子触摸开关（美观，方便）或按钮开关

14、需用50mm厚的防火采钢板包住风管；

15、柜内配置直径10mm实芯304圆柱不锈钢（横三竖五）组合式合成架；

16、每组通风柜配置气体考克两组，便于气体连接使用。  
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	2 
	中央台
	3000*1500*800
	组
	1、采用全钢架结构加活动柜组成

▲2、钢架： 钢材40×60×1.5mm厚钢管焊接制作，口字形框架，经打磨、防腐除锈、环氧树脂塑粉喷涂等处理，厚度≥75µm。

▲3、台面：12.7mm实芯理化板，边缘双层加厚并圆弧收边处理，所有接缝处做起口处理防渗漏结构，防酸碱和有机溶液腐蚀，防水防静电，表面光滑，易清洗，耐磨、承重能力强。耐100度温度。

4、活动柜体尺寸500*540*680（中央台四个），450*390*680（边台四个）。万向轮，带刹车。

5、柜体：18mm厚三聚氰胺刨花板，采用2mm厚PVC封边条，以热溶胶高温热压后做防水封边处理，边缘倒R角修饰。

6、滑轨：采用专用500×45mm三段阻尼自吸式滑轨，挂插式结构设计，无铆钉与螺丝钉连接。

7、铰链：DTC

8、拉手：一字型通长钢制扣手，用环氧树脂塑粉喷涂处理。
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	3 
	边台1
	3700*600*800
	组
	
	

	4 
	边台2
	1500*750*800
	组
	1、采用全钢架结构加活动柜组成

▲2、钢架：钢材40×60×1.5mm厚钢管焊接制作，口字形框架，经打磨、防腐除锈、环氧树脂塑粉喷涂等处理，厚度≥75µm。

▲3、台面：大理石台面，台面厚18MM

4、柜体尺寸设计一下450*500*680（每组两只）万向轮，带刹车。

5、柜体：18mm厚三聚氰胺刨花板，采用2mm厚PVC封边条，以热溶胶高温热压后做防水封边处理，边缘倒R角修饰。

6、滑轨：采用专用500×45mm三段阻尼自吸式滑轨，挂插式结构设计，无铆钉与螺丝钉连接。

7、铰链：DTC

8、拉手：一字型通长钢制扣手，用环氧树脂塑粉喷涂处理。
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	6 
	高温台1
	1600*750*800
	组
	▲1、钢架： 钢材40×60×1.5mm厚钢管焊接制作，口字形框架，经打磨、防腐除锈、环氧树脂塑粉喷涂等处理，厚度≥75µm。

▲2、台面：大理石台面,台面厚18MM
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	7 
	高温台2
	1600*750*600
	组
	
	

	8 
	天平台
	900*750*800
	套
	▲1、钢架采用1.5mm厚优质冷轧钢板，40×60mm的方形钢管制成，表面经打磨、防腐除锈、环氧树脂塑粉喷涂等处理，厚度≥75µm。

▲2、采用12.7实心理化板（耐135度）及60mm厚黑色天然花岗岩石，符合相关室内辐射标准。

3、防震：天平台为万分之一级天平设计,具有二级避震装置，更广泛的吸收环境中绝大部分震动。避震装置之一，采用85度避震橡胶压制成型的调节垫；能消去环境中18-32赫兹震动；避震装置之二，采用60mm厚花岗岩台面，能消去环境中3-10赫兹震动。

4、配有1个10A多功能防溅插座。
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	9 
	气瓶柜
	900*450*1800
	套
	▲1、用1.0mm优质优质冷扎钢板，表面均需经过严格的酸洗、磷化处理后，再进行环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理，耐潮耐热；

▲2、采用微电脑定时开关，高敏探头检测漏气自动排风报警；报警装置可识别：可燃式气体如5%氢气等；

3、工作功率：40W（排风状态时）

4、报警音量：≥80dB 响应时间≤30s。

5、门板：采用可脱卸铰链，正面带视窗，视窗为防爆玻璃；

6、PASS孔：柜体侧面设有PASS孔，保证柜内气体流动；

7、固定链条：内部采用固定式链条，防止气瓶倾倒；

8、踏板：柜体底部设有可调节踏板，方便气瓶装卸；

▲9、声光报警系统：当柜内传感器检测到气体泄漏时，会自动触发红灯闪烁和报警轰鸣声，同时自动排风；

10、自动排风系统：当柜内传感器检测到气体泄漏并报警的同时，顶部风机会自动工作，将气体通过排风管排出室外，保证工作区域的人身安全。
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	10 
	气路
	　
	套
	桌面安装一体式二级减压终端；带桌面安装不锈钢支架

配置进气膜片阀；控制进气和产品检修

阀门阀体组件和阀芯采用不锈钢316L材质

减压阀和隔膜阀膜片须采用哈氏合金Hastelloy C276材质

产品组件均经超声波洁净处理；保证不会二次污染高纯气体

最大进口承压压力10Mpa/100Bar

最大出口原厂设定压力60Psig或150Psig可调

最大泄漏速率1*10-8mbar I/s He

产品须通过ISO9001质量体系认证;

产品须通过PICC中国人民保险质量承保
	　

	11 
	PP药品柜
	900*450*2400
	套
	▲1. 带排风，整体接排风系统排出室外（需装配智能控制）

▲2. 柜体：板材采用8mm瓷白色PP（聚丙烯），前后立柱采用PVC型材。

▲3. 结构：拆装结构，板材与立柱卡嵌固定，螺丝用PP螺丝，盖帽隐藏。上玻下门，4层板，每层承重70公斤。

4. 视窗：采用5mm钢化玻璃制作。

5. 门把手、合页：耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好。
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	12 
	文件柜
	1800*850*390
	套
	双开通玻柜，优质冷轧钢板0.5mm厚。
	　

	13 
	顶排风
	1500*700*300
	套
	▲1、框架：耐蚀铝合金型材/格栅板：1.0厚镀锌钢板

▲2、排气罩：玻璃钢一体成型，出风口直径满足排风量要求。

3、排气管道：PVC风管，具耐腐蚀性能。
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	14 
	排风系统
	　
	套
	采用PVC圆形管路，具体需现场测量。
	　

	15 
	PP风机
	　
	台
	
▲PP材料,220V400W,2540M3/小时、1900转/分、噪音60分贝
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	16 
	玻璃钢风机
	　
	台
	▲斜流风机，380V功率：0.75KW，风量：5000M3/小时，风压300帕，
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	17 
	PP水槽
	　
	套
	
	　

	18 
	三嘴水龙头
	　
	套
	实验室专用龙头，铜质，陶瓷阀芯，表面烤漆处理，易清洗，不易划伤，带冷凝水尖嘴，鹅颈管可360度旋转。
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	19 
	三嘴水龙头
（冷热）
	　
	套
	
	

	20 
	小厨宝
	　
	台
	▲8升，一级能效，装中央台水柜里
	　

	21 
	边台试剂架
	3700*710*200
	组
	铝玻结构，玻璃为10mm的。
	　

	22 
	PP双联插座
	　
	组
	118型五孔插座两组，整体装在PP一体成型的插座盒上。
	　

	23 
	铝合金隔断
	　
	平方
	▲铝合金框架80mm厚，铝合金实最厚度为10mm，高度低于1000mm为铝合金墙，高于1000mm为0.5钢化玻璃。
	　

	24 
	原通风柜拆除
	　
	台
	不能破坏性拆除。
	　

	25 
	原323吊顶拆除
	　
	项
	　
	　

	26 
	吊顶
	　
	平方
	石膏板吊顶
	　

	27 
	照明
	　
	套
	知名品牌LED48W，含电线，线槽及开关
	　

	28 
	不锈钢梯子
	　
	套
	五步梯，使用高度122CM，使用楼层312CM，承重150KG.
	　

	29 
	水电安装及维修
	　
	项
	1、根据设备进场时间，需不定时的配合仪器工程师进行电路和水路的安装或改造及几个实验室的日常维护和改造工作。

2、每组高温台需单独接入空开。

3、2年内水电维护、维修，需6小时内到达现场。
	　


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：   2  年；

（2）履约金及质保金：
合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  20   天内交货，货到后3日内开始组织安装

地点： 浙江师范大学指定位置            

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1、在接到报修通知后，投标人应在4小时内响应。对于影响系统正常运行的严重故障，投标人工程师及其它相关技术人员必须在2个工作日内赶到现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至故障修复完全恢复正常服务为止，并需要提供确保承诺实现的措施。

2在保修期结束前，须由投标人工程师和我方技术人员进行一次全面检查，任何缺陷必须由投标人负责修理，在修理之后，投标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给我方。报告一式两份。

3、投标人需保证所配置的产品有合法的使用权，并有相应的使用许可证。


