
电感耦合等离子体质谱仪 项目招标需求

一、项目要求

	项目名称
	电感耦合等离子体质谱仪

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	ICP-MS的功能应包括样品引入、原子化、离子化和质量分析，以进行样品的定性确认、定量成分分析以及元素成分的同位素分析和形态分析，尤其是微量、痕量元素分析。可用于化学、地质学、地理学、地球化学、环境学、化工、生物学等领域。

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单

二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	ICP-MS主机
	台
	1
	

	2
	电脑
	台
	1
	

	3
	激光打印机
	台
	1
	

	4
	稳压电源
	台
	1
	

	5
	除湿机
	台
	1
	

	6
	气体钢瓶
	个
	6
	

	7
	排风系统
	套
	1
	


三、技术需求表

	序号
	设备名称
	功能要求
	技术参数
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案

	1
	ICP-MS主机
	应包括电感耦合等离子体离子源、四级杆离子透镜、四级杆碰撞反应池、四极杆质量过滤器、离子检测系统等部分。具有与高效液相色谱技术联机进行元素价态、结合形态的分析能力，具有专业的形态分析软件。由微机和必要的软件对仪器进行控制，并进行数据获取、压缩、处理显示和存储。质谱仪还应该包括维持高真空的所有设备，以及进行常规溶液样品雾化的进样系统。
	1. 仪器工作环境

1.1 温度：15-30℃；

1.2 湿度：<80%（无冷凝）；

1.3 电源：220VAC±10%，50 Hz。

2. 进样系统

2.1 蠕动泵：全计算机控制；

▲2.2 雾化室：小体积旋流型雾化室，死体积小，低记忆效应, 带半导体制冷装置，对雾化室制冷控温范围-10～20℃，用于精确控制雾化室温度，消除由于实验室条件的波动所引起的任何漂移，并提升仪器长期的稳定性。雾化室和雾化器必须为耐氢氟酸，耐高盐材质。

▲2.3 炬管：炬管应为可拆卸式的设计；满足含HF酸样品的分析要求。

3. 射频发生器
3.1射频发生器：频率40.68 MHz或27.12MHz，最大功率1600W，连续1W 或10W可调；

3.2 射频线圈采用氩气冷却；

3.3具有通风感应功能，当没有开通风而点火时，等离子体自动熄灭，并在软件诊断中给出提示；

3.4 等离子体具有便于实时观察的全景式全彩色观察窗；或具有Plasma TV功能，可以实时监控等离子体状态。
▲3.5射频发生器具有消除二次放电技术，无需屏蔽炬等额外消耗品。

4. 接口和离子透镜

▲4.1接口：拥有两种不同类型的接口技术，高灵敏度模式和耐高盐模式。截取锥口径>0.4mm，耐高盐模式保证长期分析高盐样品的稳定性；高灵敏度模式可保证满足不同类型样品高通量分析或大进样量等应用需求。
4.2离子透镜：保证待分析离子与未电离的中性粒子和光子彻底分离，离子透镜彻底免维护。

5. 碰撞反应池

▲5.1碰撞反应池要求配置有四极杆设计，具有质量甄别功能，可选择性地去除干扰离子进入主四级杆质量分析器，确保在足够高的灵敏度下获得最佳的干扰去除效果。配置2路MFC质量流量计，碰撞池条件和标准条件的切换为全自动化，用单一氦气碰撞气体可适用于绝大多数应用，也支持其他反应气体（如氧气、氢气、氨气等）同时进入碰撞反应池的模式，且在一次分析中同时给出所有测量模式的测量结果。
5.2 碰撞反应池应具有两项干扰消除技术：碰撞模式--动能甄别（KED）和反应模式-四级杆质量甄别；

5.3具有三种工作模式（标准模式、动能甄别碰撞模式、四级杆动态带宽调谐质量过滤反应模式）；

6. 反应气体

6.1碰撞反应池中可使用H2、He、CH4、O2、N2O 等多种碰撞或反应气体。

7. 检测器

7.1 应为双模同时型检测器。

7.2 四级杆质谱分析质量范围：4-260amu。

7.3四级杆扫描速度≥2800amu/秒，具有高分辨和标准分辨率两种模式，可以在同一方法中对不同元素进行不同分辨率的设定，要求在一次样品测试中，四级杆在不同分辨率下自动切换。
7.4 具有至少9个数量级的动态线性范围。

8. 真空系统

8.1 应具有强大的四级真空系统；

▲8.2 真空度最高可达10-8Tor，达到稳定时间小于20min。

9. 冷却水机

9.1仪器应配备原装进口循环冷却水机。

10. 灵敏度及稳定性

10.1 丰度灵敏度：在M＋1处优于107，在M－1处优于106。

▲10.2 仪器灵敏度：

低质量数   > 20（M cps/mg/L）

中质量数   > 100（M cps/mg/L）

高质量数   > 200（M cps/mg/L）

10.3 背景稳定性：220amu处背景信号的平均值，低于1cps。

10.4 短期稳定性(RSD)：<3%（不加内标）（使用10ppb标准元素溶液）。

10.5 长期稳定性(RSD)：<4%（不加内标）（使用10ppb标准元素溶液）。

10.6质量校准的稳定性应优于0.05amu/24小时。

▲10.7 氧化物和双电荷离子：Ce++的峰强度小于Ce+强度的3％，CeO+/Ce+的比值应低于3％。

▲10.8 检测限（以官方公布数据为准）：

轻质量元素:   <  0.5  ppt
中质量数元素:  <  0.1 ppt
高质量数元素:  <  0.1 ppt
10.9 使用镍锥时，测量镍的检出限低于1ppt。使用铂锥时，测量铂的检出限低于1ppt。

11. 软件

11.1 提供专业的ICP-MS控制软件。免费升级更新，并提供远程诊断。

11.2 ICPMS操作软件允许在多台电脑脱机安装并处理数据以及操作演示。

11.3提供形态分析软件。形态分析软件应可以同时控制HPLC和ICP-MS。液相色谱软件内置于ICPMS软件中，且有软件界面。

12. 其他配置要求

12.1 电感耦合等离子体质谱仪主机以及安装工具包（含碰撞反应池，池内配置两路反应气）   1套 

12.2 原装进口循环冷却水装置（含冷却剂）        1套

12.3 仪器调试溶液                              1套

12.4其他配置：
排废液管 2包

蠕动泵进样管 2包

PTFE泵油 1瓶

石英雾化室2个

PFA耐HF雾化器 1套

Ni采样锥2套；Ni截取锥2套

石英炬管3套

2.0mm石英中心管3套

内标加入器 1套

10μg/mL: 6Li, Sc, Ge, Y, In, Tb, Bi

100 mL, 混合内标 1瓶

100μg/mL：As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn

100 mL ：21元素多元素混合标准溶液  1瓶
	符合美国EPA标准方法 EPA200.8 EPA6020
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求

	2
	电脑
	
	酷睿双核，Intel 3.0G以上CPU，4GB内存；

300G以上硬盘；

22”液晶；

32X以上光驱，DVD带刻录功能。

带有原装正版英文专业版WINDOWS操作系统软件，并可获得终身免费升级 1台。
	行业标准
	符合配置要求
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求

	3
	激光打印机
	
	HP1020
	行业标准
	
	

	4
	稳压电源
	
	10千伏安220V
	行业标准
	
	

	5
	除湿机
	
	除湿量：>30升/天

电源：220V50Hz； 功率：>800W 

使用温度：5℃-38℃

循环风量：>700m3/小时

除霜方式：自动除霜

排水方式：软管连续排水

湿度控制及显示方式：RH30-90%任意设定（机械或自动）
	行业标准
	
	

	6
	气体钢瓶
	
	高纯氩气钢瓶（2瓶）：（含气体，纯度优于99.996%）三联装并联供气装置，配套好氩气减压阀，减压阀带有两个气压表，分别指示初级和次级气体压力

高纯氢气或氢氦混合气钢瓶（1瓶）：（含气体，纯度99.999%）带减压阀

高纯氨气或氨氦混合气钢瓶（1瓶）：（含气体，纯度99.999%）带减压阀

高纯氦气钢瓶（2瓶）：（含气体，纯度99.999%）带减压阀
	行业标准
	
	

	7
	排风系统
	
	不锈钢材料，性能达到ICP-MS使用的要求
	
	
	


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  2  年；
（2）履约金及质保金：①进口产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

②国内产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	（1）进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。
（2）国内产品：货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间
及地点
	时间： 合同签订后  180  天内交货
地点：   浙江师范大学指定地点           

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1.提供仪器的详细操作说明书。通知维修后，即时响应，三天内提供解决方案并及时修复。
2.提供免费仪器安装调试，现场培训，保证仪器1个月内使用运行。

除现场培训外，负责至少2名操作人员为期1周的操作培训（免差旅费及培训费）。

3.真空系统（包括机械泵与分子涡轮泵）、检测器与仪器主机具有同样质保期。制造厂方终生提供有偿维修服务和技术支持。

4.仪器设备在使用过程中（包括质保期满后）若出现离子透镜污染致仪器性能下降，则离子透镜清洗维护所涉及费用均由仪器制造商承担。

	备品备件及耗材等要求
	质保期满后，仪器零配件按最优惠价供应。


五、对项目的特殊要求及说明

	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准

	依据名称
	浙财采确【2013】10772


