酶标仪项目招标需求
一、项目要求

	项目名称
	酶标仪

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	酶标仪是对酶联免疫检测实验结果进行读取和分析的专业仪器。

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	酶标仪
	套
	1
	


三、技术需求
	序号
	设备名称
	功能要求
	技术参数
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案
	备注

	1
	酶标仪
	见技术指标里功能
	1酶标仪
1.1 波长范围：190-850nm，可调节光栅，1nm步进；
▲ 1.2 波长带宽≤2.0nm（96孔酶标板和24孔微量板）；
1.3 波长精确度：±2nm；
1.4 波长重现性：±0.2nm；
1.5 检测PMT：8个；
1.6 参比检测器：8个；

1.7 吸光度量程：0-4 0D；
1.8 测读准确度：±0.003 OD或±1.0%（吸光度在0-2 OD）；
1.9 Pathcheck检测误差：≤5%；
▲ 1.10 杂色光：≤0.05%（230nm处）；
1.11 光源：闪烁式高能氙灯；
1.12 读板时间：≤12秒；
1.13 可对同一个样品同时进行6种不同波长检测；
1.14 温度：室温4℃-45℃；
1.15 温度均一性(微孔板)：≤±0.5℃(37℃)；
▲ 1.16 微量检测通量：≥24个样品；
1.17 微量检测量：2ul或4ul；
1.18 微量检测模块可同时用于荧光检测；
2 配套酶标仪电脑

品牌电脑，双核CPU，2G内存，500G硬盘，19寸显示器，有COM接口
3 配套耗材一批

配套同品牌石英酶标板（96孔）一块；配套同品牌超微量石英检测板（24孔）一块；光吸收酶标板50块。
	行业标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求
	


四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限   1  年；

2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额一定比例的履约保证金（进口产品10%）。在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	通知维修后，即时响应，一周内修复。

	交货时间及地点
	时间： （合同签订后90天内）      交货

地点：     浙江师范大学生化学院     

	付款条件
	进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50%的预付款，货物安装调试完毕，验收合格后支付余款。



	备品备件及耗材等要求
	质保期满后，仪器零配件按最优惠价供应。

	…
	


五、对项目的特殊要求及说明

	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准

	依据名称
	浙财采确【2013】35400


