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第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经浙江省财政厅201731086 号确认书批准，现就我校消控主机及配套终端项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商前来投标。
一、项目编号： ZB2017044
二、采购组织类型：分散采购自行组织
三、采购内容及数量：
	序号
	采购内容
	数量
	备注

	1
	消控主机及配套终端
	
	1.本项目最高限价：__25_万

2.详细技术参数见第二章《招标需求》


四、合格投标人的资格要求
符合政府采购法第二十二条规定的投标人资格条件：
1．具有独立承担民事责任的能力；
2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6．具有良好的售后服务能力；

7．法律、行政法规规定的其他条件。

▲投标人的特定条件：
1.本项目不接受联合体投标；
五、招标文件的发放：
1.发放时间： 2017年9月 7  日至 2017 年 9月 20日（双休日及国家法定节假日除外），上午：  8:30—11:30   ；下午： 2:30—4:30 （本文件所涉及时间均为北京时间）。
2.发放地点：金华市迎宾大道688号浙江师范大学行政中心北楼109室

3.供应商报名、下载标书要求：

（1）各供应商必须登录浙江省政府采购网 （http://www.zjzfcg.gov.cn）进行报名（如首次使用须进行注册，具体程序详见浙江省政府采购网中有关供应商注册相关要求）。

（2）各供应商必须登录我中心采购文件下载系统免费报名、下载标书（如首次使用须进行注册，具体程序见我中心网站上发布的《关于开通浙江师范大学采购文件下载系统的公告》）。

（3）我中心发放的采购文件以书面材料为准，以E-MAIL、下载等方式获得采购文件存在的可能风险由供应商自行承担。已通过我中心采购文件下载系统中进行网上报名并下载采购文件的供应商，如需要仍可到我中心免费领取纸质文件。    
请各供应商在报名时务必按以上要求进行，否则，我中心有权拒绝其投标。 

不符合本项目投标资格的投标供应商即便取得标书，开标后一旦发现其资格不符合本项目资格要求，作为无效投标处理。 
六、领取纸质招标文件时应提供以下资料：
1.有效的企业法人营业执照副本及复印件（复印件加盖单位公章）
2.法人授权书（授权人签字，并加盖单位公章）
3.报名人有效身份证件及复印件
4.报名人联系方式（电话、手机、电子邮箱）

七、投标保证金：
投标保证金人民币 2500 元。投标人应于2017年9 月 27 日 14：10 时前汇至指定账户（需注明“投标保证金”）。
投标保证金交纳方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票、网上银行转账等非现金形式提交。投标保证金必须从投标人单位账户支付，不接受现金或现金交款单，若以网上银行等其它方式交纳的，需提前打入指定账户，保证金的相关凭证（若为打印件、复印件则加盖公章）需要在递交标书的同时递交（如是转账支票还须提供进账凭证）。
八、投标截止时间和地点：
投标人应于2017年9 月 27 日 14：10 时前将投标文件密封送交到金华市迎宾大道688号浙江师范大学行政中心北楼109室，逾期送达或未按本标书要求密封的将予以拒收。

九、标书质疑：

1.投标人对招标文件有质疑的，应在获得招标文件之日起（在招标文件发售或报名截止日后获得的，自截止之日起计算）七个工作日内，且在采购响应截止时间之前以书面形式向我中心提出，否则视为各投标人均对此无异议。
▲2. 投标承诺书，承诺书必须涵盖以下内容：

需自行踏勘现场。并承诺： “我司已按招标文件要求踏勘了贵单位改造教室现场，取得了贵单位所提供的工程设计图、预算估价单及其他所有与本次项目有关的资料，并充分了解了该教室现有的建筑结构、基础设施、现有设备、场地面积等足以影响该项目实施和投标报价的其它情况，由此可能发生的任何实施风险都有我司承担，其费用均在我司的投标报价中予以综合考虑。并郑重承诺若我司中标后，将不会以不了解现场为由，提出投标报价以外的任何费用及附加要求。”
十、开标时间及地点：
本次招标将于2017年9 月 27 日 14：10 时在浙江师范大学采购中心评标室开标，投标人应当派授权代表出席开标会议（授权代表应当是投标人的在职正式职工）。

十一：本次招标有关信息发布媒体：

浙江省政府采购网 （http://www.zjzfcg.gov.cn）和浙江师范大学采购中心网站（http://cgzx.zjnu.edu.cn/）
十二、业务咨询：
招标文件发放、供应商报名、投标判保证金交纳及质疑接收联系人：郭老师，联系电话：0579—82282703传真：0579-82280035
项目联系人：唐老师，联系电话：0579—82282246
技术答疑及现场勘查联系人：现场勘探联系人：段老师，联系电话：15957967551
政府采购监管及投诉受理部门：浙江师范大学采购管理办公室

联系电话：0579—82282070
十三、投标保证金、履约保证金缴纳指定账户：

户    名：浙江师范大学

银行帐号：130182640000422

开户银行：金华银行浙师大支行   
   浙江师范大学采购中心
                                     　　　年　　月　　日
第2章 招标需求
编号： ZB2017044  
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	消控主机及配套终端

	采购内容
	数理学院大楼消防主机及配套终端

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	能自动捕捉火灾监测区内烟雾或热气，及时发出声、光报警信号，并联动其他设备的输出接点，能够控制联动灭火系统、消防给水、事故广播、事故照明、火灾区域隔离等。

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）


二、设备清单
	序号
	产品品名
	单位
	数量
	技术参数及要求
	备注

	1
	点型光电感烟火灾探测器
	套
	650
	智能型、内置单片机
	含底座

	2
	点型光电感温火灾探测器
	套
	20
	智能型、内置单片机
	含底座

	3
	电子编码器
	只
	1
	
	

	4
	手动火灾报警按钮带插孔
	只
	80
	开关型、内置芯片
	

	5
	总线隔离器
	只
	30
	自动恢复型、用于保护隔离信号二总线
	

	6
	多线模块
	只
	10
	单动作输入、输出
	

	7
	输入/输出模块
	只
	80
	单动作输入、输出
	

	8
	消火栓按钮
	只
	80
	保护等级应为IP65
	

	9
	火灾报警控制器（联动型）
	台
	1
	设置六个回路，1250点以上，柜式主机
	按需配置

	10
	24AH/12V蓄电池
	节
	2
	
	

	11
	广播主机
	台
	1
	带功放250W/USB插口
	

	12
	吸顶音箱
	只
	100
	3W
	

	13
	吸顶音箱开孔
	只
	40
	
	

	14
	总线制消防电话主机
	台
	1
	总线制
	

	15
	总线制消防固定式电话分机
	只
	15
	总线制
	

	16
	1.5㎡ZR-BVR双胶线
	圈
	
	按实行需要
	

	17
	2.5㎡ZR-BVR双胶线
	圈
	
	按实行需要
	

	18
	消防图纸
	套
	5
	
	

	19
	阻燃线管
	米
	
	按实行需要
	

	20
	阻燃线盒
	个
	
	按实行需要
	

	
	CRT系统
	套
	1
	
	

	21
	广播模块
	只
	12
	
	

	22
	火灾显示盘
	套
	12
	
	

	23
	声光报警器
	只
	80
	
	

	24
	输入模块
	只
	40
	
	

	25
	气体系统
	
	
	
	按需配置

	26
	原线路、设备拆除费
	批
	1
	
	

	27
	吊顶拆开、恢复
	㎡
	
	
	


三、技术需求表
	序号
	设备名称
	功能要求
	技术参数
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法

	1
	点型光电感烟火灾探测器
	对不同材质燃烧后的白烟或黑烟均可响应
	1、▲工作电压DC19-28V；
2、工作温度-10～+50℃；
3、相对湿度≤95﹪（40±2℃）；

4、监视电流≤300UA(24V)；

5、报警电流≤800UA(24V)；

6、确认灯：监视状态瞬时闪亮，报警常亮（红色）；

7、保护面积：60-80㎡

8、线制：二总线，无极性。
	符合国家质量技术监督部门相关生产标准
	按合同要求验收
	现场测试，符合合同要求

	2
	点型光电感温火灾探测器
	温度响应速度快
	1、▲工作电压DC19-28V；
2、工作温度-10～+50℃；
3、监视电流≤300UA(24V)；

4、报警电流≤800UA(24V)；

5、确认灯：监视状态瞬时闪亮，报警常亮（红色）；

6、保护面积：20-30㎡；

7、线制：二总线，无极性。
	同上
	同上
	同上

	3
	电子编码器
	
	与感烟探测器、感温探测器配套使用
	
	
	

	4
	手动火灾报警按钮带插孔
	四总线，无极限，功率低，最远传输距离1500m
	1、▲工作电压DC19-28V；
2、相对湿度≤95﹪（40±2℃）；

3、工作温度-10～+50℃；
4、监视电流≤300UA(24V)；

5、报警电流≤800UA(24V)；

6、确认灯：监视状态瞬时闪亮，报警常亮（红色）；

7、线制：四总线，无极性。
	同上
	同上
	同上

	5
	火灾报警控制器（联动型）
	同上
	1、供电主电：AC220V+10﹪-15﹪50HZ；
2、▲巡视周期：≤30秒；

3、工作温度-10～+50℃；
4、相对湿度≤95﹪（40±2℃）；

5、▲立柜式，6回路，1250点以上地址报警点和联动点，带打印功能；

6、▲带打印机，打印报警数据

主机对外输出3A；

7、历史信息保存数量2000条；

8、7寸真彩液晶屏；

9、执行标准：GB4717-2005《火灾报警控制器》GB16806-2006《消防联动控制系统》。
	同上
	同上
	同上

	6
	38AH/12V蓄电池
	
	主机提供备用电源
	同上
	同上
	同上

	7
	1.5㎡ZR-BVR双胶线
	采用GB标准
	消防专用阻燃级电线
	同上
	同上
	同上

	8
	2.5㎡ZR-BVR双胶线
	采用GB标准
	消防专用阻燃级电线
	同上
	同上
	同上

	9
	阻燃线管
	
	具体数量各自估算，实现包干形式
	同上
	同上
	同上

	10
	阻燃线盒
	
	具体数量各自估算，实现包干形式
	同上
	同上
	同上

	11
	金刚开孔
	
	具体数量各自估算，实现包干形式
	同上
	同上
	同上

	12
	编码图表制作
	
	根据回路，属性，点位，房间情况进行编制
	同上
	同上
	同上

	13
	工程集成安装
	
	负责整体安装调试。
	同上
	同上
	同上


四、商务要求表
	质保期、履约保证金、质保金
	（1）质保期： 二  年；
（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。


	完工时间
	时间： （合同签订后 60 天内） 完工


	售后技术服务要求
	售后服务应保证每月度进行一次维护检修，设备报修后，应在2-3小时内响应，并到现场。


五、投标人的资信要求表

	政策性加分条件
	

	质量管理、企业信用要求
	消防工程设计与施工二级及以上资质

	能力或业绩要求
	需要提供在金华地区的业绩表

	原厂商承诺（需专业技术服务支持）
	主要设备材料的原厂商对本项目的支持与承诺要求

	售后服务保障或维修响应时间
	接到报修通知后，在4-8小时内维保人员到达现场


六、采购人对项目的特殊要求及说明

	采购人的特殊要求及说明和理由
	1、原有的消防系统安装时间较长，线路的型号规格偏低，并且多次装修等原因，造成线路老化、瘫痪，此次改造将原先有损伤的线路进行更换、重新铺设。
2、增加消防广播功能。具有应急疏散指挥和背景音乐播放功能，全馆按功能要求进行区域划分，对每个区域进行不同的任务分配。

3、新增非消防用电、照明用电、空调用电强制切断功能，以保证火灾事故中阻隔线路火灾，阻断过火源的目的。

4、新增消防电话功能，全场进行消防电话布线，在确认火警后能快速报警。

5、提供按规范要求的消防图纸一套，并标注出线路走向和设备点位。

6、施工过程中破坏吊顶及其他基础设施，在施工过后应按原样恢复，恢复的费用由投标方自理。

7、投标方投标前需现场实地勘察。

8、因此工程为综合改造工程，在施工中应及时和其他项目施工方沟通协调。


第三章  投标人须知
一   总  则

（一） 适用范围
本招标文件适用于本项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
（二）定义
1.招标采购单位系指组织本次招标的机构和采购单位。
2.“投标人”系指向招标采购单位提交投标文件的单位或个人。
3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导、售后保证以及其他类似的义务。
5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。
6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。
7.“▲”系指实质性要求条款，投标人必须响应，否则将做无效标处理。
（三）招标方式
本次招标采用公开招标方式进行。
（四）投标委托
投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件）。
（五）投标费用
不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
（六）联合体投标
本项目不接受联合体投标

（七）转包与分包

本项目不允许转包与分包。
（八）特别说明：

▲1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个投标人认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效投标人；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效投标人；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌的产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

如多家供应商提供相同品牌相同型号的产品参加同一政府采购项目竞争的，按一家供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；报价相同时，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定。

非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人或控股公司正式员工。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担相应责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5.投标人应先行在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov）进行供应商注册登记。

（九）质疑和投诉

1. 对招标公告有异议的，应在招标公告发布之日起七个工作日内向我中心提出。

2. 对招标文件有异议的，应在获得招标文件之日起七个工作日内（在招标文件发放或报名截止日后获得的，自截止之日起计算），且在投标截止时间之前向我中心提出，否则视为各投标人均对此无异议。

2. 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，否则视为各投标人均对此无异议。

3. 投标人对采购结果有异议的，应当在采购结果公告之日起七个工作日内提出，否则视为各投标人均对此无异议。
4. 质疑应当采用书面形式，有明确的请求和必要的证明材料，并符合有关规定要求。所有超过规定期限提出质疑的，我中心不予受理。
5. 质疑供应商对答复不满意的，可在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。
二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：
1.招标公告
2.招标需求
3.投标人须知
4.评标办法及标准
5.合同主要条款
6.投标文件格式
7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的所有内容
（二）投标人的风险
投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
（三）招标文件的澄清与修改 

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在规定时间之前以书面形式要求招标采购单位澄清。若投标人未书面提出疑问，而出现投标人对采购文件理解不一致的情况,其责任由投标人自行承担。
2.我中心对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充时，将在规定时间内以书面形式通知所有招标文件收受人。投标人在收到招标文件的澄清修改函后，应以书面形式予以确认。
3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都由通过本中心以法定形式发布，非本中心发布的澄清、答复、修改或补充招标文件无效。
三  投标文件的编制

（一）投标文件的组成
本次投标文件由资信及商务技术文件、投标报价文件两部分组成。

1. 资信及商务技术文件
商务资信部分：
（1）投标保证金收据（在提交投标文件时另外提交，勿封入投标文件中）

（2）投标声明书(格式见附件)

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)

（4）法定代表人及授权委托人有效身份证件复印件

（5）营业执照副本复印件

（6）税务登记证副本复印件

（7）产品销售许可证（如有）

（8）安全生产许可证或者产品代理资格证明文件复印件

（9）无行贿犯罪记录承诺书（格式见附件）

（10）节能、环保等方面的证书或文件复印件（如有）

（11）招标文件列明的影响投标人资格的其他证明文件（如：主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺、本地化服务能力证明等）

（12）近三年内类似成功案例和业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件等）

（13）投标人认为可以证明其能力的材料（如自主品牌投标人的信誉、荣誉证书或文件、投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书等）

（14）投标人一般情况表（格式见附件）

（15）商务响应表（格式见附件）

（16）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案
（17）售后服务情况表（含技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施）（格式见附件）
（18）售后服务主要技术人员情况表（格式见附件）
（19）主要从业人员及其技术资格一览表（格式见附件）
（20）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠
技术部分：
（21）设备配置方案一览表（不得包含报价）
（22）技术参数对照表（格式见附件）

（23）针对本项目的具体措施、方案。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）

（24）投标人对本项目的合理化建议和改进措施
（25）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书
（26）投标人需要说明的其他文件和说明
（27）自评文件

2.投标报价文件：
（1）投标函（格式见附件）
（2）开标一览表（格式见附件）
（3）投标报价明细表（格式见附件）

（4）投标人需要说明的其他文件和说明
（二）投标文件的语言及计量
1.投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，均应以中文汉语书写。
2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。
（三）投标报价
1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。
▲4.投标报价形式：国内产品用人民币填报，国外产品以高校免税人民币价格填报（报价含进口代理费用，并在投标价格明细表中特别注明代理费用）。
5.投标人拟投产品是进口产品的，其进口代理公司由招标采购单位指定，进口代理定点单位联系方式及代理费用见附件。

6.最低报价不能作为中标的保证。
（四）投标文件的有效期
▲1.自投标截止日起90日历天投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
（五）投标保证金
▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。
2.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5日内退还。
▲3.中标人应按中标通知书要求与采购单位签订合同，在签订合同之前需按商务要求表规定交纳履约保证金给招标采购单位，投标保证金在签订合同后5日内退还。
4.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的。
（六）投标文件的签署和份数
1.投标人应本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。
2.投标人应按资信及商务技术文件、投标报价文件正本各一份，副本各五份分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。其中资信及商务技术文件中不得含商务报价，否则作为无效标书。
3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。
4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。
5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回
1.投标人应按资信及商务技术文件、投标报价文件分别密封封装，在包装封面上注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信及商务技术文件或者报价文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。
2.未按规定密封或标记的投标文件将有可能被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。
3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。
（八）投标无效的情形
实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。
1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未按招标文件规定交纳投标保证金的；
（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；
（3）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；
（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；
（5）投标文件格式不规范、项目不齐全经评标委员会认定需废标的，或者提供虚假内容的；
（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的除外）
（7）投标有效期、质保期、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求的；
（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标采购单位不能接受的附加条件的；
（9）法律法规规章等规定的其他情形。
2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件标明的质量标准，或者招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离(负偏离)的，或者经评标委员会一致认定属于实质性偏离并影响使用效果的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；
（4）经评标委员会认定存在串标行为的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价超出采购预算金额采购单位不能支付的;
（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；
（3）二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于或低于市场平均价的。
4.对关键条文的偏离、保留或反对（例如关于“▲”条款、特别说明等），将被认为是实质上的偏离，投标无效。

四  开  标

（一）招标人将按招标公告中规定的时间和地点，对所有按时递交的投标书进行开标。

（二）投标人的法定代表人或其委托代理人应参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人未按时参加的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。
（三）本次开标先开资信及商务技术文件，后开投标报价文件。
（四）开标会由我中心主持，现场监督员和监察处负责监督。
（五）我中心工作人员将做好开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认的，不影响评标过程。
五  评  标

（一）组建评标委员会

招标采购单位将根据本次采购的特点，按照《中华人民共和国政府采购法》规定成立评标委员会。评标委员会负责对投标文件进行审查、澄清、评估和比较。

（二）评标方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，不采纳招标文件、投标文件以外的任何证据。

（三） 评标程序

1.资格检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

2.符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对投标文件的响应程度进行审查，以确定是否对投标文件的实质性要求作出完全响应。

3.澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面形式进行，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.比较与评价。按投标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.评标委员会完成评标后,按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。
6.评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标文件。投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其投标成为实质性响应的投标。
（四）错误修正
投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有评标小组认为单价金额小数点有明显错位的，才能以总价为准，并修改单价；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被作为无效投标处理。
（五）投标供应商瑕疵滞后的处理

无论基于何种原因，各项本应作扣分或无效标处理的情形即便未被及时发现而使该投标供应商进入后续评标程序，包括定标后已经签订合同等情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则我中心均有权随时视情形决定是否取消该投标供应商的此前评议结果，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦该投标供应商被取消该投标供应商的此前评议结果，其现有的位置将被其他投标供应商依序替代或者此项目做废标处理。
（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六   定  标
（一）本项目由采购单位事先授权评标委员会确定中标人。

（二）评标委员会根据采购需要，按综合得分由高到低顺序排列，推荐中标供应商（如得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标的报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列）。
（三）我中心在评标结束后3日内在发布招标公告的网站上公示中标候选人。

（四）在公示结束后，如无投标人质疑或有投标人质疑在质疑处理完毕后我中心将以书面形式发出中标通知书。中标通知书对采购单位和中标供应商具有同等法律效力。

（五）中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。
七  合同授予

（一）签订合同
1.中标人应在中标通知书中规定的时间内与采购单位签定政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。
3.招标文件、中标人的投标文件、招标文件的澄清、修改及评标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同的组成部分。

4.中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，由采购单位决定是否与排列在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同。

▲5.特别说明：在确定中标供应商后，如招标采购单位要求中标供应商必须提供相关产品的厂家授权书的，中标供应商应在合同签订之前提供，如未能提供的，招标采购单位有权取消其中标资格，由此造成的所有后果由中标供应商自行承担。
（二）履约保证金及质保金
1.签订合同前，中标人应按我中心根据招标文件确定的履约保证金的金额，向我中心交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约或将中标项目转让、分包给他人的，则没收其全部履约保证金，并按合同约定承担违约责任。

3. 履约保证金在中标人全面履行合同验收合格后自行转为质保金，在质保期内中标人提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，承诺的质保期满后该款无息返还给中标人。

第四章  评标办法及评分标准
为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、评标办法

本次评标采用综合评分法。合格投标人的评标综合得分为资信及商务技术分、价格分两项汇总得分（投标人评标综合得分=资信及商务技术分+价格分）。评标委员会根据评分标准，对各投标单位的资信及商务技术文件、投标报价文件进行书面审核和评审后，由各专家独立酌情打分，每人一份评分表，并签名。投标人资信及商务技术文件评审的最终得分为评标专家组成员的有效评分的算术平均值。评分过程中所有得分均采用四舍五入法，并保留小数2位。 
评标方式：先评资信及商务技术文件，后评价格文件。

二、评分内容及标准

（一）评标分值组成

本次评标总评定分值为100分，其中资信及商务技术分值为70分，价格文件分值为30分。

（二）价格分值评定价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

（三）资信及商务技术分值评定

资信及商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数 /评标委员会成员人数。

（四）资信及商务技术文件评分标准（70分）

	序号
	评标项目
	分值
	评分基本规则
	备注

	1
	投标文件制作
	2分
	投标文件编制完整、格式规范、装订整齐的得1分；有目录且页码准确的得加0.5分；有本表的自评和索引页码的可加0.5分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分最高扣2分。投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，本项不得分。 
	

	2
	政策分
	2分
	主要投标产品（核心设备）列入国家节能产品政府采购清单的，得1分；列入国家环境标志产品政府采购清单的，得 1分；投标人或所投产品按规定享受其他国家政策支持、扶持的，由投标人提供相关法律法规依据，每项给予加分0.5分，未提供相关证明材料的不得分。
本项最高得2分。
	核心设备由评标小组根据该设备在本项目中的重要性或所占金额比重确定。

加分凭有效证明材料。

	3
	投标人综合能力
	成功案例及业绩
	3分
	投标人提供的同类项目3个单个合同金额大于本项目金额的，得2分，每增加1个单个合同金额大于本项目合同加0.5分，最高加1分；提供多个同类项目合同，但同类项目单个合同金额大于本项目金额数量不足3个的得1分 ；无单个合同金额大于本项目金额，但投标人提供的同类项目多个合同累计金额大于本项目金额的，得0.5分；投标人提供的同类项目累计合同金额未达到本项目金额的或投标人提供的业绩或案例证明均是非同类项目的不得分。
	是否属于同类项目合同由评标小组认定。

凭完整合同复印件计分（原件备查）。

	
	
	权威认证
	1分
	投标人通过ISO9001质量管理体系、ISO14000环境认证体系、企业注册地工商行政管理局信用等级评定AA（含）级以上及其他国际、国内权威机构认证并获得相关证书的，凭相关证书复印件每项得 0.5 分，最高1分
	

	4
	确保供货的措施与方案
	1分
	供货期响应招标文件规定，且措施有效、方案严密的得1分；措施及方案存在欠缺、影响或者可能影响供货期的，酌情扣分。
	

	5
	投标人的综合评价
	3分
	资质信誉好、知名度高、市场形象佳、用户反馈好、无违法违规记录的得3分；上述各项中有欠缺的或者投标人存在未结纠纷（诉讼）的，每项扣1分，直至扣完该项得分为止；在政府采购活动中有不诚信记录的，本项不得分。
	

	6
	售后服务方案
	2分
	售后服务总体方案（包括人员培训、技术力量、资源安排和保障措施等）科学有效的，得2分；方案措施欠佳的，得1分；方案措施存在明显缺陷的，或者无方案无措施的不得分
	

	7
	质保期
	2分
	核心设备质保期超过招标文件规定的，每增加一年加 1 分，最多加2分。

▲提供至少  2  年的免费上门保修服务
	核心设备由评标小组根据该设备在本项目中的重要性或所占金额比重确定。

	8
	售后服务承诺
	3分
	1.承诺技术人员到达现场后8小时内修复故障，若不能修复的，在3天内解决或提供备品备件的得2分，在7天内解决或提供备品备件的得1分，否则不得分（确保设备正常运行，否则每一次扣500元质保金）。
2、保修期内每三个月能提供巡检一次，得1分；每六个月巡检一次，得0.5分，其他不给分(每违约一次扣200元质保金。每年至少提供一次巡检)。
	

	9
	质保期满后配件及专用耗材供应价格
	1分
	根据各投标人同类配件及专用耗材供应让利幅度，酌情给分。
	

	10
	投标货物的技术指标
	40分

	所有不可偏离指标均满足且多数指标明显优于招标需求的，得30-40分；不可偏离指标满足且多数指标与招标需求基本一致的，部分指标明显优于招标需求的，得20-30分；不可偏离指标满足且多数指标与招标需求基本一致的，最高得20分；允许偏离的指标低于招标需求（负偏离）的，根据负偏离程度每项扣 1-2分。
	技术要求中不可偏离指标未作特殊要求的由评标专家组根据项目需求认定。

	11
	投标货物的性能、质量的整体评价
	7分
	多数主要性能指标明显优于招标需求、质量可靠、投标设备均为该设备顶尖品牌的，得5-7分；多数性能指标与招标需求基本一致的，品牌一般的最高得3分。
	

	12
	保证项目质量的技术方案和措施
	3分
	保证项目质量的技术方案和措施科学合理的得3分，方案不严密扣1分，措施不得力扣 1分。没有的不得分。
	根据方案与措施的科学性。

	合计
	70分
	
	


第5章 合同主要条款
浙江师范大学＿＿＿＿项目采购合同

需方(甲方)：     浙江师范大学     签订时间：      年     月    日
供方(乙方)：                       签订地点：浙江师范大学
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，甲乙双方按照      年      月      日浙江师范大学公开招标      号 ＿ ＿        项目采购结果，经充分协商,同意就下列条款签订本合同。
第一条  合同标的

1．合同标的
	名称
	规格型号、生产厂家
	技术参数
	单位
	数量
	单价(元)
	总价(元)

	
	如写不下可写详见附件一
	可写详见附件二
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计（大写）
	
	


2．以上价款以人民币（进口设备以免税的人民币）进行结算。该价款为固定价，已包含货款、系统集成、运输、装卸、安装、调试、培训、利润、税收、各种代理费等一切费用。 

第二条  履约保证金、质保金
合同签定之前，乙方应交纳人民币        元作为履约保证金，乙方全面履行合同验收合格后履约保证金转为质量保证金，于       年后，如无用户货物质量和服务质量投诉，无息退还。
第三条  交货时间、地点及安装规定
乙方应当在____________前将货物交付到甲方指定位置并负责免费安装。

第四条  货物包装、发运、运输及交付

1．乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2．货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的位置并在验收合格办理相关手续后视为交付。

3．乙方应保证交付的货物是全新、未使用过的、进货渠道合法的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

4．交付货物时乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。

5．货物在交付甲方前发生的一切风险（包括运输、安装、调试等过程中发生的人身、货物安全问题）均由乙方负责。

第五条  验收时间、标准
1．甲方应当在乙方到货并安装调试完毕后及时对货物进行验收。

2．验收标准：（二选一）按 □本合同的有关规定，□投标时递交的样品（如有）进行验收。

第六条  货款支付

1．付款方式：（二选一）
（1）进口产品：合同签订后      日内，甲方支付合同总价款的       %的预付款，即人民币      元，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款，即人民币      元。

（2）国内产品：货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

2．当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据甲方的实际使用量在甲方同意后方可增减供货量，合同货款的结算金额按实际使用量乘以成交单价计算。

第七条  质保期、售后服务

1．质保期：乙方对所供货物提供免费保修期      年（自验收合格之日起算）。
2．售后服务：质保期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用。甲方对整个售后服务过程进行监督，并针对乙方的售后服务偏离程度，酌情扣除相应额度的质保金。乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：  

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方协商定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
售后服务承诺详见附件     。
第八条  权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不被第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第九条  违约责任

1．甲方无正当理由拒绝接受货物的，甲方向乙方偿付拒绝接受货物价值总额的百分之五的违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五的标准向乙方支付违约金。

3．乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交付价值总额每日千分之六的标准向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中直接扣除；逾期时间超过10个工作日仍不能交付的，甲方可解除本合同。

4．乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受该货物，可以要求乙方更换或者退货处理（更换或者退货处理按本合同第七条规定的方式执行）。若甲方要求更换，但乙方仍不能在双方约定期间内提供符合合同及招标文件规定标准的货物，甲方可单方解除本合同。若甲方要求退货的，同时可以直接解除本合同。

5. 因乙方原因导致甲方解除合同的，甲方没收乙方的履约保证金，同时乙方应向甲方支付合同标的额5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金数额的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，赔偿责任范围还包括但不限于甲方因此支付的公证费、鉴定费、诉讼费、律师费等费用。 
第十条  合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，否则，甲方视乙方擅自转让行为为根本违约行为，有权单方解除合同，按本合同第九条第五款追究乙方的违约责任。
第十一条  合同的组成及生效

1．招标文件、中标人的投标文件、有关变更补充文件以及评标过程中的澄清、承诺文件等及合同附件均是合同的重要组成部分和本合同均具有同等法律效力。

2．本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

3．本合同壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

第十二条  不可抗力事件处理
1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

第十三条  合同争议的解决方式
本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，由甲方所在地人民法院裁决。
第十四条  其他约定

其他约定详见附件       。
第十五条  本合同共有附件     个，共计     页

第六章　投标文件格式

一、资信及商务技术文件格式

1.资信及商务技术文件的外包装封面格式：
资信及商务技术文件
（不得出现报价有关内容，否则做无效标书处理）

项目名称：浙江师范大学               项目
     项目编号： 

     标    项:

投标人名称：（盖章）
投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封
                        年    月    日
2.资信及商务文件封面格式： 
                                                    正本/或副本

资信及商务技术文件
（不得出现报价有关内容，否则做无效标书处理）
项目名称：浙江师范大学               项目
     项目编号： 

     标    项:

投标人名称：（盖章）
投标人地址：

                        年    月    日
3、 资信及商务技术文件目录
商务资信部分：
（1）投标声明书（如投标人无进口代理资格的，应注明接受招标采购单位指定的进口代理公司的承诺）—————————————————————（页码）
（2）法定代表人授权委托书————————————————————
（3）法定代表人及授权委托人有效身份证件复印件——————————
（4）年检后的营业执照副本复印件—————————————————

（5）年检后的税务登记证副本复印件————————————————
（6）产品销售许可证（如有）———————————————————
（7）安全生产许可证或者产品代理资格证明文件———————————

（8）无行贿犯罪记录承诺书
（9）节能、环保等方面的证书或文件（如有）————————

（10）招标文件列明的影响投标人资格的其他证明文件（如：主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺、本地化服务能力证明等）————————

（11）近三年内类似成功案例和业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件等）————————————————————————————
（12）投标人认为可以证明其能力的材料（如自主品牌投标人的信誉、荣誉证书或文件、投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书等）—————
（13）投标人一般情况表——————————————————————
（14）商务响应表—————————————————————————

（15）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案———————————

（16）售后服务情况表（含技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施）——————————————————————————————————

（17）售后服务主要技术人员情况表—————————————————

（18）主要从业人员及其技术资格一览表———————————————

（19）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠————————————————————

技术部分：
（20）设备配置方案一览表（不得包含报价）
（21）技术参数对照表（格式见附件）

（22）针对本项目的具体措施、方案。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）

（23）投标人对本项目的合理化建议和改进措施
（24）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书
（25）投标人需要说明的其他文件和说明
自评内容：
投标人根据本招标文件第四章中的“资信及商务技术文件评分标准”逐项进行自评打分，并做好索引目录，格式见附件。
4.投标声明书格式：
投标声明书

致：_浙江师范大学采购中心 ：
_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。
我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；
2.我方此次向贵方提供的产品名称为：  （或可写详见《设备配置方案一览表》  ；规格型号：     （同前）      ；该型号产品我方有现货可供（或需在中标后向               订购）。
3.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内的被通报或处罚的违法违规行为有：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5. （如是进口产品，且投标人无进口代理资格的，须做出如下承诺）：我公司无进口代理资格，自愿接受招标采购单位指定的进口代理公司为本项目提供进口代理服务，并承诺商务报价中已经包含进口代理费等在内的所有费用。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
法定代表人签字：                  投标人（公章）：                                     
年    月    日
法定代表人身份证复印件粘贴处

5.法定代表人授权委托书格式：
法定代表人授权委托书

致：_浙江师范大学采购中心：
本人_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加浙江师范大学政府采购            项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
被授权人签名：                            法定代表人签名：           
职    务：                                   职    务：           
联系电话：                                   联系电话：            
被授权人身份证号码：                      
投标人（公章）：                           
                                               年    月    日
授权代表身份证复印件粘贴处

6. 无行贿犯罪记录承诺书格式：
无行贿犯罪记录承诺书

浙江师范大学采购中心：

本单位及本人郑重承诺：本单位及本人自承诺之日前三年内没有行贿犯罪记录（以法院判决日期为准）。如本承诺失实，自愿承担被取消中标资格、没收投标保证金等有关责任。

承诺单位（盖章）：                     
法定代表人签字：                      
 年    月    日

6.投标人一般情况表格式：

投标人一般情况表

	1
	企业名称：

	2
	总部地址：

	3
	当地代表处地址：

	4
	电话：
	联系人：

	5
	传真：
	电子信箱：

	6
	注册地：
	注册年份：

	7
	公司的资质等级（请附上有关证书的复印件）

	8
	公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告）

	9
	作为承包人经历年数：
	

	10
	其他需要说明的情况
	


说明：所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表。

授权代表签字：               
             投标人（公章）：               
                                 日   期：                  
7.商务响应表格式：

商务响应表

招标编号：                  标      项：               
	序号
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	1
	付款条件
	
	
	

	2
	质保期及质保金
	
	
	

	3
	履约保证金
	
	
	

	4
	交货时间及地点
	
	
	

	5
	售后技术服务要求
	
	
	

	6
	备品备件及耗材等要求
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：1、对照商务条款逐项比较填写。
▲2、商务条款中第1款—第3款如不响应将被视为实质性偏离，作无效标处理。

授权代表签字：               
             投标人（公章）：               
                                 日   期：                  
8.售后服务情况表格式

售后服务情况表

招标编号：                  标项：         
	品牌厂商

	现行售后服务的主要内容：（可附宣传材料）



	代理商

	现行售后服务的主要内容：（可附宣传材料）




授权代表签字：               
             投标人（公章）：               
                                 日   期：                  
9.售后服务主要技术人员情况表格式

售后服务主要技术人员情况表

招标编号：                  标项：         
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的维修项目

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	售后服务部门人数
	


授权代表签字：               
             投标人（公章）：               
                                 日   期：                  
10.主要从业人员及其技术资格一览表

主要从业人员及其技术资格一览表

	序号
	项目
	姓名
	职位
	持何种资格证件
	发证时间
	从事本工作时间

	
	技

术

管

理

人

员
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	技

术

开

发

人

员
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

  投标人（公章）：                
                             日   期：                
11.设备配置方案一览表格式：

浙江师范大学        采购项目配置方案一览表
招标编号：                         标项：          

	投标人配置方案清单

	序号
	设备名称
	品牌/厂家（产地）
	型号
	数量
	技术性能说明

（每种型号一份）

附整机图片
（可附宣传彩图）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：▲投标人应保证所参投的产品为符合国家技术规格和质量标准的、全新的、出厂原装合格产品，鼓励投标人提供绿色环保及节能并符合招标需求的合格产品参与投标。投标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。
授权代表签字：               
             投标人（公章）：               
                                 日   期：                  
12.技术参数对照表格式

技术参数对照表

招标编号：                    标项：          
	序号
	招标要求
	投标响应
	偏  离
(注明正、负、无偏离)
	说明

	1 
	填写标书第二章招标需求技术需求表中的各项技术参数
	所提供产品的技术参数，与前一栏一一对应
	
	

	2 
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：必须与相应标项的所有技术规格相比较填列。
授权代表签字：               
             投标人（公章）：               
                                 日   期：                  
13.投标人自评表
资信及商务技术自评表
	项目
	投标文件指标体系
	分值
	自评分
	佐证材料所在页码

	1
	评标细则内容一一对应，最后三项不用自评
	2
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人根据本招标文件第四章中的“资信及商务技术文件评分标准”逐项进行自评打分（除最后三项）。
二、投标报价文件格式

1.投标报价文件的外包装封面格式：
投标报价文件
项目名称：浙江师范大学               项目
     项目编号： 

     标    项:

投标人名称：（盖章）
投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封
                        年    月    日
2.投标报价文件封面格式： 
                                                    正本/或副本

投标报价文件
项目名称：浙江师范大学               项目
     项目编号： 

     标    项:

投标人名称：（盖章）
投标人地址：

                        年    月    日
3.投标函格式：
投 标 函

致：_浙江师范大学采购中心__：
根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书
（项目编号：              ），签字代表           （全名）经正式授权并代表投标人                          （投标人名称）提交资信及商务技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件、通知和答疑纪要（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自开标日起 _90_个日历日。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。理解贵方不一定接受最低的投标报价。
6.本公司承诺，本投标价为开标前三个月内（同配置、同技术指标、同服务）浙江地区最低报价之一。若高于一经查实自愿退还差价，同时接受与投标保证金同额的罚款，并自动退出浙江师范大学采购活动一年。
7.投标保证金形式：                  
8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                       邮编：              
电话：                       传真：              
投标人授权代表姓名 ___________  职务：           
投标人名称(公章):___________________
开户银行：                         银行帐号：                       
授权代表签字:___________  授权代表联系电话：                       
                               日期:_____年___月___日 
4.开标一览表格式

开标一览表

招标编号：                             标    项：                 
	项目名称
	投标报价

	
	

	合计金额大写：                             小写：￥              


注: 
1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
2.凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。
3.投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。
4.以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。
5.公开招标实行一次性报价，投标价即为最终有效价（若为进口产品，报价含进口代理费等所有费用，学校进口代理定点单位及代理费用信息见附件）。

法定代表人或授权代表（签字）：                     
投标人名称（盖章）：                               
  日期：                
5.投标报价明细表格式       

投标报价明细表

招标编号：                      标     项：                    

	序号
	设备名称
	品牌/产地
	规格型号
	单位及数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	
	专用耗材
	
	
	
	
	

	投标费用及利润

	
	运输费、安装调试费
	
	
	

	
	其他：（如进口代理费）
	
	
	

	
	税费及附加
	税费率:        %
	

	
	项目毛利
	毛利率：       %
	

	投 标 总  价
	


说明：所投产品为进口免税设备并且投标人无进口代理资格的必须填写“进口代理费”。

授权代表签字：               
             投标人（公章）：               
                                 日   期：                  
2016-2018年进口代理服务代理费率明细表
1、 代理费
1、进口代理费按下表支付，其中包含所有相关费用（银行手续费、海关监管费、保险费、报关费、审批费、仓储费、国内运费、装卸费、法定商检费、换单费、滞报金等）。

	代理金额(单票人民币金额)
	代理费%（含所有费用）

	0—20万（含20万）
	0.6

	20—50万（含50万）
	0.385

	50—100万（含100万）
	0.3

	100—200万（含200万）
	0.3

	200万—300万（含300万）
	0.3


2、除货款（含不能免税设备的税款）及进口代理手续费外，招标方不再另付相关的其它费用。

3、金额超过人民币300万的进口设备，其代理费由双方另外协商后确定。
二、联系方式
代理公司：浙江赛因科学仪器有限公司

联系人 ：陈也，联系电话：0577-88394813   13676444571
1
5

