
ICP-MS电感耦合等离子体质谱仪 项目招标需求

一、项目要求

	项目名称
	ICP-MS  电感耦合等离子体质谱仪

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	ICP-MS的功能应包括样品引入、原子化、离子化和质量分析，以进行样品的定性确认、定量成分分析以及元素成分的同位素分析和形态分析，尤其是微量、痕量元素分析。可用于地质学、地理学、地球化学、环境学、化工、生物学等领域。

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注
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三、技术需求表
	序号
	设备名称
	功能要求
	技术参数
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案
	备注

	1
	ICP-MS主机
	应包括电感耦合等离子体离子源、四级杆离子透镜、四级杆碰撞反应池、四极杆质量过滤器、离子检测系统等部分。具有与高效液相色谱技术联机进行元素价态、结合形态的分析能力，具有专业的形态分析软件。由微机和必要的软件对仪器进行控制，并进行数据获取、压缩、处理显示和存储。质谱仪还应该包括维持高真空的所有设备，以及进行常规溶液样品雾化的进样系统。
	1. 仪器工作环境

1.1 温度：15-30℃；
1.2 湿度：<80%（无冷凝）；
1.3 电源：220VAC±10%，50 Hz。

2. 进样系统
2.1 蠕动泵：全计算机控制；

2.2 雾化室：雾室应直接连接到炬管的基座上，而无需在雾室与炬管之间使用传输管；雾化室和雾化器必须为耐氢氟酸，耐高盐材质。
▲2.3 炬管：炬管应为可拆卸式的设计；满足含HF酸样品的分析要求。
▲2.4 至少64位液体自动进样器。

3. 射频发生器
3.1射频发生器：频率40.68 MHz或27.12MHz，最大功率1600W，连续1W 或10W可调；
3.2 射频线圈采用氩气冷却；
3.3具有通风感应功能，当没有开通风而点火时，等离子体自动熄灭，并在软件诊断中给出提示；
3.4 等离子体具有便于实时观察的全景式全彩色观察窗；
▲3.5射频发生器具有消除二次放电技术，无需屏蔽炬等额外消耗品。
4. 接口和离子透镜
4.1接口：为保证最强离子束聚焦和耐各类复杂、高盐样品基体，接口部分采样锥和截取锥孔径≥0.4mm；
4.2离子透镜：保证待分析离子与未电离的中性粒子和光子彻底分离，离子透镜彻底免维护。
5. 碰撞反应池

5.1 池内有一套四极杆装置作为质量过滤器；
5.2 碰撞反应池应具有两项干扰消除技术：碰撞模式--动能甄别（KED）和反应模式-四级杆质量甄别（基于动态带宽调谐DBT质量过滤）；
▲5.3具有三种工作模式（标准模式、动能甄别碰撞模式、四级杆动态带宽调谐质量过滤反应模式）；
▲5.4 动态反应池可以用甲烷来消除ArAr+对Se的干扰，80Se+的检出限优于10ppt；
▲5.5 反应池可以使用氧气将As+转化为AsO+进行测量，避开ArCl+和CaCl+的干扰。
6. 反应气体

6.1碰撞反应池中可使用H2、He、CH4、O2、N2O 等多种碰撞或反应气体（以文献证明为准）。
7. 检测器
7.1 应为双模同时型检测器。

7.2 四级杆质谱分析质量范围：2-260amu。

7.3四级杆扫描速度≥2800amu/秒，可以扫描出任何质量数0.3~3.0amu分辨率的谱图；
7.4 具有至少9个数量级的动态线性范围。
8. 真空系统

8.1 应具有强大的四级真空系统；

▲8.2 真空度最高可达10-8Tor，达到稳定时间小于10min。
9. 冷却水机
9.1仪器应配备原装进口循环冷却水机。
10. 灵敏度及稳定性

10.1 丰度灵敏度：在M＋1处优于107，在M－1处优于106。

▲10.2 仪器灵敏度：

低质量数   9Be或7Li> 3（M cps/mg/L）

中质量数   115In 或 89Y > 50（M cps/mg/L）

高质量数   205Tl或238U > 40（M cps/mg/L）
▲10.3 背景稳定性：220amu处背景信号的平均值，低于1cps。

10.4 短期稳定性(RSD)：<3%（不加内标）（使用10ppb标准元素溶液）。

▲10.5 长期稳定性(RSD)：<4%（不加内标）（使用10ppb标准元素溶液）。

10.6质量校准的稳定性应优于0.05amu/24小时。
▲10.7 同位素比精度：107Ag/109Ag 同位素比精度RSD <0.08％。

▲10.8 氧化物和双电荷离子：Ce++的峰强度小于Ce+强度的3％，CeO+/Ce+的比值应低于3％。

▲10.9 检测限：7Li≤0.03ppt；56Fe≤0.4ppt ；59Co≤0.2ppt；115In≤0.5 ppt；209Bi≤0.3ppt；238U≤0.06ppt；
▲10.10 使用镍锥时，测量镍的检出限低于1ppt。使用铂锥时，测量铂的检出限低于1ppt。
10.11 具有无需化学分离直接分析87Rb/87Sr比值的能力（所需分辨率287,000），分析结果的误差与TIMS相比小于1%。（以公开发表的论文文献为准）。
10.12 必须具有10ppm高基体U中痕量Pu的分析能力，使用CO2做为反应气体，可以将U和UH的强度降低6个数量级以上，从而实现ppt量级的238Pu、239Pu的测量。（以公开发表的论文文献为准）。
11. 软件

▲11.1 提供英文和中文版的ICP-MS控制软件。免费升级更新，并提供远程诊断。

11.2 ICPMS操作软件允许在多台电脑（10台以上）脱机安装并处理数据以及操作演示。

▲11.3提供形态分析软件。形态分析软件应可以同时控制HPLC和ICP-MS。液相色谱软件内置于ICPMS软件中，且有软件界面。
12. 其他配置要求
12.1 电感耦合等离子体质谱仪主机以及安装工具包   1套 

12.2 自动进样器                   1套

12.3 原装进口循环冷却水           1套

12.4  10升冷却剂                  1套

12.5 仪器调试溶液                 1套

12.6其他配置：
发射线圈  1套

炬管O型圈 1套

排废液管 3包

蠕动泵进样管 3包
泵油 2瓶
石英雾化器2个

Teflon耐HF雾化器 2套

采样锥垫片 6套

超锥O型圈2套

超锥螺丝 2套

Ni采样锥1套；Ni截取锥1套

超截取锥 1套

石英炬管2套

2.0mm石英中心管2套（耐HF）
Internal Standard Mix内标加入器 1套
10μg/mL: 6Li, Sc, Ge, Y, In, Tb, Bi
100 mL, 混合内标 1瓶
100μg/mL：As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn

100 mL ：21元素多元素混合标准溶液  1瓶

	符合美国EPA标准方法 EPA200.8 EPA6020
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求
	

	2
	电脑
	
	酷睿双核，Intel 3.0G以上CPU，4GB内存；

300G以上硬盘；

22”液晶；

32X以上光驱，DVD带刻录功能。

带有原装正版英文专业版WINDOWS操作系统软件，并可获得终身免费升级 1台。
	行业标准
	符合配置要求
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求
	

	3
	激光打印机
	
	HP1020
	行业标准
	
	
	

	4
	稳压电源
	
	10千伏安220V
	行业标准
	
	
	

	5
	除湿机
	
	除湿量：>30升/天

电源：220V50Hz； 功率：>800W 

使用温度：5℃-38℃

循环风量：>700m3/小时
除霜方式：自动除霜

排水方式：软管连续排水

湿度控制及显示方式：RH30-90%任意设定（机械或自动）
	行业标准
	
	
	

	6
	气体钢瓶
	
	高纯氩气钢瓶（2瓶）：（含气体，纯度优于99.996%）三联装并联供气装置，配套好氩气减压阀，减压阀带有两个气压表，分别指示初级和次级气体压力

高纯氧气钢瓶（2瓶）：（含气体，纯度99.999%）带减压阀

高纯甲烷钢瓶（2瓶）：（含气体，纯度99.999%）带减压阀

高纯氦气钢瓶（2瓶）：（含气体，纯度99.999%）带减压阀
	行业标准
	
	
	


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  2  年；

（2）履约金及质保金：①进口产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

②国内产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	（1）进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。

（2）国内产品：货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  180  天内交货

地点：   浙江师范大学指定地点           

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	提供仪器的详细操作说明书。通知维修后，即时响应，48小时内提供解决方案并及时修复。
提供免费仪器安装调试，现场培训，保证仪器1个月内使用运行。
除现场培训外，负责至少2名操作人员为期1周的操作培训（免差旅费及培训费）。
仪器安装调试合格后提供保修期2年，真空系统（包括机械泵与分子涡轮泵）、检测器与仪器主机具有同样质保期。制造厂方终生提供有偿维修服务和技术支持。
购机后若有离子透镜污染致仪器性能下降，则离子透镜清洗维护所涉及费用均由仪器制造商承担。

	备品备件及耗材等要求
	质保期满后，仪器零配件按最优惠价供应。


五、对项目的特殊要求及说明

	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准

	依据名称
	浙财采确【2012】80907



