梯度PCR仪

一、项目要求

	项目名称
	梯度PCR仪

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	梯度PCR仪除具标准PCR仪功能外，其梯度模块还能同时进行多个不同退火温度的PCR反应，在梯度模块上，可实现对梯度温度和梯度宽度等参数的调整，自由编程温度，梯度实现不同样品的退火温度并同时进行热循环。仅一次实验就能确定特定体系相应的最优退火温度。从而可在短时间内对PCR实验进行优化，大大提高PCR科研效率。

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	梯度PCR仪
	套
	5
	


三、技术需求
	序号
	设备名称
	功能要求
	技术参数
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案
	备注

	1
	梯度PCR仪
	见技术指标里功能
	技术参数

主机：
1、
模块及容量：银质模块，96x0.2mlPCR管或96孔PCR板或8连管

2、
温控范围：≥4℃–99℃

3、
▲具有8道及以上的梯度技术
4、 银质梯度模块

5、
梯度范围：≥1℃–20℃

6、
梯度温度范围：≥30℃-99℃

7、
热盖类型：具有可形变软材质的防样品蒸发保护热盖

8、
具有PCR实验开始热盖升温时保持样品基座20℃恒温的样品温控保护技术

9、
热盖温度范围：37℃–110℃

10、模块温度均一性：20-72℃≤±0.3℃；95℃≤±0.4℃

11、控温准确性：≤±0.2℃

12、升温速度：≥5.6℃/s

13、具有热启动技术以提高PCR的特异性，初始加热速度≥8℃/s。

14、具有自测，有自我温度检测元件，并能提供检测报告

控制面板：
1、手持式分体式控制面板,可与挂于主机上，也可以与主机分开放置在操作台面

2、面板可控制≥5台同系列PCR仪

3、含管理软件，内存可储存700个以上的应用程序
	行业标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求
	


四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限   1  年；

2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额一定比例的履约保证金（进口产品10%）。在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	通知维修后，即时响应，一周内修复。

	交货时间及地点
	时间： （合同签订后90天内）      交货

地点：     浙江师范大学生化学院     

	付款条件
	进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50%的预付款，货物安装调试完毕，验收合格后支付余款。



	备品备件及耗材等要求
	质保期满后，仪器零配件按最优惠价供应。

	…
	


五、对项目的特殊要求及说明

	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准

	依据名称
	


