一、项目要求

	项目名称
	显微数码互动设备系统

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	用于生物实验教学中心开展实验教学课程。

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	教师端智能数码显微镜
	台
	1
	

	2
	教师端数码摄像头
	个
	1
	

	3
	教师端台式电脑
	台
	1
	

	4
	学生端WI-FI数码显微镜
	台
	32
	

	5
	移动版互动控制系统软件
	套
	1
	

	6
	教师端图像分析软件
	套
	1
	

	7
	手机端图像分析软件
	套
	1
	

	8
	无线AP和系统集成
	间
	1
	

	9
	移动终端
	台
	3
	

	10
	投影仪及屏幕
	台
	1
	


三、技术需求表

	序号
	设备

名称
	功能

要求
	技术

参数

	1
	教师端生物显微镜
	科研级生物显微镜
	1、光学系统：无限远光学系统或者更高级别光学系统。

▲2、目镜：超大视野目镜≥10X/22mm，目镜视野范围≥22mm；高眼点，-5～+5视度可调。

 ▲3、观察头：铰链式三目观察头、30°倾斜，固定视度，超大瞳距≥47-75mm，目视/数码三档分光比：100/0、20/80、0/100，能够满足不同的使用需求。
▲4、转换器：内倾式内定位转换器，转动舒适，定位准确可靠，带有亮度自动记忆功能，能记住转换器每个位置的亮度，当转换到一特定的物镜时，会恢复这个位置的最后一次照明设置，配置好后再转换物镜倍数时，不再需要进行照明调节，带有分析槽可扩展或升级实现偏光观察、荧光观察等功能。

▲5、物镜：无限远平场消色差物镜

4X  NA≥0.10 
10X  NA≥0.25  

20X   NA≥0.4  

40X（弹簧）NA≥0.65   

100X（弹簧、油） NA≥1.25   

6、聚光镜： N.A 0.9/0.25，齿轮齿条调节，可升降，孔径光栏并有刻度标记，消色差。

7、载物台：钢丝结构载物平台，耐磨、抗化学溶剂腐蚀，尺寸≥185X145（mm），移动范围≥75X30(mm)，每格1mm，精度0.1mm；右手位或左手位低位同轴操作手柄，移动手柄可上下升降18mm，松紧可调；凸点导向机构便于单手上切片。

▲8、调焦系统：低手位同轴调焦机构，调焦范围≥34mm，微调格值≤1um。

9、ECO照明系统：LED冷光源照明。在各个放大倍数下都有均一的背景亮度，实现保护使用者视力作用。中心可调、亮度可调；人走灯灭功能。
10、提供国家光学仪器质量监督检验中心出具的检测报告。
10-1、4倍物镜成像清晰圆直径≥13.5mm，

10-2、10倍物镜成像清晰圆直径≥13.8mm，

10-3、20倍物镜成像清晰圆直径≥13.6mm，

10-4、40倍物镜成像清晰圆直径≥13.8mm，

10-5、100倍物镜成像清晰圆直径≥10.5mm

10-6、齐焦：10-4倍不超过±0.030mm,

10-7、      10-20倍不超过±0.028mm，

10-8、      10-40倍不超过±0.022mm，

10-9、      40-100倍不超过±0.012mm，

10-10、转换器定位稳定性≤0.015mm，

10-11、载物台侧向受 5N 水平方向作用力的最大位移≤0.020mm，

11-12、载物台侧向受 5N 水平方向作用力的不重复性≤0.003mm，

10-13、10倍物镜景深范围内像面的偏摆≤0.04mm，

10-14、微调机构空回≤0.006mm，

10-15、显微镜物镜放大率准确度不超过±1.24%，

10-16、显微镜目镜放大率准确度不超过±0.95%，

10-17、倾斜式目镜筒作360 度旋转时，目镜焦平面上像中心的位移≤0.15 mm，

10-18、左右两系统放大率差≤0.57%，

10-19、目镜观察与显视屏观察的图像齐焦不超过±0.025mm，

10-20、摄影，摄像视场清晰范围≥67%，

10-21、电器安全性能抗电强度：接电阻抗≤0.026Ω，泄露电流≤0.078mA，

10-22、带有电源的仪器操作部位温度与室温之差≤8.7度.

	2
	教师端

成像系统
	专业高清数码摄像仪，分辨率达到40689X3456，色彩还原逼真。
	专业高清数码摄像仪：▲≥1600万像素，达到高清逼真图像，立体感强景深大，色彩逼真。高灵敏度，低噪音、高色彩还原性，USB3.0实时传输(兼容USB2.0)，图像可进行静态及定时捕捉（拍照）和动态捕捉（录像）。图像采集及视频录制，2D平面几何学测量。

	3
	教师端

台式电脑
	
	酷睿i7四核，8M三级缓存，i7-7700T， win10操作系统， 2G独显，内存8G，有线网卡+无线网卡，128G+1T ；23.8英寸液晶显示器（分辨率1920X1080）；DVD光驱，无线鼠标与无线键盘。

	4


	教师端图像软件
	
	1、图像软件支持图像三维形貌、图像剖面线以及弥散化马赛克等操作，提供软件界面截图；

2、图像软件支持多自由度图片及视频添加标尺，HDR 生成扩展的高动态范围图像和视频，全景图像拼接工具，方便通过显微镜制作多媒体教学课件。

3、图像软件支持EDF景深扩展：将不同焦平面的图像较清晰部分替代不清晰的部分，从而得到一张大景深的清晰图片，彩色合成工具：用于创建，着色，标记，合成图像的对比度增强功能以及减背景功能，主要用于合并和标记多个单色单波长的荧光图像为彩色合成图像。彩色合成也可用于合成亮视场图像与荧光图像，如将绿色荧光蛋白（GFP）与非常好的工具和微分干涉对比（DIC）图像进行合成操作。

4、全黑背景图像降噪（用于拍摄荧光图片），图像浮雕：图像的一种艺术化处理。使图像经处理后看上去跟浮雕一样。浮雕对话框里面的预览按键提供预览功能。提供了3种卷积操作方法，包括梯度方向，平移差分。

5、正版图像分析软件，软件可中、英文一键切换。

	5
	学生端WIFI

显微镜
	内置WIFI成像系统
	1.光学系统：无限远光学系统，能更好的消除色差、球差，互换性好；带防霉结构设计；光学倍率：40X—1000X。

2.内置WIFI一体化铰链式观察筒：可360°旋转，内置500万像素，分辨率2592X1944，移动终端（手机或平板）WIFI连接，调取显微镜镜下实时图像及采集图片保存，瞳距调节范围：55～75 mm；要求：（1）当目镜筒作360°旋转时，目镜焦平面像中心的位移≤0.38mm；(2)双目左右两系统光谱色一致，明暗差≤8.5%；(3)双目显微镜左右两系统视场像面图形方位差≤15'。

3. 10х目镜：视场数F.N. 18-20 mm （防霉处理），高眼点，双目视度可调，目镜可锁定，防止脱落与丢失，带橡胶眼罩。

4. 物镜：

平场消色差物镜4X，数值孔径: 0.10.工作距离≥15.9mm。

平场消色差物镜10X.数值孔径:0.25.工作距离≥6.7mm:

平场消色差物镜40X.数值孔径: 0.65.工作距离≥ 0.6mm;

平场消色差物镜100X，数值孔径: 1.25. 工作距离≥0.14mm。

5.物镜转换器：四孔转换器，带机械定位，旋转机构内带有多重滚珠轴承，转换器周圈橡皮带有凸楞；转动舒适，定位明确可靠；弹性橡皮轮方便转换器的转动和避免对物镜的接触。

6.调焦系统：粗微调同轴，采用三角导轨滚柱交叉导向机构。粗微调焦范围：22-26mm，粗调每转37.7mm。微调每转0.2mm，最小读数:2μm，粗调焦带上限位及松紧调节环，具有过载保护自动卸力装置。

7.载物台：▲耐磨、抗腐蚀，永不划伤设计， XY向导轨都内置于载物台内部，确保载物台上方有更大的操作空间；移动范围≥76×40（mm），面积≥155(W)×130(D)mm，游标读数0.1mm，移动平滑、精密；阻尼式切片夹，经久耐用。

8.聚光镜：▲NA=1.25；

叶片式孔径光栏有对应于每个平场消色差物镜4X，10X，40X，60X，100X标记，使操作快捷简便，确保完美的标本图象。

9.▲光源：LED冷光源，使用寿命1万小时以上。

10. ▲精密度指标：左右两系统放大率差 ≤0.5%；显微镜目镜放大准确率,不超过±3%； 

显微镜物镜放大准确率，不超过±5%。

	6
	无线控制系统
	移动版互动控制系统：移动智能终端（手机或平板）能WIFI连接监控显微镜镜下图像及用移动终端采集图像；
	▲1. 全无线系统架构：整个系统采用全无线架构；学生智能终端通过无线传输的方式获取显微图像及宏观实验图像，学生智能终端通过无线传输方式与教师端进行信息交互；可实现微观图像、宏观实验、实验报告等多维信息的互动。

▲2. 跨平台解决方案：同时支持IOS、Android、Windows等操作系统，通过手机、平板电脑等智能终端即可实现实验教学；学生智能终端不受品牌、操作系统、机型的限制。

3. 教师实时监控与互动：教师端实现对学生端显微镜的镜下图像的监控；教师端可将教师显微镜下的微观图像或PPT课件“示范教学”到每一个学生的Pad或智能手机上，进行现场教学讲解；实时观测每个学生的上课状态及效果；教师可下发作业或实验报告，学生当堂完成后，当堂提交。

4.控制学生端功能：单独放大缩小任一学生图像，多屏2*2，3*3或者单屏及全部显示学生端镜下图像和屏幕图像，一键完成，一键恢复。

	7
	无线AP和系统集成
	
	1、支持40个以上学生端，传输速度快、稳定、可靠；

2、网络标准：802.11n以上；数据传输率：2533Mbps的理论最大速度；频率范围：5GHz/2.4GHz；

3、天线：扩展2至4倍的信号覆盖范围 自动干扰规避、优化，适合高密度的环境 集成智能天线阵列，具备300多种独特模式，具有超高可靠性 高达5dB的信号增益和-10dB的干扰抑制。

	8
	手机端图像分析软件
	
	能实现互动，并有图像编辑功能

	9
	投影仪

及屏幕
	高亮度品牌投影设备，≥4000流明
	投影技术：3LCD显示芯片：0.63英寸，亮度：4000流明 ；对比度：2000:1 ；
标准分辨率：XGA（1024*768） 光源类型：超高压汞灯 ；灯泡功率：275W ；灯泡寿命：3000

变焦方式：手动变焦 ；聚集方式：手动聚焦   变焦比：1.6倍光学变焦 ；光圈范围：F=1.51-1.99 

实际焦距：f=18.2-29.2mm  ；投影距离：0.82-13.85m    投影尺寸：30-300英寸 ；屏幕比例：4:3 

色彩数目：1677万色 ；投影方式：正投，背投， 吊顶 

扫描频率：水平：15-92KHz ；垂直：50-85Hz   视频兼容性：480i，576i，480p，576p，720p，1080i，1080p

幕布：红叶120英寸电动幕布；20M数据线，吊装；

	10
	移动终端
	
	八核1.4GHz/3G系统内存/32G存贮容量/10.1屏幕尺寸/屏幕分辨率1920x1200/前置后置800W摄像/wifi版本/Android系统/万能移动支架，适配各种尺寸PAD或智能手机。


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  叁   年；

（2）履约金及质保金：①进口产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

②国内产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	（1）进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。

（2）国内产品：货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后 60 天内交货

地点：   浙江师范大学指定教室             

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	本批招标项目要求投标人承诺提供自验收合格之日起设备部分的质保期叁年，软件部分终生免费维护及升级。质保期内中标人应免费提供因投标货物本身缺陷所导致故障的技术服务和设备维修，免费提供零部件的更换。

接到故障报告后能在1小时内响应并提出解决方案，远程技术无法解决的，应在12小时到达采购人现场。

质保期满后，中标人应提供终身维修，用户只付零配件的费用，能长期提供良好的技术支持及零部件的优惠供应。

生产制造商应提供终身维修及每学期定期巡访。


