一、项目要求

	项目名称
	电源开发测试设备

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	用于在开关电源开发过程中对电压、电流、功率、功率因数、谐波等各种关键参数的测量。

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	电子负载
	台
	2
	

	2
	功率分析仪
	台
	2
	

	3
	交流可编程电源
	台
	2
	

	4
	静电测试仪
	套
	1
	

	5
	群脉冲发生器
	套
	1
	

	6
	雷击浪涌信号发生器
	套
	1
	


三、技术需求表

	序号
	设备名称
	功能要求
	技术参数
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案
	备注

	1
	电子负载
	
	1、额定值(0° -40℃ )

   输入电压 0-500 V 

   输入电流 0-60 A 

   输入功率 1200W 

   最低工作电压 3.6 V /60 A

2、恒定电压模式

   范围 0-500 V

   分辨率 10 mV

   准确度 ±(0.025% + 0.05% FS)

3、恒定电流模式

   范围 0-60 A

   分辨率 1 mA

   准确度 ±(0.05% + 0.05% FS)

4、恒定电阻模式 

   范围10Ω-7.5 kΩ

   分辨率 0.1Ω

   准确度 0.01% + 0.0008 S

5、恒定功率模式

   范围 1200 W

   分辨率 10 mW

   准确度 0.2% + 0.2% FS

6、CC 模式

   T1&T2 20ms-3600s; Res:1μs

   准确度  5μs ± 100 ppm

   上升 / 下降斜率 0.001-1 A/μs

7、电压读数

   范围 0-500 V

   分辨率 10 mV

   准确度 ±(0.025%+0.025% FS)

8、电流读数

   范围 0-60 A

   分辨率 1 mA

   准确度 ±(0.05% + 0.05% FS)

9、功率读数

   范围 1200 W

   分辨率 10 mW

   准确度 ±(0.2% + 0.2% FS)

10、保护范围

   功率过载保护 ~1250 W

   电流过载保护 ~66 A

   电压过载保护 ~530 V

   温度过热保护 ~85℃

11、短路技术指标

   电流 (CC) ~3.3 / 60 A

   电压 (CV) 0 V

   电阻 (CR) ~120 mΩ

   输入端子阻抗 1MΩ
	
	
	
	

	2
	功率分析仪
	
	1、功率通道:3个（要求最大输入电流50A）

▲2、带宽：DC,0.1Hz-5MHz

▲3、采样速率：≥2MS/s

▲4、电压及电流测量精度：≥0.05%；功率精度：≥0.05%

5、有效输入范围:1%～130%

6、谐波测试 基波范围：0.5Hz-2600Hz,谐波分析与常规测试同时进行，谐波分析：500次，可以对输入输出同时做谐波分析

▲7、电压量程范围：1.5V、3V、6V、10V、15V、30V、60V、100V、150V、300V、600V、1000V、1500V 

▲8、电流量程范围：1A、2.5A、5A、10A、25A、50A

9、测量项目：测量项目：各项电压及电流的有效值、平均值、峰值、频率、阻抗、各相有功功率、无功功率、功率因数、相角、三相电压及电流平均值、总有用功率、三相不平衡度等参数，电机扭矩、转速、电相角

10、数据更新周期10ms，50ms，100ms，200ms，500ms，1s，2s，5s，10s，20s

11、功率因数1时，功率测量精度优于0.03％；功率因数0.01时精度优于0.3％(典型值)；角精度误差为0.00018°

12、通讯接口：GPIB、USB、LAN、RS-232、光纤、支持WIFI链接

13、显示器：配置12.1英寸彩色液晶显示屏；分辨率：1280 x 800像素； 支持触摸屏操作

14、高级功能：常规分析、谐波测量、波形回放、FFT分析、双矢量图、IEC谐波测量、周期分析、闪变测量、Delta运算模式（可支持波形显示）、X-Y图、电机能效图

15、内部存储功能：60GB固态硬盘，支持USB存储

16、其他功能：积分、波形采样数据保存、录波、标配上位机软件

17、后续可购买增加电机板卡及功率板卡选件升级功率分析仪测量通道

18、配套相关的电压及电流测试线
	
	
	
	

	3
	交流可编程电源
	
	1、交流输入：

电压:220 Vac±10% or 110 Vac±10%  

电流: 30 A / 60 A

频率: 47-63 Hz

2、交流输出

▲功率：≥1500W

电压: 150V/300V

电流有效值: 0-12 Arms (1-150 Vac)  0-6 Arms (2-300 Vac) 

▲输出频率 10Hz-5000Hz
电源调解率≤0.1% FS

负载调解率 ≤0.5% FS

谐波模拟次数:最高50次

初始相位设置: 0-360度

3、直流输出：

功率：750W

电压: 212 V / 424 V

电压输出和回读精度± (0.2%+0.2% FS)

电流: 6A / 3A

电流回读精度± (0.3%+0.3% FS)* 
	
	
	
	

	4
	静电测试仪
	
	1、放电模式：接触放电、空气放电

2、最大放电电压：±20kV，分辨率：0.100kV

3、输出电压极性：正、负、正负交替

4、放电电容/电阻：150PF/330Ω

5、具备有效放电次数识别功能，避免放电次数误判，协助判断绝缘性

6、放电电流上升时间：0.6 ns~1ns

7、放电间隔：0.050s～30.0s
	
	
	
	

	5
	群脉冲发生器
	
	1、输出电压范围：0.25kV～5.0kV

2、脉冲重复频率：0.1kHz～1MHz

3、脉冲极性：正、负、正负交替

4、试验负载阻抗：50Ω±2%、1000Ω±2%;

5、7寸彩色触摸屏显示与操控

6、试验电压、脉冲频率、脉冲周期、相位自动巡航设置，自动检测

7、脉冲群周期：20ms～99999ms

8、测试时间：1s ～99999s

9、相位同步：0-359°相位同步/电源同步/异步

10、内置电压及电流差分探头，实时显示EUT电压、电流

11、触发信号输出、外部触发输入、EUT失效侦测、外部源同步等拓展性功能

12、内置文件系统，可在主机出具检测报告并通过USB导入导出

13、内置三相五线耦合去耦网络，AC260V/220A，DC220V/20A

14、RJ45通讯

15、电容耦合夹:耦合电容：100pF～1000pF；绝缘耐受能力：5kV
	
	
	
	

	6
	雷击浪涌信号发生器
	
	雷击浪涌发生器:

1、脉冲电压峰值（开路）：0.5~7.0kV±10%

2、脉冲电流峰值（短路）：250A~3500A±10%

3、输出波形：标准组合波：电压波1.2/50µs、 电流波8/20µs；脉冲磁场波：电流波6.4/16µs

4、脉冲极性：正、负、正负交替

5、7寸彩色触摸屏显示与操控

6、试验电压、相位自动巡航设置，自动检测，便于寻找受试样品失效敏感点

7、内置电压及电流差分探头，实时显示EUT电压、电流及峰值电压、峰值电流

8、阀值预设并判限，协助判定受视样品是否失效并自动报警

9、脉冲个数：1～9999可设定

10、测试时间：10s～9999s可设定

11、试验负载阻抗：2Ω/12Ω自动切换或手动可选

12、两种波形设计，外配标准磁场线圈进行脉冲磁场干扰试验，磁场强度可达3000A/m

13、触发信号输出、外部触发输入、EUT失效侦测、外部源同步等拓展性功能

14、内置文件系统，可在主机出具检测报告并通过USB导入导出

15、内置单相耦合去耦网络，AC260V/20A，DC220V/20A

16.RJ45通讯

雷击浪涌信号线耦合去耦网络:

1、输入波形：1.2/50μs；10/700μs；

2、最大脉冲电压峰值：7kV

3、耦合模式：1对/2对 非屏蔽对称线（如USB、RS485通讯端口）、4线 非屏蔽不对称线（如RS232、GPIB通讯端口），完全支持所有低速信号线在线测试、支持网线的非在线测试

4、耦合器件：90V气体放电管、0.5uF电容

5、数据速率：5Mbit/s

6、网络容量：DC，65V/1A

7、残余浪涌电压：<90V

隔离变压器:

1、输入电压Ui：AC85~242V  50±2Hz/60±2Hz；

2、输出电压：0~1.1Ui(Ui为输入电压)，连续可调；

3、输出功率：2kVA

4、可实时显示电压电流及功率
	
	
	
	


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期： 两 年；

（2）履约金及质保金：①进口产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

②国内产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	（1）进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。

（2）国内产品：货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后 30 天内交货

地点：   数理学院20幢417西   


