发光成像工作站
一、项目要求

	项目名称
	发光成像工作站

	采购内容
	发光成像工作站

	单位及数量
	1套

	主要功能及用途
	发光成像工作站适用高灵敏度的化学发光与活体动植物发光的检测

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	发光成像工作站
	套
	1
	


三、技术需求
	序号
	设备名称
	功能要求
	技术参数
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案
	备注

	1
	植物发光/荧光成像工作站
	见技术指标里功能
	一．参数说明：
▲1.摄像头: 背照式相机
▲2.感光芯片: CCD芯片：e2v 背照式CCD感光芯片

3.冷却方式: 半导体制冷

▲4.冷却温度: 低于环境温度105℃（绝对温度-75℃，动态实时显示CCD制冷温度）

5.感光效率: CCD芯片光电转换效率：High QE: 96%

6.暗电流: <0.001 e-/pixel/sec. @ -70º C

7.读出燥声: <3e- RMS at 100KHz

▲8.有效像数: ≧1024×1024

9.像数密度 : 16 bit （0 - 65535色）

10.像数尺寸 : 13.3um×13.3um

11.像素合并: 1×1，2×2，3×3，4×4

12.分辨率: 100万像素

13.动态范围: ﹥4.8个数量级

14.电动镜头: F/0.85, 高清晰大口径高通透电动镜头，可通过计算机对焦距的电动调整

▲15.样品厚度: 可兼容拍摄样品厚度0.01mm—10cm

16.照明模式: 反射白光

17.激发光源: LED反射白光灯（冷光）

18.滤光片位置: 5位滤光片轮电动控制
▲19. 高亮度LED红、绿、蓝反射激发光源（增强型）
20.拍摄面积: 16×16cm

三．系统配置：
1.成像设备壹台
2.品牌电脑壹台（包含专业植物荧光成像软件及系统加密壹个）
3.设备启动包壹套（针对ECL成像试剂包等）
四．软件特点：
1.全中文软件，自动识别8bit、10bit、14bit、16bit的图像以及序列图像

2.具有实时图像采集软件，可用于核酸、蛋白电泳凝胶图像和化学发光图像的采集

3.具有自动曝光功能，可以实时自动曝光

4.单次成像：具有长时间曝光功能，可实现单张画面长时间曝光

5.累积曝光多次成像功能：可以在很长曝光时间内多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积，从而避免反复曝光，而且用户可以挑选最中意的图像保存。

6.具有序列图像保存功能，无需单张图片分别存储

7.在拍摄中可显示过饱和像素，保证精确定量

8.具有加注功能，可添加各种格式的文字注释或符号

9.具有分析软件，可进行自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算，相对含量百分数分析，绝对浓度、密度计算

10.具有点杂交和菌落计数分析功能，可进行菌落克隆计数、菌落面积分析与排序

11.图像叠加分析功能：可对两个图像进行合并显示，并进行分析

12.图像输出格式：8bit Tif、16bit Tif、bmp、jpg、序列图像。
	行业标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求
	


四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限   1  年；

2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额一定比例的履约保证金（进口产品10%）。在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	通知维修后，即时响应，一周内修复。

	交货时间及地点
	时间： （合同签订后90天内）      交货

地点：     浙江师范大学生化学院     

	付款条件
	进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50%的预付款，货物安装调试完毕，验收合格后支付余款。



	备品备件及耗材等要求
	质保期满后，仪器零配件按最优惠价供应。


五、对项目的特殊要求及说明

	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准


