编号：  ZB2018055              
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求
	项目名称
	桌面式微纳米检测装置

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	桌面式微纳米检测系统包括固体试样的二维高分辨形貌观察、试样恒温处理、试样三位形貌检测等多个模块。能提供样品的亚微米、纳米尺寸的高分辨图像。主用于对金属材料、聚合物材料以及复合材料试样进行前处理，并进行微观形貌检测，是实验室必备设备之一，可用于教研及社会服务中。

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	二维微纳米形貌检测仪
	件
	1
	

	2
	表面溅射仪器
	件
	1
	

	3
	3D形貌检测仪器
	件
	1
	

	4
	试样恒温恒湿处理器
	件
	1
	


三、技术需求表
	序号
	设备名称
	功能及技术参数要求

	1
	二维微纳米形貌检测仪
	▲1．二维高分辨放大倍率范围优于20-150000倍。
2．二次电子像分辨率≤5nm。
▲3．加速电压范围优于或等于5kV-30kV，连续可调。
4．真空系统：前级真空无油隔膜泵，高真空涡轮分子泵
5．样品台移动控制方式：三轴自动样品台X≥35mm（马达驱动）， Y≥35mm（马达驱动）。 
6.样品尺寸(最大)：直径≥60mm， 高度≥45mm
▲7.检测信号：高灵敏度背散射电子探测器，二次电子探测器。 
8.观察模式：全面模式(形貌和成份)。
9.远程检测：具有终身免费远程诊断功能，通过联网专业工程师可随时远程诊断，提高响应效率。
10.内部完全集成能谱EDS，配备进口、国际一流能谱仪一台。
11.氮化硅硅漂移探测器（SDD）探测器晶体活性面积≥30mm2。
12.能量分辨率≤133eV（Mn Kα），元素探测范围B5～Pu94。
13.能谱应用软件特殊功能:可自动或手动进行元素谱峰识别，并可利用可视化峰剥离技术验证重叠峰识别的正确性。
▲14.采用XPP定量修正技术, 可对倾斜样品进行修正, 并增强对轻元素的修正。
▲15. 独立封装FET场效应管，避免X射线轰击。
16.其他必要配件：电脑桌椅一套、除湿机一台，以及必要的电路改造。

	2
	表面溅射仪器
	1、进口知名品牌溅射仪器。
2、金靶≥φ50mm，配置靶材耗材数≥2。
3、样品室内径≥φ100mm。
4、离子电流0-9mA。

	3
	3D形貌检测模块

	1. 360°旋转观察器，无需在放大状态下旋转移动观测对象；▲最大放大倍率≥250倍（含2x数字变焦）。
2. 全自动聚焦，变焦倍率≥30:1，允许对X、Y 值进行测量。
3.可通过HDMI输出直接送往监控器。

	4

	试样恒温恒湿处理器
	1.平衡调温调湿控制系统，温度范围优于-40℃～+150℃；
2. ▲温度偏差100℃以内≤±1.0℃，150℃以内≤1.5℃。
3.湿度偏差≤±3.0%R.H
4. 测试程序可设定数≥10，PID控制参数设定≥9组。

	质量标准
	行业标准

	验收条件及标准
	按设备性能及技术指标逐一进行测试验收。

	验收方法及方案
	学校组织专家按照合同规定进行验收。



[bookmark: _GoBack]
四、商务要求表
	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期： 1 年；
（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，乙方向甲方出具付款项的全额增值税发票，并提供符合甲方付款流程所需其他材料的前提下， 10个工作日内支付余款。

	交货时间
及地点
	时间： 合同签订后  60 天内交货
地点： 浙江师范大学指定地点  

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	保修期后负责长期有偿维修及软件的免费升级（不含甲方自配设备）。
设备出现故障后需在1天内电话提出解决方案，若仍解决不了故障，需在3天内到达现场维修； 
具备明确的培训方案，免费培训使用人员2天以上；提供相应售后服务技术文档。



五、对项目的特殊要求及说明
	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准




