编号： ZB2017016  
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	超高效液相色谱-串联三重四级杆质谱仪

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	1套

	主要功能及用途
	用于植物激素和其他有机代谢产物的定量定性分析；有机化学污染物的分析，比如食品安全、农兽药残留、生物毒素残留、过敏原、以及非法食品添加剂的分析，对环境中有毒有害物质的定性定量的确证分析；用于代谢组学研究，以及复杂基质中超痕量化合物定量分析，比如生物样本中（血样和尿样等）的代谢物定量。

特别是对阳性样品检测结果的确证，需要具有在定量限附近的准确定性、定量能力。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产。


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	超高效液相色谱-串联三重四级杆质谱仪
	套
	1
	具体要求见技术需求表。

	配置清单：
1、质谱主机部分，包括：
1.1串联四极杆质量分析器和线性离子阱质量分析器；
1.2离子源：独立ESI和APCI离子源；
1.3原装串联质谱仪软件，仪器控制和基本操作软件；
1.4定量优化和处理软件；
1.5安装标准品；
1.6八套ESI喷雾针（5支装）；
1.7 两套APCI喷雾针（5支装）；
1.8泵油6桶；
1.9  配备waters公司色谱柱6根（根据实验需要提供相应型号），同时提供相应的色谱预柱6套（4个/套）

2液相色谱部分，包括：
2.1 高精度溶液输送单元，二元高压梯度；泵清洗单元
2.2在线五通道脱气机，配备自动柱塞清洗套件；
2.3高通量自动进样器；
2.4流动相瓶托盘；
2.5流动相瓶（含盖子及配件）（1000mL，8个），同时配备液相溶剂选择阀一套；
2.6网络化系统控制器或类似功能组件；
2.7智能型柱温箱；

2.8 配备2ml样品瓶（含盖子）（2000个）和100µl内管（2000个）；

2.9 试剂架 

2.10二极管阵列检测器

3 原装电脑工作站（2套）
4 不间断稳压电源1台（15KVA，供电时间3小时）
5 配备1套进口高品质氮气发生器（品牌Peak、Parker或者CLAIND）

6 进口色谱级甲醇（4L）5瓶、色谱级乙腈（4L）5瓶和色谱级甲酸（1L）1瓶。


三、技术需求表

1.如为单台设备请用以下表格：

	功能要求
	必要功能
	用于植物激素和其他有机代谢产物的定量定性分析；有机化学污染物的分析，比如食品安全、农兽药残留、生物毒素残留、过敏原、以及非法食品添加剂的分析，对环境中有毒有害物质的定性定量的确证分析；用于代谢组学研究，以及复杂基质中超痕量化合物定量分析，比如生物样本中（血样和尿样等）的代谢物定量。

	
	辅助功能
	对阳性样品检测结果的确证，需要具有在定量限附近的准确定性、定量能力,提供1000种以上MRM离子对库和EPI谱库。

	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、设备名称：超高效液相色谱-串联三重四级杆质谱仪。
2、主要用途：用于植物激素和其他有机代谢产物的定量定性分析；有机化学污染物的分析，比如食品安全、农兽药残留、生物毒素残留、过敏原、以及非法食品添加剂的分析，对环境中有毒有害物质的定性定量的确证分析；特别是对阳性样品检测结果的确证，需要具有在定量限附近的准确定性、定量能力；用于代谢组学研究，以及复杂基质中超痕量化合物定量分析，比如生物样本中（血样和尿样等）的代谢物定量。
3、工作条件
3.1工作环境温度：15-30℃；
3.2工作环境湿度：<80%；
3.3电源：220-240V（单相）或380V（三相）。
4、技术指标(所有响应技术指标需要原制造商盖章并做为验收参数)
总要求：仪器灵敏度要高，稳定，重复性好。仪器供应商在中国必须有十年以上的质谱生产销售经验，确保仪器稳定，售后服务良好，口碑好。

4.1高压液相色谱仪
4.1.1溶剂输送系统：
4.1.1.1 二元超高压梯度泵，压力范围：0-18000psi；
4.1.1.2流速范围：0.0001-5.0000ml/min，以0.0001ml/min为增量；
4.1.1.3流速精度：±0.06%RSD；
4.1.1.4 流速准确度 ±1%；

4.1.1.5梯度准确度：±0.5%；

4.1.1.6 配备自动柱塞清洗套件；

4.1.2 柱温箱：
★4.1.2.1温度范围：室温-10℃-140℃；
4.1.2.2控温精度：±0.1℃。带制冷和加热功能；
★4.1.2.3容量：可同时放置2根以上色谱柱；

▲4.1.3 带温控自动进样器：
4.1.3.1样品盘数：2个2ml样品瓶105位以上样品盘；
4.1.3.2进样准确度：±1%；
4.1.3.3 进样重现性：RSD0.5%；
4.1.3.4 样品残留：<0.005%；
4.1.3.5 进样体积：0.1-50µL，增量0.1µL；
4.1.3.6交叉污染：氯霉素或咖啡因0.0015%以下（5µL，无清洗）；

4.1.4 试剂架，含脱气机和8个1L溶剂瓶及配件，配备液相溶剂选择阀一套。

4.1.5 配备waters公司色谱柱6根（根据实验需要提供相应型号），同时提供相应的色谱预柱6套（4个/套）。

4.1.6  二极管阵列检测器：

4.1.6.1二极管数：1024；

4.1.6.2 波长范围：190-800 nm；

4.1.6.3 波长精确度：±0.1 nm；准确度：±1 nm；

4.1.6.4灯：氘灯，具温度监控功能，自动识别包括序列号在内的所有信息；

4.1.6.5 数据采集频率：100hz；

4.2质谱仪部分
★4.2.1质量分析器：三重四极杆质量分析器和线性离子阱质量分析器，质量分析器无需加热维持稳定性；

★4.2.2 配有各自独立的电喷雾离子源(ESI)、大气压化学电离源(APCI)，并且在不破坏真空的条件下可方便快速切换离子源；

4.2.3电喷雾离子源ESI流速范围：在确保灵敏度不损失的前提下，实现高流速，无需分流，须达到2.5ml/min；在加快样品的分析速度时，须避免分流对样品造成损失；

4.2.4大气压化学离子源APCI流速范围：在确保灵敏度不损失的前提下，实现高流速，无需分流，须达到2.5ml/min；在加快样品的分析速度时，须避免分流对样品造成损失；离子源接口适用于100%有机相到100%水相，耐受一定浓度的缓冲液；

★ 4.2.5离子源内要求有至少两路加热雾化气，确保离子化更为充分, 离子源温度30秒内可升温至720℃以上，在一次进样中，可以针对不同化合物设定不同的分析温度；

▲ 4.2.6 大气压离子源采用锥孔结构，要求采用气帘气技术，而无毛细管设计装置, 以同时保持高灵敏度和优异的抗污染能力，减少日常维护工作量；

4.2.7 离子源内须配备主动式负压废气排放装置，防止气体在密闭的离子源腔体中的回流，降低离子源的记忆效应和污染，降低机械泵的负荷延长机械泵泵油使用时间，维护试验环境，保障工作人员健康；

4.2.8 插拔式可互换ESI及APCI喷针，可实现ESI源及APCI源的快速更换；配备ESI 8套（5支装）和 APCI喷针2套（5支装）；

★4.2.9 Q0离子引入部分拥有高压离子聚焦技术，压力至少达7.5mtorr，以确保最佳的离子聚焦效果和离子传输效率, 有效消除“记忆效应”和“交叉污染”；

★4.2.10采用高纯氮气作为雾化气和碰撞气，无需额外氩气；配备1套进口高品质氮气发生器，要求采用外置空压机并加装隔音罩，同时提供分流阀，可同时满足质谱仪和氮吹仪的用气要求；

▲4.2.11须具备RF离子聚焦模块（包括i-funnel、step-wave-XS、Q-JET或S-Len等离子聚焦功能）；

 ★4.2.12高压聚焦180°弯曲线性加速碰撞室设计等，Dwelltime低至2ms时，灵敏度不损失。

4.2.13 偏轴高能脉冲数字式电子倍增器：能够满足长期大量脏样品定量分析的数据可靠性和重复性。

★4.2.14 真空系统：特殊设计的抽溶剂大抽速进口机械泵和长寿命涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统, 无需额外水冷却系统。配备机械泵泵油6桶。自动断电保护功能。

4.3 检测性能

4.3.1质量范围(m/z)：5--1200 amu。

4.3.2 三重四极杆扫描速率：12000 amu/s，0.1 amu步进。

★4.3.3 线性离子阱扫描速率：＞20000 amu/s。

4.3.4 质量轴稳定性: 0.1amu/24小时。

4.3.5高通量定量分析，驻留时间(dwell time)小于1ms。可满足一针进样部分时间窗口，同时分析＞300种农药或500对MRM分析，并且保持良好的重现性和定量准确性（提供公开发表的文献支持）。

4.3.6 线性范围：定量超过六个数量级。

4.3.7 MRM最小驻留时间：1ms。

★4.3.8 MRM灵敏度：柱上进样，50 fg 利血平，1ml/min流速，柱上进样，MRM分析测量m/z195（子离子）、m/z609（母离子）， 信噪比≥2000:1，CV＜3%； 50 fg 氯霉素，1ml/min流速，柱上进样，信噪比≥2000:1，CV＜3%。

★4.3.9 重现性： 5ppb和50ppb的氧化胆固醇连续6次进样RSD＜3%；0.5 ppb的利血平连续5次进样RSD<3%（验收指标，需提供实际做样质谱图）。

4.3.10 三重四极杆扫描功能：全扫描(Full Scan)、选择离子扫描(SIM)、选择反应扫描(SRM)、子离子扫描（Product Ion Scan）、母离子扫描（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、多反应监测扫描（MRM）、混合扫描（Mixed Scan Mode）、自动MS、 MS/MS切换扫描（IDA）功能。

★4.3.11离子阱扫描功能：增强型多电荷离子扫描（EMC）、增强型子离子扫描、增强型高分辨扫描（ER）、时间延迟碎裂扫描（TDF）

★4.3.12三重四极杆-离子阱复合型扫描功能：MRM-IDA-EPI、EMS-IDA-EPI、母离子扫描-IDA-EPI、中性丢失-IDA-EPI。

★4.3.13 同时定性和定量的检测功能：

★4.3.13.1线性离子阱扫描速度：20000（在50amu/s）。

★4.3.13.2线性离子阱分辨率：12500（在50amu/s）。

★4.3.13.3在具备三重四极杆扫描功能的同时，还具备线性离子阱的同时定性和定量的多种扫描模式：增强子离子扫描、增强全扫描、增强多电荷扫描、时间延迟碎裂扫描；MRM3定量功能；可以做三级质谱碎裂以获得化合物的结构确定，并同时能用MS3定量以进一步消除复杂体系的相互干扰，在一次进样过程中同时完成多个化合物的定量筛选和结构确证(得到MRM扫描和二级和三级离子的全扫描质谱图)。

4.3.13.4高选择性MRM3定量分析，500fg利血平,母离子609.3，子离子397，三级子离子365，S/N＞30:1，CV＜3%。

★4.3.13.5 线性离子阱定性MS/MS全扫描灵敏度，500fg利血平色谱柱进样，以10,000 Da/sec扫描速度在150-650 Da内进行全扫描，叠加子离子195和174，信噪比为S/N＞500:1，CV＜3%。

4.4 数据系统软件和硬件
4.4.1 配备一套质谱系统控制，数据采集和处理软件；基于windows系统的质谱软件系统，完全控制液相色谱及质谱部分，并具备自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理、快速定量，自动实现MS、MS/MS和MS/MS/MS扫描的切换，质谱数据解析工具和谱库检索、建谱库等功能。

4.4.2 Analyst Software 软件同时控制液相、质谱。能自动地确保系统待用，进行质量校正和设置质谱分辨率，以便不用进行此项操作,通过生成化合物明确的质谱方法（SIR或MRM）和优化针对特定分析环境的API源条件达到最佳检测限,检查液相色谱/质谱系统性能，确保分析结果准确,通过监测系统参数和解析系统报警使系统的运行时间最大化。

4.4.3 能提供“及时”定量数据质量监测，以确定QC或空白样品是否落在用户指定的误差范围内。能决定样品是否被注入或是需要进行更详细的检查，确保实验室的资源得到最充分利用。

4.4.4 谱图库：提供国内外检测农药、兽药以及毒物的三重四级杆质谱方法以及二级图谱数据库，1600种以上化合物，并可以随时免费更新升级。

4.4.5 软件升级：及时免费提供相关操作软件的升级服务。
4.4.6 品牌电脑工作站2台：酷睿双核3.0G CPU，内存8GB，2×1T硬盘，DVD-RW，23″液晶显示器，独立显卡，同时配备1套正版Microsoft office pro2013（需保证与工作站兼容）。HP激光打印机一台。

4.5 配件部分

4.5.1配备不间断稳压电源（15KVA）一套，可保证断电情况下为设备供电3小时。

4.5.2 配备2ml样品瓶（含盖子）（2000个）。

4.5.3 配备仪器调试用进口色谱级甲醇（4L）5瓶、色谱级乙腈（4L）5瓶和色谱级甲酸（1L）1瓶。

4.5.4 配备1套进口高品质氮气发生器（品牌Peak、Parker或者CLAIND），要求采用外置空压机并加装隔音罩，同时提供分流阀，可同时满足质谱仪和氮吹仪的用气要求，并连接氮气至氮吹仪。

备注：★为重要指标。如果不满足，则扣3分。



	保修服务
	1质保期为2年，其中液相部分保修期为3年；分子涡轮泵保修2.5年。质保期从验收合格之日算起。在保修期内，各种故障均由投标人免费提供技术服务和维修，所有服务和更换的配件全部免费。

2售后服务要求响应时间为：提供全天24小时电话技术咨询支持，在收到用户通知后，30分钟内须响应，须在48小时内到达现场并解决。

3 投标人在保修期满前1个月内免费对仪器进行一次全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

4出现故障后，中标人如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用全部由中标人承担。

5在保修期内，除人为损坏和不可抗力外，期间所产生的任何维护或维修及更换配件的费用均由中标人承担。

6技术支持，仪器到货前安排工程师上门指导实验室条件，仪器到货后一周内安排工程师上门安装培训至用户能独立操作，仪器使用一个月左右安排专业的应用工程师上门培训原理和应用，仪器使用一年内邀请用户去厂家应用中心培训。终生提供专业的技术支持。

7 提供3个厂家免费培训名额(不限时间)，确保培训人员经培训后能正常使用上述所有设备。

8 提供Q0级免费维护清洗五次(不限时间)

9 及时免费提供相关操作软件和谱图库的升级服务。


	质量标准
	通过ISO9001质量体系认证

	验收条件及标准
	按照厂家验收标准对设备的参数功能进行安装调试验收,至客户验收为止.

	验收方法及方案
	学校组织专家按照合同规定进行验收或送有关部门进行检测


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期： 2年；其中液相部分保修期为3年；分子涡轮泵保修2.5年。
（2）履约金及质保金：①进口产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

②国内产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	（1）进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。

（2）国内产品：货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  90  天内交货

地点：   浙江师范大学生化学院                         

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	仪器到货后两周内上门安装调试。

接到报修后，1个工作日内作出回应。在接到返修仪器后，我方工程师在两周内完成检修工作。

	备品备件及耗材等要求
	供应商或制造商应在中国设有保税库，及时以优惠价格为用户提供备品备件，保修期外，前两年维修免人工费，更换零部件给予市场价格的8折优惠价。


五、对项目的特殊要求及说明
	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准

	依据名称
	


