全自动凯氏定氮仪项目招标需求
一、项目要求

	项目名称
	全自动凯氏定氮仪

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	自动凯氏定氮仪用凯氏方法检测谷物、食品、饲料、水、土壤、淤泥、沉淀物和化学品中的氨、蛋白质氮含量、酚、挥发性脂肪酸、氰化物、二氧化硫、乙醇等含量。

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	全自动凯氏定氮仪
	套
	1
	


三、技术需求
	序号
	设备名称
	功能要求
	技术参数
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案
	备注

	1
	全自动凯氏定氮仪
	见技术指标里功能
	整机系统要求：

定氮仪主机内置操作系统，液晶彩色触摸屏操作，带中英文操作界面，具有超温超压保护的内置全自控可调蒸汽发生器，配备带液位传感器的储液桶(蒸馏水、碱、接收液、滴定液及废液)，带全自动分析控制系统，包括：样品稀释、碱液添加、吸收液添加、蒸馏、滴定、计算、报告以及消化管自动排空、滴定缸自动清洗功能等全自动功能。

配有专业软件，可与计算机联机使用，软件可无限制设置应用程序和储存数据，可以储存和调用≥100个结果。
1 消解仪

▲1.1 红外加热消解仪

1.2 消解位数：12位或20位

1.3 消化温度：≥580 ℃

1.4 消化时间： <60分钟

1.5 预热时间：<10分钟

1.6 内置数字式控温系统，带全自动升降装置优选，多语言用户操作界面，可以对消化参数-温度及时间进行设定及控制，带有超温保护装置。

2 蒸馏仪

2.1 SAFE(蒸汽平衡式添加模式)/DELAY（延时）双蒸馏模式。

2.2 蒸馏馏出液温度监控系统：直接监控溜出液温度，保证分析结果准确可靠。

2.3 回收率：≥99% 

2.4 精度：≤ 1% 

2.5 检测范围： ≥0.1mg 氮

2.6 蒸汽发生器输出功率可调，具备待机功能：可在暂停后迅速启动分析，减少预热时间。

2.7 可使用塑料（聚丙烯）的防溅保护器，也可使用玻璃的防溅保护器。

2.8 冷却水传感器可在不分析时自动停止进水，分析启动时开启冷却水，降低冷却水运行成本，冷凝器可以拆卸清洗。

2.9 防护门、安全门、样品管在位传感器、蒸汽发生器液位/过压传感器可确保使用者安全使用。

2.10 通用型消化管接头：一个接头即可适配100ml/250ml/400ml消化管，满足不同分析需要。

3 滴定仪

▲3.1 配置电位滴定仪和色度滴立仪各1台，即可单独使用，又可与蒸馏仪主机联用，组成全自动凯氏定氮系统，一键完成蒸馏和滴定，并计算出结果。

3.2 滴定仪滴定管分辨率：1/10000

3.3 具有极化接口，可扩展卡氏水分测定功能。

3.4 电位、pH及温度准确度：± 0.2 mV，± pH 0.003，± 0.2℃ (Pt1000: –20℃～+150℃)

3.5 大屏幕实时显示滴定曲线。

3.6 包含2种滴定方式：电位滴定和颜色判定。

4 试剂泵

▲4.1 长寿命耐腐材质(如聚四氟乙烯)试剂泵，保证加液量稳定，不受环境因素影响。

4.2 维护简便，易损件有备件优选。

5 消化管及催化剂一批：

100毫升消化管 40只；20位100毫升消化管架 20个；250毫升消化管 40只；20位250毫升消化管架 2个；400毫升消化管 40只；20位400毫升消化管架 2个；催化剂 1000片
	行业标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求
	


四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限   3  年；

2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额10%的履约保证金。在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	通知维修后，即时响应，一周内修复。

	交货时间及地点
	时间： （合同签订后90天内）      交货

地点：     浙江师范大学生化学院     

	付款条件
	合同签订后，甲方支付合同总价款的50%的预付款，货物安装调试完毕，验收合格后支付余款。



	备品备件及耗材等要求
	质保期满后，仪器零配件按最优惠价供应。

	…
	


五、对项目的特殊要求及说明

	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准

	依据名称
	浙财采确【2013】32619


