 万能材料试验机  项目招标（谈判）需求

采购单位名称（盖章）：  浙江师范大学  

一、项目要求

	项目名称
	万能材料试验机

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	用于实现塑料等多种材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、冲击、熔指等多种性能测试试验，具有力控制、变形控制和位移控制三种试验控制方式。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；经批准采购进口产品的，应标明“本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产”


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	万能材料试验机
	套
	1
	


三、技术需求表

1.如为单台设备请用以下表格：
	功能要求
	必要功能
	用于塑料等多种材料拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、冲击、熔指等多种精确试验，具有力控制、变形控制和位移控制三种试验控制方式，可对上述性能参数进行精密测试。

	
	
	采用立柱结构，伺服马达驱动，配有高硬度钢横梁，全铝合金丝杠护套。配备控制面板，可独立进行试验操作，也可以通过PC软件控制。具备过载保护、自动标定、试样断裂检测、自动返回等功能。

	
	辅助功能
	

	
	
	

	性能及技术指标
	主要技术指标
	1）配置双立柱式（≥2）主机、高低温环境试验系统、控制器、手持操作控制器等；▲主机配有进口知名品牌伺服电机、伺服器、控制器。
2）控制器需具有BNC监视连接器接口，可用于数据信号的输出；
3）设备采用进口品牌高性能双向负荷传感器；
4）设备试验力：≥20kN；试验机准确度等级：0.5级；试验力测量范围：0.4%～100%FS；

▲5）设备输出采样频率≥1000Hz，闭环控制速≥1000 Hz，分辨率≥20 bit ；

▲6）位移测量分辨力：≤0.05um；

7)位移测量精度：±0.5%以内；变形测量精度：±0.5%以内；


8)最大测试速度：≥500mm±50mm/min；最小测试速度：≤0.001mm/min；
9)有效试验空间：满足试样最大变形≥1500%；

▲10)原装进口传感器20KN、5000N、500N各一只，并配备专用拉伸夹具，系统可自动识别和自动校准；
11)塑料、橡胶、金属（板材、棒材）等专用拉伸、压缩、弯曲夹具各一套，配置相应钳口；软质材料拉伸剥离夹具一套，配置相应钳口，满足ASTM D412/D624 

▲12)电子引伸计一只，标距50mm；大变形引伸计一只，满足试样最大变形≥1500%；
▲13)冲击测试主机，牢固稳定；配备专用控制面板和液晶控制显示器，可显示摆锤类型、试验标准、冲击吸收功、冲击强度、预扬角、身角等测试参数；

14)可通过RS232接口连接打印机、PC机进行数据传输。

15)试验机冲击系统可同时支持简支梁、悬臂梁试验；冲击能力≥4J。
16)配有试样对中块，找正块各四套。

▲17)配有哑铃制样机和缺口制样机，设备所满足的标准：GB/T 8804.2、GB/T 8804.3、GB/T 1040.2、GB/T 1040.3、GB/T 16865；GB/T 1043、GB/T 1843、ISO 179-1、ISO 180、ASTM D 256等，并配有安装试验台。
18)满足制备试样总长≥160㎜，宽12～25㎜，3㎜≤厚≤25㎜的长条试样,制样过程方便快捷；试样缺口光滑、无毛刺；
19)刀具耐用，配有外罩，起到安全防护作用。
20)配有粉末吸尘器一台

21)品牌商务电脑一台（Intel i7，8G内存，1T硬盘，DVD光驱，19.5寸液晶 显示器）；品牌A4彩色喷墨打印机一台

2.高低温环境试验箱：

▲1)温度范围：-70～350℃；均温带：100mm；

2)温度波动：≤ ±2 ℃；温度梯度：≤ 2 ℃；

3)进口高温电机，不需要接冷却水，消除安全隐患；开门断电设计，确保试验安全。
4)高温拉伸夹具一套（符合要求前提下，可与常温通用）

▲5)制冷方式：液氮
3、分析软件：▲试验数据要求包括:上下屈服点、抗拉强度、断裂强度、弹性模量、各点延伸率、非比例伸长等最大试验力数据与拉伸应力应变变化曲线。
1）软件可设置试验机控制器数据采集频率，可设置为1、2、5、10、20、50、100、200、500、1000Hz，同时可以实现按照某个通道值，按照指定间隔采样；也可以按照某个通道的峰值谷值进行采样（需提供软件截图）

2）可修改PID参数，用来满足不同韧性材料、脆性材料在应力、应变控制的的滞后表现的更加出色稳定（需提供软件截图）

4、 熔体流动速率测试
1）满足GB/T 3682、JB/T 5456、JJG 878、ISO 1133-1等标准

▲2）可做质量法和体积法；范围：100～450℃；温度误差：±0.5℃
3）测定范围：0.1～100g/10min

4）自动定时切割(2～1000s任意可调)，自动完成切割


	
	
	.

	
	次要指标
	d1

	
	
	...

	质量标准
	行业标准

	验收条件及标准
	按设备性能及技术指标逐一进行测试验收

	验收方法及方案
	如：学校组织专家按照合同规定进行验收或送有关部门进行检测等


2.如为多台设备请用以下表格：

	序号
	设备

名称
	功能

要求
	技术

参数
	质量

标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期： 2 年；

（2）履约金及质保金：①进口产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

②国内产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	（1）进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。

（2）国内产品：货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  60 天内交货

地点：      3栋105                      

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1、 保修期后负责长期有偿维修及软件的免费升级（不含甲方自配设备）。
2、 设备出现故障后需在1天内电话提出解决方案，若仍解决不了故障，需在3天内到达现场维修； 

3、 具备明确的培训方案，免费培训使用人员2天以上；
提供相应售后服务技术文档。

	备品备件及耗材等要求
	（已纳入评标报价的项目除外）


五、投标人的资信要求表

	政策性加分条件
	符合节能、环保等国家政策要求

	质量管理、企业信用要求
	如：对企业的注册资本的要求、有关行业证书的要求等

	能力或业绩要求
	如：对同类案例的要求

	原厂商承诺
	如：主要设备材料的原厂商对本项目的支持与承诺要求


六、对项目的特殊要求及说明

	特殊要求及说明
	如无可不填

	理由
	

	依据名称
	

	制定机关
	

	公开渠道
	

	内容摘要
	


七、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式：

	文件或资料名称
	发布机关
	公布渠道或获取方式

	如无可不填
	
	

	
	
	


项目联系人：                联系电话：

分管领导：

                                     日期：

注意事项：
1. 请科学、合理地提供本项目的有关采购需求，这是采购工作能否取得成功的关键。

2. 对于重要且不可偏离的性能与技术指标请务必在有关技术参数前加“▲”，在评标时，如发现供应商提供的产品在该技术参数上有负偏离时，该供应商的投标书则为无效标。

3. 除单一来源采购项目外，不得指定品牌或供应商进行采购。因项目特殊并经专家论证确需指明相关产品品牌的，则品牌数量不得少于3个，且品牌之间应当具有可比性（相关推荐品牌请在备注栏中注明）。同时必须在采购文件中表示“除采购文件明确的品牌外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加”的意思。

4. 若是单一来源谈判的项目，则要求提供单一来源谈判的供应商名称，联系人，电话，E-MAIL地址等信息。同时要求参加单一谈判的供应商应是浙江采购网注册的供应商，否则，无法进行相关谈判。

   5. 使用部门除交纸质材料外，另发一份电子稿给我中心项目经办人。

