化学发光成像仪
一、项目要求

	项目名称
	化学发光成像仪

	采购内容
	化学发光成像仪

	单位及数量
	1套

	主要功能及用途
	用于灵敏的化学发光成像成像

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	化学发光成像仪
	套
	1
	


三、技术需求
	序号
	设备名称
	功能要求
	技术参数
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案
	备注

	1
	化学发光成像仪


	见技术指标里功能
	1 .  技术规格

1)  ▲CCD芯片尺寸≥15.6×23.4mm
2)  CCD每个像素尺寸：≥10.75 µm×10.75 µm
3)  ▲镜头 尺寸≦ F0.85 
4)  ▲CCD：采用定焦镜头

5)  CCD冷却温度 ≥–25ºC，越低越好
6)  CCD冷却时间小于5分钟

7)  动态范围16-bit，近5个数量级

8)  芯片分辨率 像素300万以上
9)  图像分辨率像素400万以上

10)  聚集和光圈 自动，远程控制

11)  图像捕获模式 自动，手动（正常/递增）

12)  曝光时间 0.1秒-1小时（自动或手动输入）

13)  像素校正 暗场校正，平场校正和扭曲校正等

14)  图像质量校正 像素融合

15)  像素融合模式 1×2,2×4,4×8像素

16)  可取出，方便清洗

17)  接口 USB2.0

2. 产品基本配置
2.1) 主机一台，内含CCD相机、镜头
2.2) 白光反射光源、化学发光样品盘一套
2.3) 电源线、操作手册等一套
2.4) 品牌电脑控制器一台
2.5) 控制软件、分析软件一套

	行业标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求
	


四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限   1  年；

2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额一定比例的履约保证金（进口产品10%）。在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	通知维修后，即时响应，一周内修复。

	交货时间及地点
	时间： （合同签订后90天内）      交货

地点：     浙江师范大学生化学院     

	付款条件
	进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50%的预付款，货物安装调试完毕，验收合格后支付余款。



	备品备件及耗材等要求
	质保期满后，仪器零配件按最优惠价供应。


五、对项目的特殊要求及说明

	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准


