光学平台 项目谈判需求

采购单位名称（盖章）：  浙江师范大学  

一、项目要求

	项目名称
	光学平台

	采购内容
	光学平台

	单位及数量
	1套

	主要功能及用途
	为光学精密测量提供稳定的实验测试平台，有效隔离测量过程中的外界振动等干扰因素，保证实验结果的可靠。

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	光学平台
	套
	1
	


三、技术需求表
	功能要求
	必要功能
	a1、有效隔离外界振动干扰，保证工作时台面水平、平衡；

	
	
	a2、有效防止系统共振，保证工作稳定性；

	
	
	a3、有效预防变形，保证系统工作刚性；

	
	
	a4、所用材料温度膨胀系数小，以保证光学平台不受环境温度变化等因素影响；

	
	
	a5、配备气泵装置，实现自动充气。

	
	辅助功能
	b1、结构耐腐蚀；

	
	
	b2、台面平整光滑，便于与光机装置等连接固定。

	性能及技术指标
	主要技术指标
	c1、真蜂窝支撑、气浮支架、自平衡主动隔振；

	
	
	▲c2、台面尺寸：≥ 2400mm×1200mm；

	
	
	c3、台面厚度：≥ 300mm；

	
	
	c4、台面螺纹：M6，螺纹孔间距：25mm；

	
	
	c5、固有频率：≤1.5Hz；

	
	
	c6、平面度：±0.1mm/m2；

	
	
	c7、挠度（150kg负载）：≤0.003mm；

	
	
	c8、最大台面相对位移：≤0.2nm；

	
	
	c9、最大工作压力：≥600kPa；

	
	
	c10、最大负载：≥600kg；

	
	次要指标
	d1、平台表面粗糙度：≤1μm；

	
	
	d2、充气泵等配件齐全，到付即可正常使用。

	质量标准
	行业标准

	验收条件及标准
	按设备功能要求及技术指标逐项确认验收

	验收方法及方案
	学校组织专家按照合同规定进行验收


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  壹  年；

（2）履约金及质保金：①进口产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

②国内产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	（1）进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。

（2）国内产品：货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后   120  天内交货

地点：   浙江师范大学3幢208室            

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	在接到用户维修通知后，4小时内作出响应，3个工作日内上门服务，并连续工作，直至货物达到合同规定的技术性能为止。


