编号：TP2014037
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	光催化反应系统

	采购内容
	光催化反应系统

	单位及数量
	1套

	主要功能及用途
	此系统可进行光解水制氢、光解水制氧及常压光催化还原CO2等反应。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	光催化反应系统
	套
	1

	2
	氙灯光源
	台
	1

	3
	低温恒温槽
	台
	1

	4
	截止滤光片
	片
	1

	5
	氙灯灯泡
	只
	2

	6
	温控微波化学反应器
	台
	1

	7
	磁力搅拌器
	台
	1


三、技术需求表

	序号
	设备名称
	功能要求
	技术参数
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案
	备注

	1
	光催化反应系统
	见技术指标里功能
	一、技术参数：
1. 真空度：≤-0.1MPa（要求：24h以上动态气密性测试）；
2. 标准曲线线性回归度：系统在产氢量为100~400ul范围内R2>0.999；
▲3. 定量环容积约1.5ml；
▲4. 要求采用双七通高真空玻璃阀，无死体积取样机构；且要求满足在实验中不存在误抽载气的情况；
5. 系统循环不含反应器部分体积约为150mL；
▲6. 系统循环管路部分：要求满足无金属部件，无电线接入，不产生金属吸附的要求；
▲7. 高速循环系统：能满足超短系统混合、循环时间，纯磁力驱动的要求；
8. 要求使用系统可变容的、多功能的定量缓冲储气瓶装置（系统可变容）； 
▲9.便携式免安装系统，要求现场无明火烧接。
二、主要配件：
1. 采用高度可调节的不锈钢支撑架；
2. 玻璃管路系统；
3. 真空系统；（含真空泵，管路，精密数字压力表）
4. 取样系统；（定量取样管，控制面板）
5. 平板石英视窗三片；
6. 标准制氢玻璃反应器；（含反应液恒温水套）
7. 标准二氧化碳玻璃反应器；（含反应液恒温水套，进/取样垫）
8. 球形冷凝系统；
9. 系统进样垫三只；
10. 进样器；
11. 多功能定量缓冲储气瓶装置；
12. 标准进样针两支；

13. 升降台等其他必要配件。.
	行业标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求
	

	2
	氙灯光源
	见技术指标里功能
	一、氙灯光源技术参数及性能：
▲1. 供电管理：要求带有微型CPU的集中数字管理控制的功能；
▲2. 具有精密光反馈的功能；
▲3. 具有显示实时相对辐照量的功能；
▲4. 要求满足关机风扇具备延时和过载过流保护功能；
▲5. 实验具有计时功能；灯泡具有使用寿命计时功能；带数字电流表；
6. 灯泡功率：≥300W；
7. 功率调整范围：150W-300W；
8. 电控最大电流：22A；
9. 光控最大电流：20A；
10. 总光功率：50W，可见区19.6W，紫外区2.6W；
11. 平行光发散角：平均6°；
▲12. 电源纹波：±0.3%；（峰-峰值）
▲13. 电源瞬间稳定性：低于0.3%；
▲14. 周期稳定性：低于±1%（4H）
15. 平行光光斑直径：30mm-63mm；（依照射距离）
16. 灯泡使用寿命：≥1000H；
二、产品配置：
1. 高稳定电源；
2. 标配VISREF滤光片；
3. 光反馈取样光电机构；
4. 光反馈信号线及连接电缆；
	行业标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求
	

	3
	低温恒温槽
	见技术指标里功能
	▲1.温度范围（℃）：-5～100；
▲2.温度波动度（℃）：≤±0.05（25℃，介质是水或酒精）；
▲3.显示分辨率（℃）：0.1

▲4.内胆容积（L）：≥6

5.开口尺寸×深度：150×150×150（mm）
▲6. 泵流量（L）：≥8

7. 工作电压：交流220V±10％ 50HZ

8. 总功率（KW）：≥2

9. 采用不锈钢内胆，不锈钢台板。
	行业标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求
	

	4
	截止滤光片
	见技术指标里功能
	▲1. 性能：直径≥63mm；厚度≥1.5mm；

2. 滤光片截止率≥99%；
3. 光学级高品质石英基片。
	行业标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求
	

	5
	氙灯灯泡
	见技术指标里功能
	1. 灯泡功率：≥300W；

▲2. 进口氙灯灯泡；

▲3. 光功率:≥50W。
	行业标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求
	

	6
	温控微波化学反应器
	见技术指标里功能
	1. 炉腔容积23L,电源220/50 V/Hz, 
2. 输入功率1350w, 
3. 微波功率≤800w, 
4. 微波频率2450±50 M/Hz, 
5. 温度控制室温-250℃,控温精度±1℃;

6. 配件：转接管、三叉管、四氟塞
	行业标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求
	

	7
	磁力搅拌器
	见技术指标里功能
	1. 最大搅拌量：≥1L；

2. 电机输入功率：≥3W；
3. 电机输出功率：≥2 W；
4. 速度范围：0 - 2500 rpm；
5. 工作盘材质：聚酯薄膜。
	行业标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求
	


备注：此反应系统要与后期采购的气相色谱仪项目对接，等气相色谱仪项目供应商确定之后务必请双方工程师进行接口交流。

四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：   壹  年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后   30  天内交货

地点：       浙江师范大学物化所       


办人。

PAGE  
6

