 紫外可见分光光度计 项目招标（谈判）需求

采购单位名称（盖章）：  浙江师范大学  

一、项目要求

	项目名称
	紫外可见分光光度计

	采购内容
	紫外可见分光光度计

	单位及数量
	1台

	主要功能及用途
	紫外可见分光光度计主要用于分子或材料的紫外可见吸收谱图和吸光度的测定，用于有机化合物、无机化合物和生物分子的定性和定量测定，广泛用于化学、环境、材料、生物等各个领域。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目产品为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	紫外可见分光光度计
	台
	1
	含电脑、打印机、紫外比色皿、温控系统


三、技术需求表

1.如为单台设备请用以下表格：
	功能要求
	必要功能
	用于液体等样品的紫外可见吸收谱图的绘制和吸光度的测定,测定原理使用双光束，测定结果可用吸光度(A)，透射率(%)和反射率(%)表示

	
	辅助功能
	在变温系统下，可用于液体试样在变温条件下的紫外吸收谱图和吸光度的测定

	性能及技术指标
	主要技术指标
	（1）光源：长寿命氘灯钨灯；
（2）单色器：低杂散光Czerny-Turner单色器，光栅刻线大于等于1200条/mm；
（3） 检测器：高灵敏度R928光电倍增管；
（4） 带宽：0.2～4.0nm范围内，0.1nm间隔自动调节；
（5）▲波长范围：190～900nm及以上；
（6）▲波长准确度：±0.2nm（全波段）；

（7）波长重复性：±0.08nm（最大偏差）；±0.02nm（10次测量标准偏差）

（8）光度精度：±0.002A(使用NIST930 滤光片在0.5Abs )，±0.003A(使用NIST930 滤光片在1.0Abs )；

（9）光度重复性：±0.0004A(使用NIST930 滤光片在0.5Abs )，±0.0008A(使用NIST930 滤光片在1.0Abs )；
（10）基线平滑度：±0.001Abs；
（11）稳定性：<0.0003A/h；

(12)▲原装进口，具有有效的中华人民共和国计量器具型式批准证书；

	
	次要指标
	 配备液体样品架、温控系统 (10 – 60度)、紫外可见石英比色皿(10mm 6个)、lenovo电脑、HP-1020打印机、氘灯钨灯额外各配一个

	质量标准
	行业标准

	验收条件及标准
	仪器的性能参数达到合同要求，操作人员和验收专家认可验收设备的性能参数

	验收方法及方案
	学校组织专家按照合同规定进行验收或送有关部门进行检测等


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期： 1 年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。



	付款条件
	合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  120 天内交货

地点：    浙江师范大学           

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1. 负责免费安装、调试和培训，保证培训人员在接受培训后能够熟练操作设备以及仪器的维护。 

2. 维修中心在保修期内接到用户的维修要求后，2小时内立即给予响应，并承诺在并根据客户所在地远近24-48小时内派出合格的维修人员到达用户现场进行维修服务。 

3. 每年定期进行客户回访、仪器维护，保障仪器良好运行。 

4. 软件免费升级。

	备品备件及耗材等要求
	（已纳入评标报价的项目除外）


