  三维运动捕捉与分析系统   项目招标需求

一、项目要求

	项目名称
	三维运动捕捉与分析系统

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	1套

	主要功能及用途
	    光学跟踪使用位置传感器检测红外发光或反光标记点。系统可以实时对运动进行三维捕捉和分析，并实时获取标记点的速度、加速度、位移、角度等运动学参数。设备用于室内或室外运动测试，可进行动作技术分析、步态分析、康复医学的定量化研究与应用。

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	三维运动捕捉与分析系统
	套
	1
	独立镜头的1套至少6个镜头或捕捉器的1套至少2组捕捉器。


三、技术需求表

	功能要求
	必要功能
	1、感光式三维捕捉系统。光学跟踪使用位置传感器检测红外发光或反光标记点。同时支持户内和户外强光下测试

2、系统可以实时对运动进行三维捕捉和分析，并实时获取标记点的速度、加速度、位移、角度等运动学参数。

	
	辅助功能
	1、采集软件采集运动轨迹，分析软件功能包括数据输出、模型建立、运动轨迹、步态分析及结果报告打印等，并可以兼容表面肌电和测力台数据输入以及信号同步
2、 系统包含可移动的三角架，便于更换不同场地进行测试

	性能及技术指标 
	技

术

指

标


	系统为独立镜头的技术指标

	
	
	 镜头要求：

	
	
	▲1、至少6组镜头。镜头要求：CMOS红外数码镜头分辨率≥1280×1024；

▲2、镜头内置显示器，128 X 64 高对比度 OLED，可独立显示镜头标号、标记数量、标记密度及标记质量等信息；

▲3、全分辨率拍摄频率≥500 fps；最大拍摄速度≥ 10,000 fps
▲4、测量精度：3D精度：≤0.08mm，3D角度精度：<0.05度
▲5、高速视频模式（1/4th subsampled image）全视野640 X512分辨率采集速度≥1764 fps
6、测量距离：19mm标记球25m/4mm标记球9m
7、最大缓冲容量不低于1.1G
8、标准视野：40°
9、镜头支持户外光线下测试使用，具有户外测试主动滤波功能（需提供视频证明）
10、红外镜头：既可红外采集人体或物体的运动轨迹，也可采集普通视频影像；

11、红外高速镜头，具有红外采集和高速视频采集双重功能；

12、无线红外高速镜头，可进行数据的无线传输，具有红外采集和高速视频采集双重功能
13、标记球与采集系统间无引线，不发热，无辐射
14、系统标定30秒内即可完成

	
	
	15、镜头操作环境温度：0-35°
16、镜头型号无限制功能，升级后原有镜头可继续无障碍使用，并可扩展与水下三维运动解析系统配合使用
17、支持识别主动标记物和被动标记物

	
	
	 软件要求：

	
	
	1、提供中文版运动采集分析软件（可以同步采集已有ME6000表面肌电数据）
2、提供三维建模及生物力学专业数据分析软件，支持C3D文件格式，实现运动轨迹分析、灵活的模型创建、建立人体模型和自定义报告模块等多种功能。
3、软件显示每个镜头的采集区域，便于进行镜头位置调整
4、软件支持二维和三维实时动态显示，并可进行360度旋转调整角度、自由缩放、升降和翻转

	
	技

术

指

标
	系统为捕捉器的技术指标

	
	
	▲1、系统包括两组摄像头单元；
▲2、技术：采用红外主动发光技术，每个标记球都可以精确识别；
▲3、标记频率：≥4000Hz；
▲4、分辨率：≤0.01mm；
▲5、3D精度：≤0.4mm；
6、系统包括的标记数不小于30；最大标记数：150；
7、标记球可提供6DOF物体追踪；
8、可提供相对追踪，如追踪一个部位或一个目标相对另一个的位移；
9、标记点直径小重量轻，适合运动捕捉；

10、每个标记点可自动唯一识别，无需手动识别或分类；

11、系统与被试之间无线连接，不限制被试的活动；

	
	
	12、软件：可实时分析处理并显示运动学数据，也可以进行后期分析；
13、支持同步集成第三方硬件，包括EMG 系统，测力台，压力传感器；集成Video 插件
14、系统控制单元重量轻，便携。

	质量标准
	行业标准

	验收条件及标准
	教会管理人员操作、维护设备，设备正常运行半个月

	验收方法及方案
	学校组织专家按照合同规定进行验收，指标达到要求。


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  2   年；

（2）履约金及质保金：①进口产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

②国内产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	（1）进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。

（2）国内产品：货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  90  天内交货

地点： 浙江师范大学体育运动实验教学中心                

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	通知维修后，即时响应，三天内修复



五、对项目的特殊要求及说明

	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准

	依据名称
	浙财采确【2012】81661


