一、项目要求

	项目名称
	浙江师范大学生化学院通风柜、实验台改造

	采购内容
	通风柜及实验台

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	详见设备清单

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	通 风 柜1
	台
	1

	2
	通 风 柜2
	台
	1

	3
	通 风 柜3
	台
	1

	4
	通 风 柜4
	台
	6

	5
	管道系统
	组
	2

	6
	边台1
	张
	1

	7
	边台2
	张
	1

	8
	边台3
	张
	1

	9
	天平台
	张
	1

	10
	洗涤台
	张
	1

	11
	水池、水龙头及上下水
	套
	3

	12
	上下水管改造
	批
	1

	13
	试剂柜
	台
	1

	14
	风阀
	套
	6

	15
	风管系统改造
	批
	1

	16
	管道系统改造
	项
	2

	17
	通风柜修复
	台
	1

	18
	运费及安装
	趟
	1


三、技术需求表
	序号
	设备名称
	功能要求
	技术参数
	质量标准
	验收条件及标准

	1
	通 风 柜

1
	1、通风柜气密性能:调节门在工作开启高度0.45m(自下通板上方向上),面风速≥0.5m/s,计算排风量=调节门宽度*调节门开启高度*0.5m/s*3600秒）。
2、面风速要求：在调节门开启高度发生变化时,排风量也应相应的发生变化,在排风量相应的变化情况下,面风速应保持≥0.5m/s；变风量排风柜调节门允许开启至最高开启高度 (下通板上方0.71m),其面风速应保持≥0.5m/s。
3、面风速均匀度:按标准规定要求所测得的面风速,其最大值、最小值平均偏差应小于5%；
4、排风柜阻力:排风柜调节门开启至最高位置,面风速保持0.5m/s的条件下,排风柜阻力应小于或等于70Pa；
5、排风功能:排风柜调节门在下移时应设置最低位置限位装置(在下通板上方5～10mm内),防止调节门全关时与下通风板碰撞,下通风板下方具进风通道,可优化通风性能；同时，通风柜的下箱必需带排风。

5、 噪音：通风柜开启时，噪音应小于50分贝
	1、规格: 1500*850*2350（▲ 要求到实验室现场测量确定）
2、▲通风柜外壳、箱体：要求采用全钢结构，钢板厚度≥1.2 mm。表面要求静电喷涂环氧树脂烤漆，耐高温、耐酸碱。
3、▲台面：要求采用厚度≥19mm、一体成型环氧树脂台面, 要求耐刮磨、耐酸碱、耐强腐蚀、耐高温、耐冲击、易清洗，台面四周要求带挡水边。

4、内衬板及导流板：要求耐酸、耐碱、耐高温，内衬板和内导流板的固定要求采用无铆钉设计和专用防腐材料连接件。要求所有的内衬板及导流板为可拆卸结构。

5、上、下水连接处、电线接线端处内衬板要求方便拆卸、便于检修和更换.

6、 操作门：要求采用≥5mm安全玻璃视窗（要求防爆钢化玻璃）。要求采用无间断平衡、隐蔽式结构设计，要求视窗配重采用滑轮组连接，确保视窗的平稳开、关。
7、窗口把手：要求采用模具开发成型流线型铝合金，表面要求经环氧树脂粉沫烤漆喷涂处理。

8、▲照明：要求采用30W日光灯，确保工作面不低于450Lux的亮度标准，不与柜内气体接触，易更换。

9、水龙头：要求采用铜质一体成型实验室专用单口鹅颈水龙头，要求鹅颈360度可调、瓷阀芯，方便拆卸清洗阻塞，表面要求经环氧树脂粉沫喷涂防腐处理。 

10、水槽：要求采用实验室专用PP通用小水槽。

11、要求采用LED触摸控制面板，要求每个风柜能单独控制；
12、▲ 通风柜下柜：要求分成两层，要求隔层板的高度可以调整或拆卸。
	符合国家标准或行业标准
	

	
	
	
	
	
	按设备性能以及具体参数逐一测试验收

	2
	通 风 柜2
	同上
	1、规格要求：1200*850*2350（▲要求到实验室现场测量确定）
2-12、同上
	同上
	

	3
	通 风 柜3
	同上
	1、规格要求：1800*850*2350（▲要求到实验室现场测量确定）
2-12、同上
	同上
	

	4
	通 风 柜4
	同上
	1、规格要求：1500*850*2350
2-12、同上

13、▲ 带不锈钢蒸馏架固定装置和2个气体考克
	同上


	

	5
	管道系统
	▲ 确保通风柜正常运行
	具体规格根据实验室现场勘查确定
	同上
	

	6
	边台1
	实验操作台和洗涤台
	1、规格要求：3570*750*850（▲要求到实验室现场测量确定）
2、要求采用钢木结构，台面要求采用厚度≥19mm的环氧树脂板或厚度≥18mm的大理石板，要求耐酸碱、有良好的承重性能；
3、▲ 要求带抽屉和下柜，下柜分成两层，要求隔层板的高度可以调整或拆卸。

4、下柜要求采用≥18mmE1三聚胫胺板，钢架要求采用60mm×40mm×2mm方钢制作,须经酸洗磷化环氧树脂喷涂,化学防锈和耐酸碱腐蚀工艺处理; 
5、要求PP条形隐形拉手、DTC钢制铰链及导轨。
6、▲ 要求2套带水池和水龙头（另配）
	同上
	

	7
	边台2
	实验操作台
	1、规格要求：800*750*850
2、▲ 要求采用全钢结构，钢板厚度≥1.2mm，须经酸洗磷化，环氧树脂烤漆处理；

3、 台面要求采用≥19mm 环氧树脂板，要求能抗冲击,耐高温和有良好的承重性能；
4、▲ 要求带抽屉和下柜，下柜分成两层，要求隔层板的高度可以调整或拆卸。
	同上
	

	8
	边台3
	放置烘箱等高温仪器台
	1、规格要求：4500*750*850
2、要求采用钢木结构，台面要求采用厚度≥3.5厘米大理石板，耐高温、有良好的承重性能；
3、▲ 要求带抽屉和下柜，下柜分成两层，要求隔层板的高度可以调整或拆卸。

4、下柜采用≥18mmE1三聚胫胺板，钢架采用60mm×40mm×2mm方钢制作,经酸洗磷化环氧树脂喷涂,化学防锈,耐酸碱腐蚀工艺处理; 
5、PP条形隐形拉手、DTC钢制铰链及导轨
	同上
	

	9
	天平台
	放置分析天平等精密仪器台
	1、规格要求：900*600*850
2-5、同上
	同上
	

	10
	洗涤台
	清洗玻璃仪器洗洗涤
	1、规格要求：800*750*850
2、▲ 要求采用全钢结构，钢板厚度≥1.2mm，经酸洗磷化，环氧树脂烤漆处理；

3、台面要求耐酸、耐碱、耐水、承重，四周带挡水边。
4、要求带下柜，下柜无须分层

5、▲ 带水池和水龙头（另配）
	同上
	

	11
	水池、水龙头及上下水
	分别配边台1（2套）和洗涤台（1 套）用
	1、▲ 水龙头：要求实验室专用铜质、三口龙头；

2、 水池要求：高密度PP，整体铸造，一次成型。
3、PP 上水管及PVC下水管
	同上
	

	12
	上下水管改造
	确保通风柜及相关实验台上、下水畅通
	1、具体规格根据实验室现场勘查决定

2、PP 上水管及PVC下水管
	同上
	

	13
	试剂柜
	带通风控制系统和活动层板
	1、规格要求：1350*600*1800
2、▲ 要求试剂柜与通风柜风管相接，柜顶出风口带控制风阀，要求带独立通风控制系统；

3、 要求采用全钢结构，钢板厚度≥1.2mm，经酸洗磷化，环氧树脂烤漆处理；

4、 要求柜内分为6层，从下至上层高分别为：400mm、300mm、250mm、250mm、250mm、250mm，要求隔层板带通风孔，其高度可调整或拆卸，要求三门，中间带承重隔板。
5、要求要有良好的承重性能和防腐性能
	同上
	

	14
	风阀
	与风柜配套使用
	具体规格根据实验室现场勘查决定
	同上
	

	15
	风管系统改造
	▲ 确保通风柜正常运行
	具体规格根据实验室现场勘查定
	同上
	

	16
	管道系统改造
	▲ 确保通风柜正常运行
	具体规格根据实验室现场勘查定
	同上
	

	17
	通风柜修复
	▲ 确保通风柜正常运行
	具体规格根据实验室现场勘查定
	同上
	

	18
	运费及安装
	▲ 确保通风柜正常运行
	
	
	


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  2   年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到安装，验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  20 天内交货、货到后  3个工作日 内安装

地点：    浙江师范大学                  

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1 投标设备必须兼容原有通风设备，做好与原有设备的连接、调试工作，施工时必须将原有通风设备纳入，实现统一管理。

2在接到报修通知后，投标人应在4小时内响应。对于影响系统正常运行的严重故障，投标人工程师及其它相关技术人员必须在2个工作日内赶到现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至故障修复完全恢复正常服务为止，并需要提供确保承诺实现的措施。

3在保修期结束前，须由投标人工程师和我方技术人员进行一次全面检查，任何缺陷必须由投标人负责修理，在修理之后，投标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给我方。报告一式两份。

4投标人需保证所配置的产品有合法的使用权，并有相应的使用许可证。


