眼动交互相关设备及软件  项目招标需求

采购单位名称（盖章）：  浙江师范大学  

一、项目要求

	项目名称
	眼动交互相关设备及软件

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	用于教学互动、儿童阅读、阅读障碍测试、视动整合等方面的教学研究

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	非接触式眼动交互设备
	台
	1
	

	2
	非接触式眼动数据分析软件
	台
	1
	

	3
	非接触式眼动交互设备扩展包
	只
	1
	

	4
	头戴式眼动追踪模块
	套
	1
	

	5
	头戴式眼动追踪系统操作软件
	套
	1
	

	6
	头戴式眼动追踪模块实验设计和采集软件
	套
	1
	

	7
	头戴式眼动追踪模块数据分析软件
	套
	1
	

	8
	头戴式眼动追踪模块笔记本工作站
	套
	1
	


三、技术需求表

	序号
	设备名称
	技术参数
	备注

	1
	非接触式眼动交互设备
	1、遥测式设计，无需任何束缚性装置即可准确采集人眼在刺激材料上的视线位置和轨迹。
2、准确度：≤0.4°    
3、精确度：≤0.2°       
4、采样率：120Hz 
5、头动范围：50X40cm
6、眨眼补偿时间：立刻补偿     
7、操作距离：50-90cm         
8、▲明/暗瞳孔追踪：双光源配置，自动切换
9、▲刺激呈现设备：可连接笔记本、显示器或安装在实际测试物体上，支持任何尺寸显示设备
10、▲设备重量：≤120g
	

	2
	非接触式眼动数据分析软件
	1、集实验设计、数据采集和数据分析功能于一体
2、支持文字、图片、网页、视频、桌面记录、PDF文件、场景摄像机和外部视频刺激材料
3、▲提供含I-VT过滤器的多种眼动数据筛选工具
4、提供热点图、注视轨迹图、兴趣区和基于兴趣区的眼动指标统计
5、▲软件集成调查问卷和回顾式访谈功能，可以和眼动数据结合分析
6、支持本地和远程实时观察功能
7、支持跨组和跨刺激材料的数据统计分析
8、支持动态兴趣区分析，即在动态场景中创建兴趣区
9、提供免费的开发工具，支持Windows、Linux和Mac OS平台
10、支持同步记录被试者的表情、声音、鼠标和键盘反应
11、▲可实现眼动控制功能，用眼睛控制计算机，实现文字输入、浏览与缩放图像、点击等操作，适合医学辅助，残疾人辅助控制等研究方向
12、可与E-Prime，Matlab，Noldus Observer，Morae等第三方软件兼容
13、▲实验设计、数据采集、数据分析功能在同一软件界面, 提供studio原厂正式授权软件，软件可以安装在任何计算机上使用
	

	3
	非接触式眼动交互设备扩展包
	1、▲内建独立数据处理系统，可将X3眼动交互设备采集到的眼动数据进行处理，不受计算机操作系统和硬件的影响
2、▲带有1个USB3.0眼动交互设备接口和一个RJ45专用数据传输端口
3、支持在Windows,Mac和Linux系统下运行眼动应用
4、包含眼动交互设备屏幕安装贴片，支持眼动交互设备的吸附式快速安装
5、附带USB拓展连接线和USB-LAN适配器，支持多种安装方式
	

	4
	头戴式眼动追踪模块
	1、头戴式眼动分析系统
2、符合人体工效学研究，额头处防滑条和鼻梁处的支架的双固定设计，不易滑落
3、采样频率：至少大于等于60HZ或以上优先考虑。
4、重量：不大于69g（头戴部分）。
5、水平视角范围保证 50° ~ 110°。
6、竖直视角范围保证 40° ~ 90°。
7、注视点精度小于等于0.5°。
8、瞳孔追踪精度小于等于0.05°。
9、视线追踪精度小于等于0.1-0.3°
10、场景摄像头像素：不低于1920×1080Full HD
11、场景摄像头采集范围：不低于40~90°
12、视角可单眼双眼两种选择
13、信号采用全无线传输
14、能够兼容各种眼睛，近视的群体也可以使用。
15、具有二次校准功能，完全保证数据的精确性！
16、眼部摄像头位置和角度可调节，针对不同的被试调节到最佳的追踪位置
17、场景摄像头竖向角度可调，可以针对不同高度的测试目标调节竖向角度
	

	5
	头戴式眼动追踪系统操作软件
	配合强大的软件，眼动仪可全方位、多角度分析眼动数据，让您的研究不留死角。并且使用操作方便。并可以和其他子系统（视频行为、生理参数…）同一软件中同步采集数据、同步分析数据。
	

	6
	头戴式眼动追踪模块实验设计和采集软件
	专业、精确、实时双向记录测试者观察内容与视觉注视点。
内置式坐标定位技术，使用二维码Marker摆放在任何你想要的位置，并以此为相对坐标来定义兴趣区域，系统软件自动识别并记录兴趣区域的眼动数据，快速、方便，全自动分析处理检测数据；
	

	7
	头戴式眼动追踪模块数据分析软件
	1、支持眼动数据的实时回放与导出；
2、支持动态实物与动态场景的刺激材料；
3、支持跨组和跨材料的数据统计分析；
4、支持动态兴趣区分析，即在动态场景中创建兴趣区；
5、支持同步记录被试者的使用操作体验过程；
6、支持测试者360度立体环绕观察，实时追踪瞳孔位置，保证精度；
7、▲头戴式眼动仪配合世界主流的VICON三维运动捕捉系统使用，能够得到注视点的空间位置。
	

	8
	头戴式眼动追踪模块笔记本工作站
	1、≥4G内存；

2、≥128G硬盘；

3、≥4G独显；

4、Win10操作系统。
	


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  3   年；

（2）履约金及质保金：①进口产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

②国内产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	（1）进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。

（2）国内产品：货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  15  天内交货

地点： 浙江省杭州市萧山区宁围镇萧山高教园耕文路1108号 

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1、投标方应提出保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划。
2、售后服务内容：包括免费安装调试，质保期内免费为软件升级、故障排除、性能调优、技术咨询等。为有关技术人员进行设备和软件操作使用、系统调试、系统维护、网络管理等方面知识提供技术培训，保证我校技术人员胜任今后的使用和维护工作。
3、质保期内,非工作日时间要求30分钟电话响应，1小时现场响应。



