编号： TP2013053
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	电容位移传感器

	采购内容
	电容位移传感器

	单位及数量
	1套

	主要功能及用途
	用于机械工程领域内微小位移的精密传感及测量基准

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）。


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	电容位移传感器
	套
	1


三、技术需求表
	功能要求

	1.可精确测量机床直线轴移动距离，以验证机床加工精度；

2.可测量机械零件的几何尺寸；

3.可作为其他位移传感器的测量基准；

4.具有数字化控制器及可编程通讯接口；

5.可用于机械零件的振动分析。

	技术参数
	1.测量方式：圆柱面和平面；
2.被测对象尺寸：圆柱（轴径≥5mm），平面（尺寸≥5mm*5mm）；
▲3.量程：≥0.5mm；
4.分辨率：≤0.01μm；
▲5.满量程精度：≤0.1μm；
6.重复性：≤0.01μm；
7.响应频率：≥40kHz；
8.数字接口方式：RS232 或 RS485；
9.模拟接口方式：4-20mA 或 0-10V；
▲10.通道数：双通道

	质量标准
	行业标准

	验收条件及标准
	按货物的功能以及技术参数逐一进行测试验收。


四、商务要求表
	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期： 1  年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后 45 天内交货
地点：   浙江师范大学 3幢 201室        

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	（1）免费运送（将平台运送至指定实验室内：3幢201室）。
（2）设备安装：设备到货后，按照我方通知的日期选派经验丰富的专家负责安装，调试；
（3）技术培训：安装后进行2天的现场培训，内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等；

（4）售后服务：如果仪器出现故障，在接到通知后24小时内卖方须予以答复。如有必要，公司维修人员须在48小时内抵达用户现场维修。重大问题或其他无法迅速解决的问题争取在一周内解决或提出明确解决方案。


