一、项目要求
	项目名称
	全自动多站物理吸附分析仪

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	主要功能：获取固体材料的比表面积和孔隙度的信息，能提供高精度的吸附和脱附等温线数据。用途：主要用于多孔材料比表面积和孔隙孔径分析。

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	全自动多站物理吸附分析仪
	套
	1
	核心设备


三、技术需求表
	功能要求
	必要功能
	该分析仪是全自动运行，能进行真空体积测定的气体物理吸附的系统，能在测定三个样品的同时，独立地对另外六个样品进行脱气操作。该系统可以用于全面地测定具有微孔的物质（如沸石，活性炭，催化剂等）的特性。该系统可提供高精度的吸附和脱附等温线数据，用于确定并给出所有的表面积和技术指标部分所列的有关参数，具备水及有机蒸汽吸附功能。

	性能及技术指标
	主要技术指标
	1 主机技术性能
1.1 气体分析：
1.1 能对常规气体如N2，CO2，CH4，Ar，Kr、H2、乙烷，乙烯进行测量，配备保温功能。
1.2 ▲可对水，苯，甲苯，二甲苯等有机蒸汽进行吸附实验；
1.3 主机性能
1.3.1 ▲3个微孔介孔分析站（其中至少1个微孔分析站），3站可同时进行不同气体吸附实验；
1.3.2 1个饱和压力站P0；配置1000 Torr独立压力传感器，保证在分析的同时可以实时测量P0；
1.3.3 ▲至少配备6个独立软件程序控制脱气站，可同时进行相应数量的样品脱气处理；配备分子涡轮泵系统；采用真空、流动气体吹扫及加热三种功能。
1.3.4 ▲脱气温度：RT-450℃，最高温度不低于450℃。
1.3.5 ▲脱气站和工作站可同时进行，且脱气站和分析站各配有独立的真空系统(为确保精度，脱气站和分析站不可共用真空系统)。
1.4 分析范围
1.4.1 比表面积：0.0001m2/g至无上限（Kr）
1.4.2 孔径分布范围：3.5 Å到5000 Å
1.4.3 孔体积最小检测：0.0001cm3/g
1.5 压力传感器
1.5.1 每个分析站具备29位A/D模数转换高分辨率独立的压力传感器，三级压力传感器，包括1000torr，10torr，0.1torr；
1.5.2 为了保证精确测量，干路气路也需要配备1000torr和100torr压力传感器，P0管有独立的压力传感器。
1.5.3 压力传感器指标
1000torr传感器: Resolution 0.001 mmHg / Accuracy±0.12%; 
10torr传感器: Resolution 0.00001 mmHg / Accuracy±0.12%;  
0.1torr传感器: Resolution 0.0000001 mmHg / Accuracy±0.015%.
1.6 真空系统
1.6.1 分析系统真空：配置耐腐蚀四级隔膜泵及分子泵双泵系统，真空泵流53L/s，极限真空＜3.75ⅹ10-10mmHg；
1.6.2 脱气系统真空：独立的脱气系统配置二阶机械泵系统；
1.6.3 样品管配置单向结密封塞或者真空转移阀系统，防止样品管从脱气站转移至分析站的时候的空气二次污染；
1.7 阀门管理模式：采用最新的气动阀控制，而非电磁阀门。具有高于电磁阀的气密管理模式。
1.8 ▲为了适应蒸汽以及有机蒸汽实验，内部采用防腐蚀管路设计，所有内部接口均采用VCR金属硬连接，带硬密封阀门、金属密封件、进气口阀门及样品管接口均需采用防腐设计处理，具有高抗化学腐蚀性，加强仪器整体耐腐蚀性能，并允许仪器进行大量各类蒸汽实验和有机气体实验，包括但不限于乙烯，乙炔，苯，甲苯，二甲苯等； 
1.9 相对压力（P/P0）范围：1.3×10-9-1.0，最低相对压力≤1.3×10-9
1.10 [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]▲配备等温夹控制冷浴液位，以确保分析的准确性，控制液面变化小于0.1mm，等温夹必须适合各种冷浴，包括液氮、液氩、冰水等；
1.11 内部保温，箱体整体保温温度不低于45℃，±0.05℃，配置不少于3个RTD温度传感器进行实时监测；
1.12 ▲配套杜瓦瓶一套，杜瓦瓶至少3.2升，72小时以上无须人员介入，确保微孔分析过程能在无需添加液氮的情况下进行。杜瓦瓶依靠电梯一次升降到位。
1.13 仪器配置至少6路分析进气口；选配化学吸附进气口和高压空气进样口。
1.14 ▲低压区段进行定量给气，以防止定压给气造成的过压现象导致微孔结果不准确；

2 操作软件要求：
2.1 ▲仪器操作软件支持最新的Windows 7、8或10系统，同时具备最新的动态软件MicroActive或等同于该软件控制与数据处理。验收时将比对MicroActive进行。
2.2 等温线、BET比表面积、Langmuir表面积、t-plot、Alpha-S方法、BJH吸脱附曲线、Dollimore-Heal吸脱附曲线，HK模型，MP-方法，DFT/NLDFT孔径和表面能、Dubinin-Radushkevich、DA模型、自定义报告等大量数据模型；
2.3 提供不少于23种DFT/NLDFT/GCMC密度泛函理论模型，包含多种二维2D-NLDFT模型；
2.4 提供NLDFT双等温线拟合模型用于CO2与N2的分析，来确定碳材料的全范围孔径；

3 主要配置要求及配件
3.1 主机一套（包含专用分子泵、机械泵系统）；
3.2 独立多端口脱气站（根据所配备可独立工作的脱气站数量配备端口）一套（包含专用二级机械泵系统）；
3.3 MicroActive或等同于该软件控制与数据处理软件一套；
3.4 ▲提供微孔标准样品，附上详细的标准样品验收标准，微孔的验收标样误差范围必须小于0.2 Å。
3.5 等温夹套不少于3只
3.6 标配的原装平底球泡样品管不少于16只，以及配套的样品密封塞和填充棒；样品管密封O圈，P0管密封O圈；以及进样漏斗等配套装样工具
3.7 最新配置的计算机系统一套，用于设备的软件操作和数据处理。



	验收条件及标准
	按照厂家验收标准对设备的参数功能进行安装调试验收.

	验收方法及方案
	学校组织专家按照合同规定进行验收。


投标人须提供核心设备生产厂商的出厂技术参数配置表彩页（或中文技术参数说明书，或设备生产厂商有关技术参数的说明）。 

四、商务要求表
	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  1 年；
（2）履约金及质保金：①进口产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。
②国内产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	（1）进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，乙方向甲方出具付款项的全额增值税发票，并提供符合甲方付款流程所需其他材料的前提下， 10个工作日内支付余款。
（2）国内产品：
①设备：乙方向甲方出具付款项的全额增值税专用发票，并提供货物原产地证明（格式见附件）。汇总开具增值税专用发票的，需附税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖单位财务或发票专用章。
②其他货物及服务：乙方向甲方出具付款项的全额增值税发票。
货物安装调试完毕，验收合格，并提供符合甲方付款流程所需其他材料的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。


	交货时间
及地点
	时间： 合同签订后 60 天内交货
地点： 浙江师范大学指定地点             

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1.安装准备：在仪器发货前为用户寄送仪器安装手册
2.仪器到货后两周内上门安装调试，开展现场操作培训。
3.质保期：按用户要求仪器自安装调试验收合格之日起整机系统质保期不少于壹年。
4. 维修响应：接到报修后，1个工作日内作出回应。电话沟通不能解决问题，将48小时内到达现场处理。在接到返修仪器后，工程师在两周内完成检修工作。
5.工作站软件提供终身免费升级

	[bookmark: _Toc170792780]备品备件及耗材等要求
	制造商应在中国设有备品备件库，及时以不高于8.5折的优惠价格为用户提供备品备件



五、对项目的特殊要求及说明
	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准
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