编号：ZB2017072
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	倒置荧光显微镜

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	用于细胞培养和切片观察及数字成像，支持明场、相差和荧光观察。

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单
	序号
	设备名称
	数量
	备注

	主机
	1
	倒置荧光显微镜
	1台
	具体要求见技术需求表

	配件
	1
	落射明场照明系统
	1套
	

	
	2
	相差荧光物镜10X、20X、40X
	1套
	

	
	3
	荧光照明系统
	1套
	

	
	4
	科研级制冷彩色相机
	1套
	

	
	5
	图像处理工作站
	1套
	


三、技术需求表

	设备名称
	性能及技术指标

	倒置荧光显微镜
	1  研究级倒置显微镜主机
1.1  显微镜镜体，U型光路 
▲1.2 编码型物镜转换器，孔位≥6孔

1.3  聚焦机构：备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮（最小微调刻度单位：1μm），行程≥10mm，粗调旋钮扭矩可调，备有上限调节

▲1.4  光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm
2  卤素灯透射光照明装置≥100W，视场光阑可变可调，含白平衡、中灰滤光片及柔光镜一套
3  观察镜筒：双目镜筒：瞳距可在50-76mm范围内进行调节，视场≥22
4  精确定位功能手动载物台，具备XY锁定和复位功能；控制手柄扭力可调；尺寸≥240mm(D) x 444.5mm(W)；移动范围Y≥75mm，X≥114mm；

5  超长工作距离聚光镜，N.A. ≥0.3  W.D. ≥73mm 
6 相衬环板：10×、20×、40×
▲7  物镜
7.1  万能平场半复消色差相差物镜 10X（N.A.≥0.3, W.D.≥10mm）

7.2  长工作距离平场半复消色差相差物镜20X，带盖玻片厚度矫正环（N.A.≥0.45, W.D.≥6.6-7.8mm）

7.3 长工作距离能平场半复消色差相差物镜40X，带盖玻片厚度校正环（N.A.≥0.6, W.D.≥3.0-4.2mm）

8  10×高眼点目镜，视场≥22

9  反射荧光系统

9.1  编码型激发块转盘，≥8孔位，无需拆卸更换激发块，内置光闸，防水设计；

9.2  荧光激发块：蓝色（B）激发块，绿色带通发射；绿色（G）激发块，红色带通发射、紫外（U）激发块，蓝色带通发射
9.3  100W超高压汞灯光源，带聚光透镜
10   1XC型接口
11
  高速高灵敏制冷型彩色CCD相机

▲11.1 像素≥600 万，CCD 芯片≥1 英寸

11.2  像元尺寸≥ 4.54 x 4.54 微米，对角线尺寸≥16mm
11.3  量子效率 (QE) 峰值(600nm) ≥75%

11.4  单像素线性满阱容量≥16,000e-
11.5  读出噪声≤5.7e-(RMS)
11.6  暗电流≤0.00017 e-/像素/秒
11.7  半导体制冷：零下20摄氏度 (室温12℃)

11.8  高级定量智能图像处理：像素缺陷校正，动态背景扣除

11.9  USB 3.0接口，兼容 Windows® 7、Windows® 8和 Windows® 10 64位操作系统

12 图像采集软件
12.1 拍摄功能：自动曝光、自动白平衡、过曝指示、伪彩添加；
12.2 分析功能：区域及线性强度统计分析；长度测量；电子数测量；
12.3 视频拍摄：单帧、延时时间序列或高速视频采集；序列图像可保存为视频文件；
12.4 2种多通道图像叠加模式：拍摄时自动叠加成伪彩色图像，方便易用；拍摄完叠加成伪彩图像，自由组合；
12.5 基础图像处理功能：标尺添加、对比度调节、位深转换、截图复制、颜色提取
12.6 用户可定义功能按钮是否显示及显示位置；带状控制按钮排布，方便寻找所需功能；
12.7具备图像发表功能，输出后保留图像图层和感兴趣区域信息，一键保存至默认文件夹


说明：

上述技术参数为本次招标的基本要求。考虑到品牌间的差异，个别专业术语的命名不一致，允许各投标单位以各自的专业术语响应。
四、商务要求表
	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  壹   年；

（2）履约金及质保金：①进口产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

②国内产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	（1）进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。

（2）国内产品：货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后 120 天内交货

地点： 浙江师范大学指定地点                        

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1. 自仪器安装调试合格之日起免费保修壹年，在质保期内，成交供应商负责为采购人的设备提供免费维护、保养和免费更换损坏的和有缺陷的零部件；质保期满后，中标人应提供终身维修，采购人只付零配件的费用，能长期提供良好的技术支持及零部件的优惠供应；

2. 在仪器到货后，应根据采购人安排尽快派技术工程师进行现场免费安装，并对采购人单位至少两名工作人员进行技术培训，使采购人能掌握有关系统设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作的目的，培训所发生的所有费用由供货商提供； 

3. 当设备发生任何故障或不能正常运转时，成交供应商需提供24小时电话咨询，如故障问题仍无法解决，成交供应商必须在接到采购人通知后24小时内派员到现场解决问题。


五、对项目的特殊要求及说明

	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准

	依据名称
	[2017]39993


