  数码光学显微镜与辅助教学系统  项目招标（谈判）需求

采购单位名称（盖章）：  浙江师范大学  

一、项目要求

	项目名称
	数码光学显微镜与辅助教学系统

	采购内容
	“详见设备清单”

	单位及数量
	“详见设备清单”

	主要功能及用途
	系统采用2台教师主控端数码显微镜和25台学生数码显微镜实现无线显微镜数码互动教学功能,提高显微镜教学效率。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；经批准采购进口产品的，应标明“本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产”


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	教师生物数码显微镜
	台
	1
	

	2
	教师体视数码显微镜
	台
	1
	

	3
	学生数码生物显微镜
	台
	25
	

	4
	软件系统
	套
	1
	

	5
	教师端便携式计算机
	台
	1
	


三、技术需求表

2.如为多台设备请用以下表格：

	序号
	设备

名称
	功能

要求
	技术

参数
	质量

标准
	验收条
件及标准
	验收方
法及方案
	备注

	1
	教师数码码显微镜  
	示教及科研使用
	1、观察头：铰链式三目，30°倾斜， 360°旋转；两档分光比：0:100或50:50

2、目镜：高眼点大视野平场目镜PL10X/22㎜，视场数不小于22mm，

3、物镜：无限远平场消色差物镜Plan 2X/0.06， 4X/0.10，10X/0.25，20X/0.40，40X/0.65，100X/1.25；

▲4、载物台：不小于187㎜X166㎜双层复合机械平台，移动范围不小于80㎜X55㎜；
▲5、调焦机构：粗微动同轴，带有松紧调节和机械上限位装置；粗动行程不小于30mm， 

▲6、聚光镜： N.A.1.2/0.22摇出式消色差聚光镜,带刻度指示的可变光栏；

▲7、摄像系统：采用500万SONY ICX282AQ CCD(彩色)芯片(非CMOS芯片) 
	符合国家标准
	成交方应提供合同商品的有效检验文件，经需方认可后，与合同的性能指标一起作为合同商品验收标准。
	仪器制造商授权的技术人员到现场免费进行安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训操作技术人员
	

	2
	教师数码体视显微镜
	教师示教
	1、内置数码一体观察头，60度倾斜，
2、高眼点大视场目镜10X，视场数不小于22mm，自带视度调节，目镜锁定在观测同上；

3、连续变倍物镜0.8X-3.5X，工作距离95mm。一体化立臂机座，调焦行程：92mm，

4、瞳距调节范围50mm-75mm，带内置联琐装置。

▲5、内置不小于500万像素摄像系统，配4G SD卡，带红外遥控制模块，无须与电脑相连，随时拍摄保存镜下图片，图像具有三种输出方式：HDMI，USB2.0及 RCA；

6、上下高亮度LED光源，独立可调，并且上光源照射角度可调，方便多角度照明。
	符合国家标准
	成交方应提供合同商品的有效检验文件，经需方认可后，与合同的性能指标一起作为合同商品验收标准。
	仪器制造商授权的技术人员到现场免费进行安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训操作技术人员
	

	3
	学生数码显微镜
	学生实验需要
	1、放大倍数：40X-1000X。

2、光学系统：无限色差校正远光学系统。

▲3、观察筒：30°倾斜，铰链式三目观察镜筒；瞳距调节范围：54mm~75mm。旋转镜筒带上下位置（纵向360度旋转）：在标准65mm瞳距时，通过旋转双目筒，即可将眼点高度提升34mm。
▲4、目镜： PL 10×/22mm，视场数不小于22mm，目镜视度可调（非目镜筒调节），带锁紧装置。

5、转换器：内定位内倾式5孔转换器。

6、载物台：不小于150×140（mm）双层复合式机械移动载物台，移动范围76×50（mm）
7、物镜：无限远平场消色差物镜：Plan 4X/0.1，10X/0.25，20X/0.50,40X/0.65（弹簧），100X/1.25（弹簧，油）;

8、聚光镜：柯拉照明聚光镜，N.A.1.25，中心可调，孔径光栏可调；要求带暗场、相衬附件插槽。
▲9、照明系统：柯拉照明，自适应100-240V宽电压设计，单颗3W高亮度长寿命LED灯,底座侧面抽屉模块式照明方案，插拔式换灯机构（灯室），可进行LED灯和卤素灯互换，预定中心，亮度连续可调。
▲10、调焦机构：粗微调同轴，带松紧调节和随机限位装置；粗调行程不小于28mm，精度：0.002mm；

▲11、采用不小于300万SONY ICX252AQ CCD(彩色)芯片(非CMOSS芯片)。逐行扫描，具有自动曝光、自动白平衡功能；保证学生机目镜下和液晶屏幕的显微镜图象同步清晰。
▲12、图像处理器：CPU四核心 1.8GHz/2GB DDR3L超低功耗内存/存储容量32GB eMMC Flash/屏幕尺寸不小于10.6英寸/屏幕分辨率1366x768/支持蓝牙4.0/WIFI/触摸/重力感应，必须支持window8.1系统，要求同时支持鼠标键盘。
	符合国家标准
	成交方应提供合同商品的有效检验文件，经需方认可后，与合同的性能指标一起作为合同商品验收标准。
	仪器制造商授权的技术人员到现场免费进行安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训操作技术人员
	

	4
	软件系统
	
	1、互动控制功能                                     

1-1、广播教学
▲广播教学功能可以将教师机显微镜图像和教师讲话实时传送至学生机。可对单体、部分和全体学生进行广播教学
▲广播教学时，可设定学生端以全屏方式还是以窗口方式接收教师广播的图像内容。
1-2、学生演示/示范教学
教师可选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学，该学生机镜下图像及声音可转播给其他所选定的学生。 
1-3、分组教学
可以将所有学生任意分为若干组，任命其中一位学生为主动方代替老师在组内教学，实现分组教学的功能，组与组之间互相不干扰；组内的学生可以进行双向的完全互动讨论，但组与组之间互相不干扰。

1-4、监控教学（双通道监控教学）
教师可以监控所有学生计算机的画面。
教师可以监控所有学生显微镜的视频画面（学生计算机黑屏肃静的情况下也能够监控）。
对监视的任意学生画面，老师可在任意时刻对某一学生的画面全屏监视，并可以通过遥控功能取得学生的鼠标键盘控制权。遥控分单向和双向两种.
1-6、对比教学
数字切片对比教学：可以在视频显微图像上叠加数字切片进行对比读片教学。
标准图片对比教学。可以把标准图片叠加在正在观察的显微视频上，便于学生比较读片。
不同视场对比教学。通过拍照到“剪切板”功能演示同一切片不同视场下的形态比较。
视频对比教学。通过在显微视频上插入课件资源中的录像视频进行比较教学。
▲1-7、彩色光标教学
彩色光标功能，独特的光标变色及大小可调方式，使得学生在离投影屏距离较远时也能轻易辨别。（至少提供三种颜色光标）
▲1-8、教学辅助功能/教学及实验室管理功能
黑屏肃静：对不认真听课的学生电脑可以进行黑屏肃静，黑屏肃静时学生电脑的键盘、鼠标被完全锁定。除非教师取消黑屏才能使用。此时有的操作系统快捷按键都不起作用，如ctrl+alt+delete等。

黑屏肃静下仍通道进行纯语音授课。
黑屏肃静下教师仍能监控学生显微镜的视频画面。
通过网卡是否激活锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律。教师可以控制学生对各种应用程序的使用和限制，如学生乱装软件、玩游戏等。以控制学生使用IE浏览器，对访问网站做限制
U盘控制：教师对学生电脑USB接口有一下控制功能：只读、开放、完全禁止，防止感染病毒
防卸载功能：能防止学生随意卸载软件系统。
2、显微视频控制功能
图像动态局部放大功能，实时观察采集图像局部特征。全局导航窗口：全局导航窗口可随时观察显微视频全局，也可快速导航到感兴趣的区域
模拟显微镜观察功能：实时圆形视场观察，提高学生注意力。
拍照到剪切板功能：可把显微视频图像拍照到剪切板，在WORD或其他文档处理中进行快速粘贴，也可以在显微视频上进行粘贴，进行不同视场对比
视频手势移动功能，按下鼠标左键可实时移动视频图像。
实时显微视频图像直方图显示
实时显微视频图像清晰度数字辅助提示。
教师端图像支持区域曝光和区域白平衡功能。
▲3、专业课件教学系统软件                                     

提供大量教师备课所需的多种素材，通过软件程序化的管理，使文本页与多媒体资源管理页有机结合。

4、教师端专业形态学图像分析软件                                
可进行单帧图像、序列图像采集，动态图像录像。支持BMP、JPG、ICO、PNG、TIF、GIF等各种图像格式
具有强大的图像编辑功能，可以调节亮度、对比度，还具有图像复制、剪切、旋转、滤色等处理功能。
独特的标尺栏功能，实时显示图像的真实尺寸和叠加标尺，标尺位置、粗细、字体大小、字型、颜色等任意选择。
功能强大的图像倍率设置功能，对拍摄图像按照指定倍率打印或显示。
▲5、数字（虚拟）切片教学系统软件             
将传统显微镜与数字切片互动教学和学习，既注重了学生的操作能力，也培养了学习的简便性与兴趣性，既方便教学课件制作，教师可随心所欲的发挥制作空间，灵活方便，方便规划建立精品课程。

系统支持C/S、B/S模式部署，可以手机、平板、电脑可以从本地局域网、校园网、Internet等网络上远程自主学习，也可以开展跨地域的远程教学模式，激发探究热情，实现教育方式的多样化。

显微虚拟数字切片系统与数码显微镜视频系统实现无缝结合，数码显微镜实时视频上可叠加图形、文字、图片、PPT/WORD/EXCEL、FLASH及多媒体视频和数字切片等。

使用中无需实物切片，解决了实物切片的丢失、褪色、损坏问题。

提供常用数字切片（不少于90片），需提供著作权证书

6、学生端显微图像软件。   
7、显微镜和软件系统为同一生产产家。
	符合国家标准
	成交方应提供合同商品的有效检验文件，经需方认可后，与合同的性能指标一起作为合同商品验收标准。
	仪器制造商授权的技术人员到现场免费进行安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训操作技术人员
	

	5
	教师端便携式计算机
	教师示教
	规格：i3-4030U(1.9 GHz/3 MB/双核)/14'' HD防眩光屏/4G 1600Mhz 1根 内存/500G 硬盘/2G独立显卡/无线网卡/720P 高清摄像头/Win7 HB光驱：DVD刻录光驱；操作系统：WIN7 Home Basic；I/O 接口：USB口：2 个 USB 3.0；2 个 USB 2.0；
	符合国家标准
	成交方应提供合同商品的有效检验文件，经需方认可后，与合同的性能指标一起作为合同商品验收标准。
	仪器技术人员到现场免费进行安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训操作技术人员
	


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  2   年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  30   天内交货

地点：    客户指定                        

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	接到需方通知后，应在不超过8小时内做出响应，不超过48小时内解决故障。


五、投标人的资信要求表

	政策性加分条件
	符合节能、环保等国家政策要求

	质量管理、企业信用要求
	1、 生产企业具有ISO9001、ISO14001、ISO13485等体系认证，
2、 所有产品需通过具有国家光学检测报告，软件具有国家软件注册权证书，
3、 生产企业需按照《中国人民共和国电子信息产品污染控制管理办法》（第39号）的要求需对所有的电子零件、组装件和过程的有害物质进行严格控制，提供证明材料原件。

	能力或业绩要求
	提供近三年以来的同类产品业绩表及合同3份以上。

	原厂商承诺
	生产厂家提供为本次项目的主要设备情况


项目联系人：吴樟荣                联系电话：13857983999
分管领导：

                                     日期：

注意事项：
1. 请科学、合理地提供本项目的有关采购需求，这是采购工作能否取得成功的关键。

2. 对于重要且不可偏离的性能与技术指标请务必在有关技术参数前加“▲”，在评标时，如发现供应商提供的产品在该技术参数上有负偏离时，该供应商的投标书则为无效标。

3. 除单一来源采购项目外，不得指定品牌或供应商进行采购。因项目特殊并经专家论证确需指明相关产品品牌的，则品牌数量不得少于3个，且品牌之间应当具有可比性（相关推荐品牌请在备注栏中注明）。同时必须在采购文件中表示“除采购文件明确的品牌外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加”的意思。

4. 若是单一来源谈判的项目，则要求提供单一来源谈判的供应商名称，联系人，电话，E-MAIL地址等信息。同时要求参加单一谈判的供应商应是浙江采购网注册的供应商，否则，无法进行相关谈判。

   5. 使用部门除交纸质材料外，另发一份电子稿给我中心项目经办人。

