
谈判需求
编号： TP2013058 
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	灯具测试系统

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	主要是对LED灯具的性能及老化性能测试。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）。


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	灯具光色检测系统
	套
	1
	

	2
	灯具老化箱
	套
	1
	

	3
	灯具分布光度计
	套
	1
	


三、技术需求表
	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	灯具光色检测系统
	▲1、可对小型生产线上LED球泡灯、LED T型灯管、灯条和面板灯等进行在线安规及其光、色、电参数检测；
2、 测试范围：LED 球泡灯（尺寸：泡径≤11cm，高度≤15cm）和LED T型灯管（兼容T5 和T8，尺寸：60cm≤L≤120cm），灯条（尺寸：60cm≤L≤120cm），面板灯（尺寸：60cm≤L≤120cm，W≤60cm）；
3、检查量：交流耐压、直流耐压、光通量，波长、半波宽、显色指数、色温、色品坐标、色容差，电压、电流、功率、功率因数等；
4、一次可测试球泡灯不少于8只（单独测光色电参数时间不长于20s，测光色电及耐压参数时间不长于50s）或T8/T5 灯管不少于4只(单独测光色电参数时间不长于12s，测光色电及耐压参数时间不长于30s)或8条灯条(单独测光色电参数时间不长于25s)或1个面板灯(单独测光色电参数时间不长于4s，测光色电及耐压参数时间不长于12s)；
5、光色电同时在线测试，自动进出料（面板灯除外）；

6、具有产品身份标定记录，数据可追溯；
7、具有测试参数报表统计及打印功能；
8、电参数（面板灯除外）：
测试电压范围在1.0—300.0V，精度为±（0.4%+0.1%量程+1字），分别率：0.1V；
测试电流范围在0.005—20A ±（0.4%+0.1%量程+1 字），分别率为1mA；
功率范围0.1—6000W，精度为±（0.4%+0.1%量程+1 字），分辨率0.1w；
9、光参数（面板灯除外）：
光通量测量范围：50-15000lm，精度3%读数，分辨率：0.1lm；
波长范围380-780nm，精度为1nm，分辨率：0.1nm；
显色指数范围0-100，精度为1，分辨率：0.1；
10、色参数（面板灯除外）：
色品坐标X、Y&U、V，精度0.003，分辨率：0.0001；
色温范围：1300-25000K，精度0.8%在6500K，分辨率：1K；
11、耐压（面板灯除外）：
电压范围0.200-5.000kV，精度2％读数+5V，分辨率：1 V；
电流范围AC：(0.100-20.00)mA/DC: (0.100-10.00)mA，精度：3％读数+5 个字，分辨率：0.01mA；
测试时间范围：0.3-999.9s，精度为0.1%+50ms，分辨率：0.1s;

12、应配有电脑设备。

	2
	灯具老化箱
	▲1、可对LED球泡灯、T型灯管和面板灯可通过高压冲击、常压冲击、低压冲击、高温老化、市电漫游、节拍冲击进行老化测试。
2、针对不同产品可设定不同的老化模式，如高低压、高温老化时间比例；

3、单块老化板测量不低于140颗LED球泡灯或40支T型灯管或面板灯8块(600×1200mm)；

4、测试功率：老化总容量不低于3KW,单板不低于500W，总配不少于6板,可老化：球泡灯，T5和T8，面板灯（60×120cm，60×60cm，30×60cm，30×30cm）；

5、升温不低于60℃并可任意调节，老化时间可任意设置；

6、配有老化测试电源：10KW变频电源，老化电压稳定，可输出0~300V。

	3
	灯具分布光度计
	▲1、可对灯具空间光度分布性能进行测试，为灯具二次配光设计提供数据支持。 
2、可对路灯、隧道灯、格栅灯、投光灯、日光灯管、射灯等各种照明灯具进行测试；

3、测试项目为：灯具的空间光强分布曲线、光强数据、区域光通量、灯具效率、利用系数、眩光等级、最大允许距离比、有效发光角、上射光通量、下射光通量、等照度曲线、等光强曲线等光度参数、以及电压、电流、功率、功率因数等电参数；

4、被测灯具可自动绕垂直轴或水平轴转动：水平0～360°，垂直0～±180°，轴转精度不低于：0.1°，分辨率优于：0.01°。
5、机械结构精密设计，测试装置转台高度低,转动平稳，低噪声，转轴精度优于0.01°，软件自动控制转台旋转；

6、激光校准、优于国家一级标准的光度探测器；

7、可实现CIE C-γ和B-β两种测量方案；

8、需符合符合“GB9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求(GB-T)”路灯测试国家标准；

9、光照度在0.01lx–100klx，精度小于0.035，分辨率优于0.001lx；

10、配光曲线：-180°～＋180°；

11、有效发光角：-180°～＋180°；

12、可支持单臂和双臂测试；

13、变频电源要求：

   频率稳定度优于0.001；

   负载稳压率优于0.01；

   波形失真度优于0.01；

   反应时间小于2ms；

14、应配有电脑设备。


四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限壹年；

2、履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	售后技术服务要求
	1、设备安装：设备到货后，卖方按照用户通知的日期选派经验丰富的专家负责安装，调试。

2、技术培训：安装后进行2天的现场培训，内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等，随后免费提供4人一周国内操作培训(基础2 \高级2人一次)。

3、售后服务：如果仪器出现故障，在接到用户通知后24小时内卖方须予以答复。如有人一次必要，公司维修人员须在48小时内抵达用户现场维修。重大问题或其他无法迅速解决的问题争取在一周内解决或提出明确解决方案。

	交货时间及地点
	时间： 合同签订后 50天内交货；

交货地点：浙江师范大学科技楼28栋指定位置（浙江金华）。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。



