一、项目要求
	项目名称
	实验室改造设备

	采购内容
	实验室改造设备

	单位及数量
	1批

	主要功能及用途
	详见设备清单

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	实验台（边台）
	米
	96
	钢木结构，环氧树脂台面

	2
	实验台（中央台）
	米
	5.5
	钢木结构，环氧树脂台面

	3
	高温台
	米
	16
	全钢结构，大理石台面

	4
	通

风

柜
	台
	2
	1.5米全钢步入式

	
	
	台
	2
	1.2米全钢结构，环氧树脂台面


	
	
	台
	15
	1.5米全钢结构，环氧树脂台面

	
	
	台
	2
	1.8米全钢结构，环氧树脂台面

	5
	气瓶柜
	台
	5
	全钢结构

	6
	试剂柜
	台
	10
	全木结构

	7
	试

剂

架
	米
	6
	铝玻结构双层边台试剂架

	
	
	米
	5.5
	铝玻结构双层中央台试剂架

	8
	器皿柜
	台
	1
	全木结构，食品级pp层板

	9
	水槽组
	套
	19
	实验室专用pp一次成型，含实验室专用三嘴水龙头

	10
	岛式插座
	套
	90
	双联岛式插座

	11
	屋顶离心风机
	台
	8
	pp材质屋顶离心风机

	12
	pp离心风机
	台
	4
	pp材质

	13
	通 风 柜1
	台
	14
	

	14
	通 风 柜2
	台
	4
	

	15
	通 风 柜3
	台
	1
	  

	16
	屋顶PP离心风机
	组
	1
	

	17
	通风系统改造
	组
	1
	

	18
	边台1
	组
	3
	

	19
	边台2
	组
	3
	

	20
	边台3
	组
	4
	

	21
	边台4
	组
	1
	

	22
	水槽组
	组
	6
	(含pp水槽、三嘴水龙头、水槽柜)

	23
	三嘴水龙头
	件
	20
	

	24
	试剂架及吊柜1
	组
	3
	

	25
	试剂架及吊柜2
	组
	2
	

	26
	试剂架及吊柜3
	组
	1
	

	27
	边台试剂架
	组
	2
	

	28
	架子隔断
	组
	2
	

	29
	千级天平台
	组
	1
	


说明：上述设备清单中1-12项的使用单位是物化所，13-29项的使用单位是生化学院
三、技术需求表
	序号
	设备

名称
	功能

要求
	技术

参数
	质量

标准
	验收条件及标准

	1
	实

验

台
	实验操作台和洗涤台
	1、规格要求：▲要求到实验室现场测量确定；

2、要求采用钢木结构，台面要求采用厚度≥19mm的环氧树脂板，防水防静电，表面光滑，易清洗，耐磨，要求耐酸碱、防腐蚀有良好的承重性能；

3、▲ 要求带抽屉和下柜。

4、柜体要求采用露水河≥18mmE1三聚胫胺板；采用2mm厚pvc封边条，钢架要求采用60mm×40mm×1.2mm方钢制作,须经酸洗磷化环氧树脂喷涂,化学防锈和耐酸碱腐蚀工艺处理; 

5、要求PP条形隐形拉手、海福乐钢制铰链及导轨。

6、▲ 根据要求配套水池和水龙头（另配）
	行业标准

	系统验收合格的条件：安装完成，经一段时间的运行正常后，性能满足采购文件的要求，现场测试通风和噪音



	2
	高

温

台
	放置烘箱等高温仪器台
	1、规格要求：▲要求到实验室现场测量确定；

2、要求采用全钢结构，台面要求采用厚度≥20mm的中国黑大理石台面耐高温、有良好的承重性能；钢架要求采用60mm×40mm×1.5mm方钢制作,须经酸洗磷化环氧树脂喷涂,化学防锈和耐酸碱腐蚀工艺处理;
	
	

	3
	通

风

柜
	1、通风柜气密性能:调节门在工作开启高度0.45m(自下通板上方向上),面风速≥0.5m/s,计算排风量=调节门宽度*调节门开启高度*0.5m/s*3600秒）；

2、面风速要求：在调节门开启高度发生变化时,排风量也应相应的发生变化,在排风量相应的变化情况下,面风速应保持≥0.5m/s；变风量排风柜调节门允许开启至最高开启高度 (下通板上方0.71m),其面风速应保持≥0.5m/s；

3、面风速均匀度:按标准规定要求所测得的面风速,其最大值、最小值平均偏差应小于5%；

4、排风柜阻力:排风柜调节门开启至最高位置,面风速保持0.5m/s的条件下,排风柜阻力应小于或等于70Pa；

5、排风功能:排风柜调节门在下移时应设置最低位置限位装置(在下通板上方5～10mm内),防止调节门全关时与下通风板碰撞,下通风板下方具进风通道,可优化通风性能；

6、 噪音：通风柜开启时，噪音应小于50分贝
	1、规格: ▲ 要求到实验室现场测量确定；

2、▲通风柜外壳、箱体：要求采用全钢结构，钢板厚度≥1.2 mm。表面要求静电喷涂环氧树脂烤漆，耐高温、耐酸碱；

3、▲台面：要求采用厚度≥19mm、一体成型环氧树脂台面, 要求耐刮磨、耐酸碱、耐强腐蚀、耐高温、耐冲击、易清洗；

4、内衬板及导流板：要求耐酸、耐碱、耐高温，内衬板和内导流板的固定要求采用无铆钉设计和专用防腐材料连接件。要求所有的内衬板及导流板为可拆卸结构；

5、上、下水连接处、电线接线端处内衬板要求方便拆卸、便于检修和更换；

6、 操作门：要求采用≥5mm安全玻璃视窗（要求防爆钢化玻璃）。要求采用无间断平衡、隐蔽式结构设计，要求视窗配重采用链轮式传动，确保视窗的平稳开、关，在任意一点都可以停顿。

7、窗口把手：要求采用模具开发成型流线型把手

；8、▲照明：要求采用30W防爆日光灯，确保工作面不低于450Lux的亮度标准，不与柜内气体接触，易更换。

9、水龙头：要求采用铜质一体成型实验室专用单口鹅颈水龙头，要求鹅颈360度可调、瓷阀芯，方便拆卸清洗阻塞，表面要求经环氧树脂粉沫喷涂防腐处理。

10、水槽：要求采用实验室专用PP通用小水槽。

11、要求采用LED触摸控制面板，要求每个风柜能单独控制；并且每台都有独立漏保开关；

12、▲ 通风柜下柜：要求分成两层，要求隔层板的高度可以调整或拆卸。
	
	

	4
	气

瓶

柜
	存放实验所需气体
	1、规格：900*450*1900；

2、采用1．2mm镀锌钢板表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理。

3、内置气瓶数量按客户要求而定。

4、两侧留有圆型气路出口。

5、双开门安装安全锁，柜内安装气瓶固定带。

6、底部设计合页翻板式气瓶推车导板。
	
	

	5
	试

剂

柜
	存放实验用药品及试剂
	1、规格: 900*450*1800全木结构；

2、柜体、层板要求采用露水河≥18mmE1三聚胫胺板；

3、采用2mm厚pvc封边条。

4、柜内层板可任意调节高度；

5、门板处加装双锁鼻子。
	
	

	6
	试

剂

架
	试验边台及中央台上部摆放试剂和药品
	1、规格：▲要求到实验室现场测量确定；

2、框架：采用40mm*80mm的铝合金型材、外加环氧树脂塑粉高温固化处理；

3、层板：采用8mm厚玻璃，四周车边处理，光滑、不伤手，铝合金型材挡边，优质钢板折弯挂钩，立柱底座配防溅多功能插座。
	
	

	7
	器

皿

柜
	存放玻璃器皿
	1、规格: 900*450*1800全木结构；

2、柜体要求采用露水河≥18mmE1三聚胫胺板；

3、采用2mm厚pvc封边条。

4、柜内层板采用食品级pp层板。
	
	

	8
	水

槽

组
	分别配于边台和中央台用于清洗
	1、水龙头：实验室专用，铜质、陶瓷阀芯，表面烤漆处理、清洗、不易划伤、带冷凝水尖嘴，鹅颈管可360度旋转。

2、水槽：pp材质，一体模压成型、耐强酸碱和有机溶剂腐蚀。
	
	

	9
	岛

式

插

座
	试验台、操作台电源
	用高90mm梯形线槽，由铝合金型材一次拉伸成型，附多功能插座（数量可选）,可选配独立带开关插座。
	
	

	10
	屋

顶

离

心

风

机
	新装离心引风机
	1、规格:（要求根据实验室现场，确定风机功率、型号等数据）
2、▲屋顶式风机要求调节门在工作开启高度0.45m(自下通板上方向上),面风速≥0.5m/s。
3、▲离心风机（包括风机防雨帽、风机电源线、风机减震系统等）、终端排风设备。
4、选用同行业认可品牌风机（提供证明材料）。
5、噪音：通风柜开启时，噪音应小于50分贝。
6、控制系统在相应实验室，并能显示开或关。
	
	

	11
	风

管

系

统
	1、通风管路要求用PVC材质。
2、风管支架的安装：风管垂直安装支架间距不应大于2.5m，水平安装吊架间距不应大于3m，单根管至少有2个固定
	1、风管均采用品牌PVC管材。
2、规格要求：（▲要求到实验室现场测量确定）
3、中低压系统硬聚氯乙烯（PVC）圆形风管板材厚度（mm）风管直径D
板材厚度（mm）D≤400
 4.0；400＜D≤630
  6.0；外排风管采用优质PVC风管，管径≥φ300mm的壁厚不低于5mm。4、通风系统施工安装符合GB50243-2002相关规定
	
	

	12
	PP

离

心

风

机
	1、直接外排。
2、具体包括：外墙打洞；室内风机安装；安装室内新通风管及支架。
	1、规格要求：（▲要求到实验室现场测量确定）
2、噪音：噪音小于65分贝。

3、风管支架的安装：风管垂直安装支架间距不应大于2.5m，水平安装吊架间距不应大于3m，单根管至少有2个固定点。

4、控制系统在相应实验室，并能显示开或关。
	
	

	13
	通 风 柜

1
	1. ▲ 通风柜气密性能:调节门在工作开启高度0.45m(自下通板上方向上),面风速≥0.5m/s,计算排风量=调节门宽度*调节门开启高度*0.5m/s*3600s）。
2. ▲ 面风速要求：在调节门开启高度发生变化时,排风量也应相应发生变化,面风速应保持≥0.5m/s；变风量排风柜调节门允许开启至最高开启高度 (下通板上方0.71m),其面风速应保持≥0.5m/s。噪音≤65dB。
3. 面风速均匀度:按标准规定要求所测得的面风速,其最大值、最小值平均偏差应小于5%；

4. 排风柜阻力：排风柜调节门开启至最高位置,面风速保持0.5m/s的条件下,排风柜阻力应≤70Pa；

5. 排风功能：排风柜调节门在下移时应设置最低位置限位装置(在下通板上方5～10mm内),防止调节门全关时与下通风板碰撞,下通风板下方具进风通道,可优化通风性能；同时，风柜下箱需带排风。
6. 给排水：确保通风柜及相关实验台上、下水畅通

7. 噪音：通风柜开启时，噪音应小于60分贝
	1. ▲通风柜外壳、箱体：采用全钢结构，钢板厚度≥1.2 mm，表面静电喷涂环氧树脂烤漆，耐高温、耐酸碱。

2. ▲台面：采用厚度≥19mm、一体成型环氧树脂台面, 要求耐刮磨、耐酸碱、耐强腐蚀、耐高温、耐冲击，易清洗，四周带挡水边。

3. ▲内衬板及导流板：要求耐酸、耐碱、耐高温，内衬板和内导流板的固定采用无铆钉设计和专用防腐材料连接件。内衬板及导流板为可拆卸结构，方便清洗、拆装、更换。

4. ▲操作门：采用≥5mm安全玻璃视窗(要求防爆钢化玻璃)，无间断平衡、隐蔽式结构设计。视窗配重利用滑轮组连接，保证视窗平稳开、关。在通风柜视窗与工作台面垂直闭合处设计留有防止气体外溢的气流栅，用以防止因温差而产生对流气体外溢。视窗玻璃可根据需要采用固定整体式或三块移动式设计。
5. 窗口把手：采用模具开发成型流线型铝合金，表面经环氧树脂粉沫烤漆喷涂。
6. 照明：采用30W日光灯，保证工作面不低于450Lux的亮度标准，不与柜内气体接触，易更换；

7. 水槽：采用实验室专用PP通用小水槽，单口水嘴。
8. 上、下水连接处、电线接线端处内衬板要求方便拆卸、便于检修和更换。
9. 水龙头：采用铜质一体成型实验室专用单口鹅颈水龙头，表面经环氧树脂粉沫喷涂处理，鹅颈360度可调、瓷阀芯，可拆卸清洗阻塞。
10. 插座：配置万能插座，适用各种仪器插头。可根据要求设置插座数目和位置
11. 台面颜色黑色，柜体、柜门面板用浅蓝色。
12.无级调速电子风阀及带角度显示LED触摸控制面板。控制面板及电源插座设计在风柜铝合金型材外立面上，设有电源指示、光源开关、电源开关，便于观察与操作。
13.下柜带活动隔层板，承重性好，易装拆。整体采用厚优质镀锌钢板，经除油袪渍处理，再经EPOXY涂层，抗压性强，耐酸碱抗腐蚀，防水。

14. 含通风柜风扇叶轮(国标)及风柜电机加固。

15. 含风管管路必要改造和连接。排风顺畅。

16. 含风柜电缆线路及相应连接安装(国标)。

17. 含风柜给排水相应组件(PP上水管、PVC下水管)及安装。

18. ▲负责实地勘察，原通风柜系统拆除和清理工作；新通风柜的运费及安装。
	
	

	14
	通 风 柜2
	同上
	同上
	
	

	15
	通 风 柜3
	同上
	同上
	
	

	16
	屋顶PP离心风机
	
	1．▲4-72-6A, 风叶、机壳、进出风口均采用PP材质，具有运转平稳、低噪音、耐酸碱腐蚀等优点。选用同行业认可品牌。

2．▲转速： 1450 r/min，流量：( 9000 m3/h，功率 4.0 kW；要求调节门在工作开启高度0.45m(自下通板上方向上)，面风速≥0.5m/s。

3．▲包括风机防雨帽、风机减震系统、终端排风设备等；风机电源线、配电箱；接触器，启停开关、按钮(触摸式)和指示灯。风机线路、控制系统的连接安装。按国标。

4. 负责实地勘察、原风机及组件的拆卸；新风机的运费及安装。
	
	

	17
	通风系统改造
	▲ 确保通风柜正常运行、排风顺畅
	1. ▲PVC风管及弯头，材质具有良好的耐腐蚀性和耐老化性能，连接处具有良好气密性。
2. 含风管支架(国标)。

3. 含实地勘察，及相应风管管路(连接组件)调整，必要处加以更换和改造。保证相应风路排风顺畅。
	
	

	18
	边台1
	实验操作台
	1. ▲主框架：采用40*60mm，壁厚1.8mm的冷拉方管C型结构，表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。

2. 柜体：采用18mm三聚氰胺双饰面板，以2mmPVC封边，专用连接件连接。柜体配合地脚直接落地，并由地脚支承。
3. ▲台面：采用12.7mm实心理化板边沿加厚至25mm，水槽周围加挡水边。
4. 柜门及抽屉面：采用18mm三聚氰胺双饰面板，柜门和抽屉板面配以铝合金一字免拉手，其余断面以优质2mmPVC封边条配合进口胶王热熔封边作防水处理。

5. 五金配件及其它铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链。 

6. 把手：采用铝合金一字型暗拉手，表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理。

7. 滑轨：采用1.2mm厚优质冷轧钢板压制成型的静音三节滚珠滑轨，开合达五万次以上，表面镀锌。

8. 封边条：为PVC材料。连接件：采用工程塑料拼装件与钢制三套件合用。

9. 地脚：采用高强度钢，纯尼龙或改性硬聚氯乙烯外加防腐伸缩套，可调高度30-40mm，螺杆直径12mm，具防滑减震耐蚀特点。

10. 负责实地勘察，原边台拆除和清理工作；新边台的运费及安装。
	
	

	19
	边台2
	实验操作台
	同上
	
	

	20
	边台3
	实验操作台
	同上
	
	

	21
	边台4
	实验操作台
	同上
	
	

	22
	水槽组
	洗涤用
	1. ▲水台台面：钢木结构，台面厚度≥19mm的环氧树脂板，能抗冲击,耐酸碱，有良好承重性能；

2. ▲下柜采用≥18mm E1三聚胫胺板，钢架采用60mm×40mm×2mm方钢制作，经酸洗磷化环氧树脂喷涂,化学防锈，耐酸碱腐蚀工艺处理;

3. 采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有型螺纹，可方便连接循环等特殊用水，水管管体部分为黄铜合金制，铜质表面经经烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。

4. ▲水槽：采用PP材料一体成型，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。
5. ▲含化学防腐下水管及连接组件。PVC材质，下水管孔径约50mm，壁厚≥2mm，管内附聚四氟乙烯层，耐酸碱，抗腐蚀。

6. 原下水管道拆卸和新下水管道测量与设计。防腐、防漏性好，下水通顺。

7. 负责实地勘察，原水槽拆除和清理工作；新水槽的运费及安装。
	
	

	23
	三嘴水龙头
	
	实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有型螺纹，可方便连接循环等特殊用水，水管管体部分为黄铜合金制，铜质表面经经烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转
	
	

	24
	试剂架及吊柜1
	
	1. 试剂架采用铝玻结构。铝合金立柱，二层10mm厚单玻璃，配铝合金护栏，表面环氧树脂喷塑；有良好承重和防腐性能。
2. 吊柜采用18mm三聚氰胺双饰面板，以2mmPVC封边，专用连接件连接。有良好承重性能。

3. 负责实地勘察，原吊柜拆除和清理工作；新吊柜的运费及安装。
	
	

	25
	试剂架及吊柜2
	
	同上
	
	

	26
	试剂架及吊柜3
	
	同上
	
	

	27
	边台试剂架
	
	采用三聚氰胺双饰面板，以PVC封边
	
	

	28
	架子隔断
	
	全木，3层，600-400-600mm,其中一层需要另加一块厚实且水平的玻璃。
	
	

	29
	千级天平台
	
	1. 钢木结构。台面：采用12.7mm厚实芯理化板，减震台采用60mm厚中国黑大理石；

2. 框架：由60*40方管焊接成C型钢架，表面经环氧树脂粉末静电喷涂。
	
	


特别说明：投标人必须到浙师大_12幢生化学院现场勘查，否则不能参加本项目投标，现场勘查时间：2015年6月22日至2015年6月25日，上午：8:30-11:30，下午：2:30-4:30（具体时间由用户老师决定）。
四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：   2  年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  30  天内完成安装。
地点：    浙江师范大学生化学院、物化所            

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1．投标设备必须兼容原有通风设备，做好与原有设备的连接、调试工作，施工时必须将原有通风设备纳入，实现统一管理。

2．在接到报修通知后，投标人应在4小时内响应。对于影响系统正常运行的严重故障，投标人工程师及其它相关技术人员必须在2个工作日内赶到现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至故障修复完全恢复正常服务为止，并需要提供确保承诺实现的措施。

3．在保修期结束前，须由投标人工程师和我方技术人员进行一次全面检查，任何缺陷必须由投标人负责修理，在修理之后，投标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给我方。报告一式两份。

4．投标人需保证所配置的产品有合法的使用权，并有相应的使用许可证。


