谈判需求

编号：TP2013046
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	压电微位移台

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	驱动机械部件或基准部件产生纳米级分辨率的高精度位移

	产地要求（货物采购必备）
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	01
	压电微位移台
	套
	1
	


三、技术需求表
	功能要求
	▲1. 运动轴方向：X，Y；
2. 可进行纳米级分辨率的高精度位移运动，可与精密电动位移台进行方便的组合连接，从而实现大尺度的高分辨率、高精度运动控制；

3. 在闭环行程内提供高精度的控制性能，可作为激光器件、无源光学元件的基准控制平台，也可作为精密位移传感器的校准与测试平台；
4. 底座和负载平台提供标准螺纹连接接口，可实现与隔振平台、负载设备的固定连接；

5. 提供软硬件完整的数字控制器，具备位移、速度可编程控制接口，提供指令位移和实际位移的数字显示功能；
▲6. 配件齐全，到货安装后即可正常使用。

	性能及技术指标
	▲1. 闭环行程：≥200μm；
2. 闭环分辨率：等于或优于2nm；
▲3. 重复定位精度：等于或优于10nm；

4. 速度频率响应贷款：≥1 kHz；
5. 运动方向最大推/拉力：≥50N/30N；
6. 台面尺寸：约60mm╳60mm；

7. 中心负载能力：≥4Kg。


四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限壹年；

2、履约金及质保金：履约金及质保金：①进口产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

②国内产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	售后技术服务要求
	1、免费运送（将平台运送至浙江师范大学3幢201室）。

2、设备安装：设备到货后，按照我方通知的日期选派经验丰富的专家负责安装，调试；.
3、技术培训：安装后进行2天的现场培训，内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等；
4、售后服务：如果仪器出现故障，在接到通知后24小时内卖方须予以答复。如有必要，公司维修人员须在48小时内抵达用户现场维修。重大问题或其他无法迅速解决的问题争取在一周内解决或提出明确解决方案。

	交货时间及地点
	时间：（合同签订后 60 天内） 

交货地点：浙江师范大学，3幢201室  

	付款条件
	（1）进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。

（2）国内产品：货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。


五、对项目的特殊要求及说明

	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准

	依据名称
	[2013]30133


