# 编号： TP2018037

# 采购单位名称：浙江师范大学

# 一、项目要求

| # 项目名称 | # 旋转动态过滤试验平台 |
| --- | --- |
| # 采购内容 | # 旋转动态过滤试验平台 |
| # 单位及数量 | # 1套 |
| # 主要功能及用途 | 进行水中固体杂质的旋转过滤，装置示意图如下： 8 15 15 15 M 15 TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 12 13 14 15 16 18 11 17 20 M M M 21 1– 水箱; 2–搅拌装置; 3–温度传感器; 4–泵;5,17–压力表; 6,20,21 - 球阀，7,8,9,10 电动球阀;11,19–流量计; 12,13,14–取样球阀; 15 – 差压计;16–试验模型; 18–控制转速旋转驱动. |
| # 产地要求 | # 本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）； |

# 二、设备清单

| # 序号 | # 设备名称 | # 单位 | # 数量 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢水箱 | # 只 | 1 |  |
| 2 | 搅拌装置 | # 只 | 1 |  |
| 3 | 离心泵 | # 只 | 1 |  |
| 4 | 电动球阀 | # 只 | 4 |  |
| 5 | 流量传感器 | # 只 | 2 |  |
| 6 | 差压变送器 | # 只 | 1 |  |
| 7 | 压力变送器 | # 只 | 2 |  |
| 8 | 温度传感器 | # 只 | 1 |  |
| 9 | 取样球阀 | # 只 | 3 |  |
| 10 | 手球阀 | # 只 | 3 |  |
| 11 | 操作台 | # 只 | 1 |  |
| 12 | 工控机 | # 只 | 1 |  |
| 13 | 显示屏 | # 只 | 1 |  |
| 14 | 数据采集系统 | # 套 | 1 |  |
| 15 | 过滤器试验模型定制 | # 套 | 1 |  |
| 16 | 旋转驱动总成 （变频电机+变频器） | # 套 | 1 |  |
| 17 | 管路与接头、定制加工件、其他系统辅件 | # 套 | 1 |  |
| 18 | 试验台测控程序开发 | # 套 | 1 |  |

# 三、技术需求表

| # 序号 | # 设备名称 | # 功能及技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢水箱 | - 容量：≥300升； - 材质：304不锈钢； - 厚度： ≥1mm； - 形状：中标后根据用户需求定制； - 底部形状能方便去除沉积物； - 安装有搅拌装置以得到均匀分布的固液混合物； - 预留有温度传感器安装孔，传感器能检测水箱温度，并输送温度信号到控制电脑； - 提供能伸入箱内的途径，方便清理其内部； |
| 2 | 搅拌装置 | - 额定功率：≥ 0.7KW； - 额定转速：≥ 30 r/min； - 负载扭矩：≥ 1 N.m； - 形状尺寸：中标后定制，并与不锈钢水箱配套 |
| 3 | 离心泵 | - ▲能适用于含直径≤0.5毫米和浓度＜0.1%的固体掺合料的液体环境； - 流量1-10m3/h,可调节； - 额定工作压力：0.3-0.5MPa，可设置； - 扬程：≥30m； - 电机功率：≥5kW； - 额定转速： 1500r/min； - 材质：不锈钢叶轮，具有高耐腐蚀性能。 |
| 4 | 电动球阀 | - ▲控制方式：调节型，由计算机控制流量大小； - 公称通径：与管道直径相配套； - 连接方式：法兰或卡套； - 阀门处不允许有固体堆积； |
| 5 | 流量传感器 | 小流量： - 测量范围0.15-1.5 m3/h。对于1寸管道，流速≤0.01m/s；对于1/2寸管，流速≥0.23m/s。（可以用电磁流量计或Coriolis流量计。前者不能用于非导电流体如油中）； - ▲能在计算机中读数据； |
|  |  | 大流量： - 测量范围1.5-15 m3/h。对于1寸管道，流速≥0.1m/s；对于1/2寸管，流速≥0.23m/s。（可以用电磁流量计或Coriolis流量计。前者不能用于非导电流体如油中）； - ▲能在计算机中读数据； |
| 6 | 差压变送器 | - 品牌：横河 - 测量范围1-100kPa； - ▲测量误差≤0.5% - 工作电压：24V - 接口形式及尺寸：公制或英制 # （4）▲能在计算机中读压力数据 |
| 7 | 压力变送器 | - 最大压力应该与泵特性相对应（约0.5MPa）； - ▲精度误差≤1%； - 工作电压：24V - 接口形式及尺寸：公制或英制 - ▲能在计算机中读压力数据； |
| 8 | 温度传感器 | - 测量温度范围：-50~100 oC； - 测量精度: 0.5%； - 接口形式及尺寸：公制或英制； - 可以与主控系统通讯，传递温度信号供主控显示。 |
| 9 | 取样球阀 | - 公称通径：与管道直径相配套； - 连接方式：法兰或卡套； - 流量：对于1寸管道，流速≥0.01m/s；对于1/2寸管，流速≥0.23m/s； - 材质：304不锈钢 - 导流管必须连接在主管线上，以便从管线的中心区域提供取样（因为靠近管壁的颗粒浓度通常较小） |
| 10 | 手球阀 | - 公称通径：与管道直径相配套； - 连接方式：法兰或卡套； - 流量：对于1寸管道，流速≥0.01m/s；对于1/2寸管，流速≥0.23m/s - 材质：304不锈钢 |
| 11 | 操作台 | - 尺寸：≥750* 800* 1600mm； - 材质: 铁质喷漆 - 厚度：≥1.2mm - 中标后根据用户要求定制 |
| 12 | 工控机 | - 品牌：研华 - 配置：i7 2.8GHz以上/硬盘500G以上/16G内存以上/WIN7操作系统/带高清接口/速USB3.0及2.0接口。 - 配置鼠标、键盘 |
| 13 | 显示屏 | # （1）型号：飞利浦（PHILIPS）27英寸 2K高分 IPS广色域 |
| 14 | 数据采集卡系统 | - 品牌：NI 或 研华 - 模拟输入/输出通道数：≥24 - 数字输入/输出通道数：≥24 - 采样频率：≥50k S/s - 采样精度：≥16位 |
| 15 | 过滤器试验模型定制 | - 主要部件：外套管、进口法兰、等壁厚的空心多孔圆筒、传递扭矩和从模型中释放液体的中空轴、轴承和密封单元。 - 模型材质：模型材料：不锈钢、青铜、橡胶密封件、多孔塑料等。 - 耐压：≥0.5MPa； - 中标后根据用户需求定制。 |
| 16 | 旋转驱动总成 （变频电机+变频器） | - 控制旋转驱动的理想转速范围至少为200～3000转/分； - 转速控制精度误差：≤ 0.3 % - 电机功率≥1kW； - 变频器品牌：西门子 - ▲可通过测控程序界面控制电机转速； |
| 17 | 管路与接头、定制加工件、其他系统辅件 | - 提供试验台安装所需要的各类软管、硬管及其连接接头；耐压≥0.6MPa - 提供试验台搭建所需的电气元件，线材、电气接头等； |
| 18 | 试验台测控程序开发 | - 基于LABVIEW进行开发； - 方便电机的调速、开关、电动球阀的开关等； - 设计数据实时显示窗口，方便观察数据变化； - 提供源程序，供二次开发； - 中标后根据用户需求定制。 |

# 四、商务要求表

| 质保期、履约金及质保金 | （1）质保期： 四 年； （2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。 |
| --- | --- |
| 付款条件 | ①设备：乙方向甲方出具付款项的全额增值税专用发票，并提供货物原产地证明（格式见附件）。汇总开具增值税专用发票的，需附税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖单位财务或发票专用章。 ②其他货物及服务：乙方向甲方出具付款项的全额增值税发票。 货物安装调试完毕，验收合格，并提供符合甲方付款流程所需其他材料的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。 |
| 交货时间 及地点 | 时间：合同签订后120 天内交货 地点： 浙江师范大学工学院 |
| 售后服务、培训保障或维修响应时间 | 供货商负责安装调试及操作培训。维修响应时间为48小时。 |