谈判需求
编号： TP2013045 
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	电动位移台等设备

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	设备主要用在：

1. 驱动机械组件作精密直线运动、精密旋转运动或其组合方式运动
2. 驱动基准平台产生高精度、高分辨率的定量直线位移、角位移

	产地要求（货物采购必备）
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	电动位移台
	套
	1
	

	2
	电动旋转台
	套
	1
	


三、技术需求表
	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	电动位移台
	1. X,Y轴行程：≥300mm，Z轴行程：≥200mm；
▲2. 直线位移分辨率：等于或优于0.1μm；
3. 绝对定位精度：等于或优于1μm/50mm；
▲4. 重复定位精度：等于或优于0.5μm；
5. XYZ轴位置控制方式：闭环；
6. 中心负载能力：≥100kg；

7  X、Y、Z三轴方便拆装组合，方便与隔振台、负载平台固定；

8. 数字控制器：运动指令可编程，指令值和实际位置值数字显示；
▲9. 配件齐全，到付即可正常使用。

	2
	电动旋转台
	▲1. 角度位移分辨率：等于或优于5"；
▲2. 角度重复定位精度：等于或优于10"；
3. 台面直径：约100mm；
4. 中心负载能力：≥50kg；

5. 可多圈连续旋转；

6. 数字控制器：运动指令可编程，指令值和实际位置值数字显示；
▲7. 配件齐全，到货安装后可正常使用。


四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限壹年；

2、履约金及质保金：履约金及质保金：①进口产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

②国内产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	售后技术服务要求
	1、免费运送（将平台运送至浙江师范大学3幢201室）。

2、设备安装：设备到货后，按照我方通知的日期选派经验丰富的专家负责安装，调试；.
3、技术培训：安装后进行2天的现场培训，内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等；
4、售后服务：如果仪器出现故障，在接到通知后24小时内卖方须予以答复。如有必要，公司维修人员须在48小时内抵达用户现场维修。重大问题或其他无法迅速解决的问题争取在一周内解决或提出明确解决方案。

	交货时间及地点
	时间：（合同签订后 60 天内） 

交货地点：浙江师范大学，3幢201室  

	付款条件
	（1）进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。

（2）国内产品：货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。


五、对项目的特殊要求及说明

	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准

	依据名称
	[2013]30132


