编号： ZB2018074
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求
	项目名称
	原位傅里叶红外光谱仪

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	主要功能：全自动切换所有内部光学部件，可实现中红外和远红外全光谱范围和拉曼光谱的检测自动切换；配备原位漫反射池，真空泵系统。满足高智能、多功能、一体化的要求。用途：用于固体样品以及有机试剂的常规检测；用于多相催化反应机理的原位红外光谱表征。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；经批准采购进口产品的，应标明“本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产”


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	原位傅立叶红外光谱仪
	套
	1
	


三、技术需求表
	功能要求
	必要功能
	用于固体样品以及有机试剂的常规检测；用于多相催化反应机理的原位红外光谱表征。

	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、主机技术性能：
▲1.1、干涉仪：研究级平面镜磁浮式干涉仪，具有三维激光控制自动调整和每秒10万次以上高速扫描动态准直控制功能，具有超高稳定性位置精度达+0.2nm,保证长期检测的高稳定性、准确性。非立体角镜设计，无需光学补偿，无光学偏离和失真。
1.2、动镜速率：0.158-6.28cm/s（15档调节）。
1.3、检测器：配置双DLaTGS室温检测器和高灵敏度液氮冷却MCT检测器，全自动切换，并采用24位 500KHz高速AD转换技术。
1.4、光源：长寿命、高能量空冷中/远红外光源，光程短能量强，无热点效应，预准直、对针定位、无需工具调整。
▲1.5、分束器：分束器可以自动切换，无需打开光学仓，密封防尘，无油静音快速切换，切换稳定时间少于20秒。
1.6、光阑：具有自动100档精度的连续可变自动控制光阑。
1.7、 仪器验证：具有自动智能系统验证，内置可溯源标准检验系统，NIST聚苯乙烯膜和NIST NG-11玻璃标样，能量调节轮。
1.8、光谱范围: 27,000-15cm-1；
▲1.9、光谱分辨率：优于0.1cm-1；
1.10、信噪比：优于55,000: 1（峰-峰值，4cm-1光谱分辨率，1分钟扫描）；
1.11、线性度：优于0.1%T（全光谱范围，ASTM 标准方法检测，随主机提供检测标样）；
1.12、波数精度：优于O.O05 cm-1；
1.13、干燥功能：仪器面板具有智能指示剂来指示湿度变化情况，干燥剂可重复使用并且容易更换。
1.14、操作性：仪器除软件控制，还须自带操作面板，操作方便。
▲1.15、内置式金刚石ATR，独立光路和检测器，具有低至80CM-1远红外分析能力。
1.16、漫反射附件：带温度控制和压力监测；配置双气体腔：低压范围133kPa-0.133mPa，高压范围3.44MPa-1.33mPa;高低温腔：温度范围-150℃到600℃，高温腔：高温到910℃。
1.17、配ZnSe、CaF2窗片各2个
2、操作软件要求：
2.1、具有各种常规红外操作处理应用及仪器认证测试系统功能；
2.2、具有光谱采集自动光谱质量检查和判断提示功能；
2.3、自动谱峰查找定量分析；
2.4、智能模型编辑；
2.5、 ATR多模式校正；
2.6、高精确物质鉴别等先进应用功能；
2.7、操作界面可按操作者要求进行中英文等多语言切换；
▲2.8、具有原位分析数据处理软件和混合物解谱软件。
3、主要配置要求：
  3.1傅里叶红外光谱仪主机 1套
  3.2 标准操作软件 1套
  3.3 原位分析数据处理软件 1套
  3.4 混合物自动分析软件  1套
  3.5内置金刚石ATR  1套
  3.6 漫反射附件  1套
  3.7 分子真空泵系统  1套

	验收条件及标准
	按照厂家验收标准对设备的参数功能进行安装调试验收.

	验收方法及方案
	学校组织专家按照合同规定进行验收。


投标人须提供核心设备生产厂商的出厂技术参数配置表彩页（或中文技术参数说明书，或设备生产厂商有关技术参数的说明）。 

四、商务要求表
	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  1 年；
（2）履约金及质保金：①进口产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。
②国内产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	（1）进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，乙方向甲方出具付款项的全额增值税发票，并提供符合甲方付款流程所需其他材料的前提下， 10个工作日内支付余款。
（2）国内产品：
①设备：乙方向甲方出具付款项的全额增值税专用发票，并提供货物原产地证明（格式见附件）。汇总开具增值税专用发票的，需附税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖单位财务或发票专用章。
②其他货物及服务：乙方向甲方出具付款项的全额增值税发票。
货物安装调试完毕，验收合格，并提供符合甲方付款流程所需其他材料的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。


	交货时间
及地点
	时间： 合同签订后 60 天内交货
地点： 浙江师范大学含氟新材料研究所             

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1.安装准备：在仪器发货前为用户寄送仪器安装手册
2.仪器到货后两周内上门安装调试，开展现场操作培训。5年内提供不少于5人次的国内技术培训。
3.质保期：按用户要求仪器自安装调试验收合格之日起整机系统质保期不少于壹年（核心部件包括干涉仪、光源、激光器质保不少于5年）。
4.质保期外5年内提供免费上门服务（包括维修工程师和技术支持）。经维修后六个月内出现相同故障第二次维修不收取任何费用（易损易耗件除外）
5.维修响应：接到报修后，1个工作日内作出回应。电话沟通不能解决问题，将48小时内到达现场处理。在接到返修仪器后，工程师在两周内完成检修工作。
6.工作站软件提供终身免费升级

	[bookmark: _Toc170792780]备品备件及耗材等要求
	制造商应在中国设有备品备件库，及时以8折优惠价格为用户提供备品备件



五、对项目的特殊要求及说明
	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准
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