
招标需求
编号：ZB2014005
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	多功能磁控溅射设备

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	1套

	主要功能及用途
	该设备可用于制备单层、多层结构的TiN、TiAlN、AlCrN、DLC等硬质涂层，Ti、Al、Cu等金属涂层和Si、SiO2 、Al2O3等陶瓷材料涂层。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）。


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	多功能磁控溅射设备
	套
	1
	


三、技术需求表
	1、总体要求

	（1）本设备为等离子增强四靶磁控溅射设备；

（2）可实现单靶溅射及多靶共溅镀层工艺；

▲（3）可通过对涂层组分、基片温度、气氛环境等多种工艺条件的控制，制备出具有单层、多层结构的单元、多元组分的硬质陶瓷、金属和半导体材料涂层；

（4）可同时制备多个涂层试样；样间、批间膜厚、成分均匀性优于±5%。

	2、真空室系统

	▲（1）真空室采用真空专用304不锈钢冷轧板制作，板厚≥6mm（要求提供材质证明单），长时间使用不变形；外表喷丸及电化学抛光处理，内表面电化学抛光处理；
（2）真空室尺寸合理，不拥挤，便于安装操作；
（3）真空室内壁配有活动薄钢板作为防污板，便于拆卸和清理；
（4）配有至少一个观察窗并带真空室烘烤照明装置，观察窗位置、数量合理，使观察方便。

	3、真空抽气及测量系统

	▲（1）真空系统:采用CF200口径1200L/s分子泵、TRP-36机械泵双级泵真空系统；要求噪音低；在机械泵与分子泵之间配有分子筛吸附阱一套，防止机械泵返油；
▲（2）极限真空度优于5×10-5Pa；充干燥惰性气体抽至5×10-4Pa的时间在40分钟左右；关机12小时真空度≤5Pa；
（3）采用ZDF-3-LED复合真空计； 测量范围：大气压~1×10-5Pa。

	4、气路部分

	▲（1）配质量流量控制器（200sccm），氮气、氩气各一路；
（2）配数字式质量流量仪（一带二）；

（3）控制器前配有相应的手动截止阀，并备有混气室。

	5、磁控靶及挡板系统

	▲（1）(100mm圆柱平面靶；永磁靶；数量4个；
（2）可安装普通金属靶材、陶瓷靶材或者半导体材料，带水冷（单控），直流电源及射频电源兼容，与基片的距离连续可调；
（3）配电动磁力耦合挡板系统；
▲（4）清洗及辅助沉积系统：配阳极层离子源及电源，用于等离子体清洗及辅助镀膜，并配控制挡板一套；

（5）预留出 (60mm弧源靶靶位，1个；

（6）为了保证镀膜的工艺性，磁控靶及基片均配有控制挡板，保证互相之间不被污染；
（7）结构上，磁控靶和离子源要易于遮盖，保证日后进行多弧镀层时，二者不被污染。

	6、基片架系统

	（1）可辅助实现制备单层、多层镀膜功能；
▲（2）基片样品直径不小于3英寸；
（3）基片架系统：转速0-60rpm，可控可调；多工位设计，可实现一次制备多个试样；
▲（4）基片加热系统：加热温度可达600℃；从室温到600℃加热时间短于20分钟；

（5）基片可加0-1000v负偏压；

（6）基片配有控制挡板，手动、自动可调。

	▲7、电源

	（1）1KW脉冲偏压电源：0-1000v可调，占空比10—90%可调，带外控接口；
（2）500w射频电源：13.56MHz标准正弦波；风冷方式；带有计算机通讯接口，自动匹配；输出1-500w连续可调；正反向功率真彩色LED显示；功率稳定度：0.5%（额定功率输出时）；频率稳定性：±10ppm；
（3）5000w单极性脉冲电源：频率20~60KHz可调；工作电压200~800V；脉冲占空比10%-80%可调；最大工作电流不小于6A；带有通讯接口；
（4）500w直流电源：数量：2台；电抗器式稳流源，电流50—700mA,额定电压700V，输入电压220V；
（5）配备基片加热烘烤电源及照明电源，采用数显程序控温表控温。 

	8、冷却循环系统

	▲冷却循环水机一台，功率大于1500W，可以满足整个系统供应冷却循环水。

	9、自动控制及安全保护

	（1）挡板控制及状态、基片架转盘控制与状态、样品与样品挡板状态、样品速度和挡板速度、加热，均可实现自动控制；

（2）具有靶位复位、确认靶位及开关挡板功能，并可实现溅射镀膜时间控制和多层膜制备；

▲（3）系统具有缺水欠压保护装置，强电缺相保护，超温报警显示等功能；突然断电情况下，可维持真空室内的真空状态，保护分子泵；
▲（4）总控电源、控制泵阀、真空保护有必要的安全互锁功能。

	10、设备台架

	设备台架系统：平稳，牢固，表面美观并防锈处理。

	11、附件

	（1）40L氩气、氮气各一瓶；
（2）Ti金属、Si磁控靶材各一片；磁控碳靶两片；靶材尺寸参照相关靶尺寸。


说明：要求供货方提供详细的设计方案（图纸）和各部件的牌号以及性能指标。
四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）原厂质保期至少贰年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1、派出专业技术工程师进行设备的安装、调试，内容如下：

详细介绍测试系统的结构，系统维修保养、校准操作、工作原理，相关仪器知识和应用优势，详细讲解有关的操作、使用中注意事项及仪器的维护。指导培训实验技术人员，保证实验技术人员可以独立操作。

2、在保质期内乙方免费维修，损坏件免费更换。设备出现故障，接到我方通知后，8小时内做出响应修。质保期内，停机待修时间原则上不超过1个月，若超过1个月，则保修期自动延长为待机时间的2倍。

3、对设备提供永久技术支持，提供终身维修服务，对过保修期外的维修服务，只收维修的耗材成本费。

	交货时间

及地点
	时间：合同签订后 120 天内交货

地点：浙江师范大学指定地点（浙江金华）   

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。



