
  微波消解仪  项目招标（谈判）需求

采购单位名称（盖章）：  浙江师范大学  

一、项目要求

	项目名称
	微波消解仪

	采购内容
	微波消解仪

	单位及数量
	1套

	主要功能及用途
	1．主要用于食品、药品、化妆品、土壤、动植物等样品重金属元素分析时样品的前处理，消解后的样品用于原子吸收光谱仪、原子荧光光谱仪等仪器分析痕量重金属元素的含量。
2．适用于实验室样品中有机污染物，农药残留含量的萃取分析前处理。


	产地要求（货物采购必备）
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	微波消解仪
	套
	1


三、技术需求表
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、主机

▲1.1 双磁控管设计，二维空间发射技术，输出微波全量程为连续非脉冲微波，以微波功率曲线予以证实。安装功率1700W，发射功率1500W。

1.2 腔体内具有多层氟聚合物抗爆防酸防腐耐高温，炉腔容积：≥66L。

1.3 具有操作安全警告保护。

1.4 符合有关国际质量安全标准,最大微波泄漏≤0.1mW/cm2。

▲ 1.5 主机至少有三种温度控制模式可选，最高温度控制模式，最低温度控制模式，平均温度控制模式，以确保各种不同类型样品的完全消解。

1.6每位消解管有气道冷却系统，冷却空气经反应管壁气道定向流过，流速4 级可调，冷却时间少于15 分钟。

▲ 1.7具有非接触式全罐红外温度控制系统，从底部测定所有内管温度，实时显示所有消解罐的温度曲线与数据。温度范围：20-400℃，温度精度±0.1℃。

1.8压力控制可设定和显示压力值及升高速度，可进行消解管的压力监控，控压精度±0.1bar。

1.9具有一体式控制终端，存有应用方法和应用软件，软件免费升级，能进行程序设定，超大液晶触摸显示屏，实时显示反应管内所有温度、压力和功率曲线。
2、消解系统及消解管
2.1 反应罐：消解管内管材质为PETE-TFM，外套管为高强度特种合金。

2.2 反应管最高工作耐压：2000psi，反应管最高耐温：310° C。

2.3可同时处理24个样品，样品管体积为50ml。

	
	
	3、仪器配置清单
3.1微波消解仪主机                              1套
3.2智能操作系统                                1套
3.3红外温度控制系统                            1套
3.4全罐压力控制系统                            1套
3.5升压速率控制系统                            1套
3.6主控罐压力传感器                            1套
3.7高压消解转子                                1套
3.8高压消解罐（含陶瓷外罐、TFM内管等全套组件） 16套
   附加高压消解内罐                             16套
3.9高效干燥转子                                 1套
3.10数据软件及安装附件包                        1套
3.11配套电热赶酸装置         　                 1套
3.12配套样品管支架                              1套

	质量标准
	行业标准

	验收条件及标准
	现场教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月

	验收方法及方案
	学校组织专家按照合同规定进行验收


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  2  年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。



	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后 120 天内交货

地点：    浙江师范大学地理与环境科学学院              

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1、提供两个名额的公司总部仪器培训

2、报修后，即时响应，一周内修复。

	备品备件及耗材等要求
	质保期满后，仪器零配件按最优惠价供应（明确最低折扣率）。



